Kraków dnia: 2024-01-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-753/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa systemu kriostatu do spektroskopii Mossbauera z próbką w przepływających parach helu - KC-zp.272-753/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie systemu kriostatu do spektroskopii Mossbauera pracującego w zamkniętym obiegu helu z próbką w kontrolowanej atmosferze gazowego helu, chłodzoną helowym gazem wymiany (ang. top loading sample in the helium vapor)? Taki układ kriogeniczny pozwala osiągnąć wszystkie oczekiwane parametry kriogeniczne, jednocześnie nie wymaga stosowania ciekłego helu i ciekłego azotu, co powoduje znacznie niższe koszty pracy i utrzymania, a także znacznie uproszczoną obsługę i wykonywanie pomiarów oraz pozwala na prowadzenie długotrwałych pomiarów bez konieczności uzupełniania cieczy kriogenicznych. Odpowiedź: Zamówienie nie przewiduje kriostatu pracującego w zamkniętym obiegu helu ponieważ nie przewiduje dodatkowego zakupu mechanicznego kompresora i skraplarki (pracujących w ograniczonym przedziale czasowym i wymagających cyklicznych serwisów) oraz wydajnego systemu wody chłodzącej generującego potężne zużycie wody znacząco podnoszące długofalowe koszty badań lub ewentualnego zamkniętego obiegu wody wymagającego dodatkowych kosztownych instalacji laboratoryjnych