## pakiet 1
| SZW/DZP/153/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 1 CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1. CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII 1. Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości. 2. Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka. 3. Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika. 4. Dostępne rozmiary: 5F, 6F. 5. Światło wewnętrzne: - 6F - 1,42 mm (0,056"), - 5F lewy 1,19mm (0,047"), - 5F prawy - 1,14mm (0,045"). 6. Długości cewnika: 100 cm, 110 cm, 125 cm. 7. Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika: 1200 PSI. Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 4500
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 2
| SZW/DZP/153/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII Z NIETYPOWYMI KRZYWIZNAMI ORAZ ŚREDNICAMI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONA-ROGRAFII Z NIETYPOWYMI KRZYWIZNAMI ORAZ ŚREDNICAMI 1. Cewnik zbrojony w części proksymalnej oplotem z płaskiego drutu ze stali nierdzewnej. 2. Końcówka bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna. 3. Szaft wykonany z nylonu zapewniającego odpor-ność na załamanie, pamięć kształtu i gładką po-wierzchnię. Ze zwiększającą się dystalnie elastyczno-ścią w kolejnych trzech segmentach. 4. Dostępne średnice: 4F, 5F, 6F, 7F. 5. Szeroka gama krzywizn (co najmniej 55 krzywizn dla średnicy 6F): JL (3,0-6,0); JL Short Tip (4,0); JR (3,0-6,0); AL (1-3); AR (1-3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145° ,155°); Hockey Stick; Multipurpose (A, A PP, B, B PP); Atesal (3,5-4,5); Sones (I, II, III, I PP, II PP, III PP); Modified Extra Back Up; Coronary Bypass (Left, Right); Coronary Bypass Graft (Left, Right); Q4; pro-gressive Right; Kaplan (4,0-4,5 PP); Kaplan JS (3,5-4,0 PP); Kaplan Mod I (4,0-5,0 PP); Kaplan Mod II (4,0-5,0 PP); Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocz-nymi 6. Długości cewnika: 80 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm. 7. Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika: 1200 PSI. - 4F - 0,042", - 5F - 0,047", - 6F - 0,057", 6F Pigtail - 0,054", - 7F - 0,070", 7F Pigtail - 0,067". Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 4500
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 3
| SZW/DZP/153/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 CEWNIK BALONOWY DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK BALONOWY DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ 1. Pełen zakres rozmiarów cewników od 25 cc do 40 cc 2. Średnica zewnętrzna balonu umożliwiająca jego wprowadzenie przez koszulkę o średnicy wewnętrznej ≤ 8 F 3. Balon wykonany z poliuretanu bez dodatków lateksu 4. Jednakowa średnica zwiniętego balonu i szaftu (bez skoku pomiędzy balonem a szaftem) 5. Wyposażony w dwa markery widoczne w promie-niach RTG 6. Cewnik balonowy wraz z zestawem do wprowadze-nia 7. Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną 8. Prowadnik pokryty PTFE 9. Cewnik balonowy kompatybilny z urządzeniem Datascope SYSTEM 98 XT Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry | szt. | 8
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 4
| SZW/DZP/153/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 30 CEWNIK ULTRASONOOGRAFICZNY DO BADANIA IVUS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK ULTRASONOOGRAFICZNY DO BADANIA IVUS 1. Głowica - częstotliwość 20-60 MHz na jednym lub dwóch oddzielnych cewnikach - głowica mechaniczna i/lub elektroniczna - penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm - prędkość (pullback) – (mm/s) – 0,5;1 mm/s – minimum dwie - maksymalna długość (pullback) – (mm) – mini-mum 120 mm - kompatybilna z cewnikami o średnicy 6F 2. Współpracuje z urządzeniem IVUS o poniż-szych parametrach Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 200
2 | IVUS – URZĄDZENIE – DZIERŻAWA - Aparat w formie monitora, łatwy do zintegro-wania w pracowni hemodynamicznej. - Ekran dotykowy umożliwiający i ułatwiający szybką analizę obrazów (ekran dotykowy SXGA przekątna 48 cm (19 cali) - Intuicyjne oprogramowanie. - Dwie częstotliwości obrazowania (20-60 MHz) na jednej lub dwóch głowicach. - Prędkość zapisu (pullback) - (mm/s) – 0,5;1 mm/s - Maksymalna długość (pullback) –(mm) – mini-mum 120 mm - Pullback wielorazowego użytku połączony z urządzeniem - System mobilny na wózku Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 48 (2 SZT. NA 24 MIES.)
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 2 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 5
| SZW/DZP/153/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 5 STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ - EVEROLIMUS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ AN-TYMITOTYCZNĄ - EVEROLIMUS 1. Stent kobaltowo-chromowy 2. Hybrydowa budowa: zamknięte komórki brzego-we i otwarte wewnątrz 3. Ciśnienia wymagane: nominalne ≥ 8 atm. RBP ≥ 14 atm. 4. Profil przejścia : 0,99mm/0,039” ( dla średnicy 3,00 mm) 5. Średnice: 2,0 mm do 4,5 mm 6. Długości: 8 mm do 48 mm 7. Stent kompatybilny z cewnikiem 5 Fr dla wszyst-kich rozmiarów 8. Grubość ściany stentu (strut): 50µm 9. Stent pokryty lekiem (everolimus) na biodegra-dowalnym polimerze. Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 160
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 10 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.