Kraków dnia: 2024-01-19

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-52/23 – 43.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-52-2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zadanie 17, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zadanie 17, po. 5,7 Czy zamawiający wydzieli poz.5,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowej części na tym etapie postępowania.

Pytanie nr 3

Zadanie 31, poz. 12-16 Czy zamawiający wydzieli poz.12-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowej części na tym etapie postępowania.

Pytanie nr 4

Zadanie 33, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)? Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia wynikiem badań z niezależnego laboratorium syst. zamkniętego w rozumieniu def. NIOSH, natomiast dopuści oświadczenie producenta potwierdzający ten fakt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Zadanie 33, poz. 2 Czy zamawiający dopuści długość drenu 150 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Zadanie 33, poz.1-2 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Zadanie 33, poz. 14 Czy zamawiający wydzieli poz.14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Zadanie 42, Czy zmawiający dopuści lusterka medyczne sterylne, lusterko służące do diagnostyki jamy ustnej pacjenta, posiada gładkie brzegi , które nie powodują uszkodzeń wewnętrznej części jamy ustnej, rączka lusterka posiada 4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i nie pozwala na wyślizgnięcie z dłoni lekarza, średnica lusterka 22mm, średnica powierzchni lustrzanej 19 mm, wykonane z ABS, nie zawiera latexu, długość rączki 165 mm, pakowane w papier-folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Prosimy Zamawiającego w zadaniu nr 20 poz. 1 i 2 o dopuszczenie w na zasadzie równoważności: zamiast „samodomykająca się zastawka komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI” na „przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki; zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Prosimy Zamawiającego w zadaniu 20 poz. 1 o dopuszczenie systemu zamkniętego do odsysania z dróg oddechowych o długości 56 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Prosimy Zamawiającego w zadaniu 20 poz. 2 o dopuszczenie systemu zamkniętego do odsysania z dróg oddechowych o długości 36 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Prosimy Zamawiającego w zadaniu 20 poz. 1 i 2 o dopuszczenie zamiast „podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego” na „zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st. Od strony pacjenta i obwodu oddechowego”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Prosimy Zamawiającego w zadaniu 20 poz. 1 i 2 o dopuszczenie systemu zamkniętego do odsysania z dróg oddechowych sterylizowany tlenkiem etylenu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Pytanie do pakietu 25 pozycja 1

Z uwagi na sprzedaż przez Wykonawcę noży w opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ilość z 200 sztuk noży na 198 lub 204 sztuki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §3 ust. 9 pkt 3) umowy w ten sposób, że wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji, gdy koszty związane z realizacją umowy przekroczą 4%, a nie 30%?

Uzasadnienie: Umowa jest zawierana aż na 2 lata w warunkach wysokiej inflacji i niemożliwych do przewidzenia wzrostów cen materiałów, komponentów, wahań kursów walut i ograniczonych łańcuchów dostaw. Dlatego waloryzacja powinna być zapewniona od niższego poziomu wzrostu cen.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

§3 ust. 9 pkt 3) projektu umowy ma brzmienie „wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji, gdy wartość zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia przekroczy 10 % w stosunku do kosztów z chwili zawarcia umowy”, które pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §4 ust. 5 umowy i zagwarantuje minimalny poziom zamówień w wysokości 80% wartości umowy?

Uzasadnienie: Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należytą ocenę ryzyka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §5 ust. 3 umowy w następującym brzmieniu: „Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów o których mowa w ust. 1 i 2 umowy na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, jednakże nie krótszym niż 3 dni robocze.”? Uzasadnienie: Termin na doręczenie dokumentów nie powinien być zbyt krótki, 3 dni robocze są wystarczające.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamowanego towaru przez Zamawiającego. W przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, Zamawiający wyraża zgodę na jej rozpatrzenie w terminie do 14 dni, od dnia doręczenia mu reklamowanego towaru”? Uzasadnienie: Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego asortymentu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 6 umowy w następującym brzmieniu: „Maksymalny wymiar kar umownych, zgodnie z dyspozycją art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, nie może przekroczyć 20% ceny brutto Umowy, a w przypadku danej zwłoki – 10% wartości towarów pozostających w zwłoce.”? Uzasadnienie: Zasadnym jest obniżenie górnego limitu naliczania kar oraz ustanowienie go dla pojedynczej zwłoki, w przeciwnym wypadku suma kar umownych mogłaby przekroczyć wartość dostawy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §12 umowy w następującym brzmieniu: „Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w §10 ust. 2 lit. a w przypadku:

    - czterokrotnego zasadnego stwierdzenia przez Odbiorcę dostarczenia niewłaściwej jakości dostarczonych wyrobów medycznych,

    - czterokrotnego zasadnego stwierdzenia przez Odbiorcę dostawy uszkodzonych wyrobów medycznych.”?

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że umowa jest zawierana na 24 miesiące, zasadnym jest zwiększenie dopuszczalnej liczby uchybień, których zaistnienie nie będzie wiązało się z ryzykiem rozwiązania umowy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Zadanie nr 73 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowy, okrężny, wygięty, 
z dwoma rzędami zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, z kontrolowanym, manualnym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki:

- w zakresie od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiar 21mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm;

- w zakresie od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiar 24mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm;

- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 26mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm;

- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 29mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm;

- w zakresie od 1,8 mm do 2,6 mm. Rozmiar 32mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm;

Ergonomiczna konstrukcja, wskaźnik optymalnego momentu strzału. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału przed i po zespoleniu. Pokrętło regulacyjne ,,motylkowe”, ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Op. a'1 szt.  do wyboru przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Zadanie nr 73 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy tnąco-szyjący załadowany ładunkiem. Nóż wbudowany w ładunek. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku z zabezpieczeniem przed przypadkowym wystrzeleniem podczas wstępnego przygotowywania tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej rączce i 7 krotnego załadowania, możliwość 8 krotnego użycia.  Op. a' 1 szt.  do wyboru przez Zamawiającego

Długość linii cięcia 62,9 mm, długość linii szwu 65,1 mm

Długość linii cięcia 82,9 mm, długość linii szwu 85,1 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Zadanie nr 73 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy magazynek z nożem do liniowego staplera tnąco-szyjącego. Linia cięcia 62,9 m, linia szwu 65,1 mm.  liczba rzędów zszywek 4. Ilość zszywek 64.  Tkanka standardowa (ładunek niebieski) wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Tkanka gruba (ładunek zielony) wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm - do wyboru przez Zamawiającego. Op. a’1 szt.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Zadanie nr 73 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy magazynek z nożem do liniowego staplera tnąco-szyjącego. Linia cięcia 82,9 m, linia szwu 85,1 mm.  liczba rzędów zszywek 4. Ilość zszywek 84.  Tkanka standardowa (ładunek niebieski) wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Tkanka gruba (ładunek zielony) wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm - do wyboru przez Zamawiającego. Op. a’1 szt.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 1 dopuści filtr o korzystniejszych parametrach:

- Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %,

- z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci,

- poziom nawilżania min. 37 mg H20 przy VT=500ml,

- przestrzeń martwa mniejsza, korzystniejsza 18ml,

- korzystniejsze, niższe opory przepływu 1,4cm H20 przy 60 l/min

- objętość oddechowa, szerszy, korzystniejszy zakres Vt 150-1500 ml,

- waga niższa, korzystniejsza 28 g,

- filtr ze złączem prostym,

- sterylny,

- z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 1 odstąpi od wymogu „z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt,”, gdyż są to parametry charakteryzujące konkretny produkt, konkretnego producenta, a dopuści filtr z wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt podane w ulotce produktowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 1 odstąpi od wymogu „kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim”, gdyż jest to parametr charakteryzujący konkretny produkt, konkretnego producenta, a dopuści filtr o budowie charakterystycznej dla filtra z wymiennikiem, którego nie da się pomylić z filtrem bez wymiennika, czy filtrem mechanicznym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 2 dopuści filtr o korzystniejszych parametrach:

- Filtr mechaniczny klasy HEPA13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999999 %, p/wirusowej 99,999999 %,

- przestrzeń martwa mniejsza, korzystniejsza: 35 ml,

- opory przepływu niższe, korzystniejsze 1,4 cm H20 przy 60 l/min,

- medium filtracyjne hydrofobowe harmonijkowe,

- waga niższa, korzystniejsza 35 g,

- filtr ze złączem prostym,

- sterylny, spełnia wymów biologicznej czystości

- port kapno,

- prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami ,

- kodowany kolorystycznie kolorem żółtym,

- złącza 22M/15F-22M?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 2 odstąpi od wymogu „kodowany kolorystycznie kolorem żółtym”, gdyż jest to parametr charakteryzujący konkretny produkt, konkretnego producenta, a dopuści filtr o budowie charakterystycznej dla filtra mechanicznego bez wymiennika, którego nie da się pomylić z filtrem elektrostatycznym bez wymiennika (okrągły), czy filtrem mechanicznym z wymiennikiem (widoczny wymiennik)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 3 dopuści filtr o korzystniejszych parametrach:

- Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 % , p/wirusowej >99,999 %,

- z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci,

- poziom nawilżania min. 37 mg H20przy VT=250ml,

- medium filtracyjne hydrofobowe,

- przestrzeń martwa mniejsza, korzystniejsza 18 ml,

- opory przepływu niższe, korzystniejsze: 1,4 cm H20 przy 60 l/min.,

- objętość oddechowa szerszy, korzystniejszy Vt 150-1500 ml,

- waga 28 g,

- filtr ze złączem prostym,

- sterylny,

- z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym ,

- z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 3 odstąpi od wymogu „z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt,”, gdyż są to parametry charakteryzujące konkretny produkt, konkretnego producenta, a dopuści filtr z wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt podane w ulotce produktowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 3 odstąpi od wymogu „kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim”, gdyż jest to parametr charakteryzujący konkretny produkt, konkretnego producenta, a dopuści filtr o budowie charakterystycznej dla filtra elektrostatycznego z wymiennikiem, którego nie da się pomylić z filtrem bez wymiennika, czy filtrem mechanicznym (prostokątnym)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 4 dopuści filtr o korzystniejszych parametrach:

- Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 % , p/wirusowej >99,99 %,

- z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci,

- poziom nawilżania 33,8 mg H20przy VT=250ml,

- medium filtracyjne hydrofobowe ,

- przestrzeń martwa niższa, korzystniejsza: 12 ml,

- opory przepływu: 1,14 cm H20 przy 20 l/min.,

- objętość oddechowa Vt75-300 ml,

- waga 15 g,

- filtr ze złączem prostym,

- sterylny,

- z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock,

- z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 4 odstąpi od wymogu „z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt,”, gdyż są to parametry charakteryzujące konkretny produkt, konkretnego producenta, a dopuści filtr z wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt podane w ulotce produktowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 4 odstąpi od wymogu „kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim”, gdyż jest to parametr charakteryzujący konkretny produkt, konkretnego producenta, a dopuści filtr o budowie charakterystycznej dla filtra elektrostatycznego z wymiennikiem, którego nie da się pomylić z filtrem bez wymiennika, czy filtrem mechanicznym (prostokątnym)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22, poz. 5 dopuści Wymiennik o korzystniejszych parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy

- z uniwersalnym portem tlenowym ,

- wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika

- skuteczność nawilżania 32 mg H2O przy Vt500ml,

- utrata wilgotności mniejsza, korzystniejsza 8 mg H2Oprzy Vt500 ml,

- przestrzeń martwa 10 ml,

- opór przepływu niższe, korzystniejsze 0,20 cm H20 przy 30 l/min,

- przeznaczony od objętości oddechowej, szerszy, korzystniejszy zakres Vt 50-1000ml,

- waga 9 g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Dotyczy wzoru umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury w formacie pdf na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego? W przypadku zgody na powyższe, prosimy o uwzględnienie adresu e-mail w umowie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Dotyczy formularza cenowego Pakiet 16 poz 3

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawek 10 ml z przeliczeniem żądanej pojemności łącznej pozycji zgodnie z SWZ (20 ml). Zgodnie z wiedzą techniczną oraz wytycznymi strzykawka o przekroju strzykawki 10 ml jest gwarantem skutecznego przeprowadzenia procedury przepłukiwania. W sytuacji potrzeby np. przepłukania portów lub cewników PICC producenci zalecają stosowanie minimalnej pojemności 10 ml lub większej czyli np. 2 X 10 ml.

Strzykawka 20 ml jest unikalnym produktem oferowanym przez ograniczoną liczbę wykonawców co też powoduje ograniczenie konkurencji w sytuacji pozostawienia tej pozycji jak pierwotnie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Dotyczy formularza cenowego Pakiet 51

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 7,5x15cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Dotyczy formularza cenowego Pakiet 51

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 10x15cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy formularza cenowego Pakiet 51

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 30,5x30,5cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy formularza cenowego Pakiet 51

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 Siatki do zabiegów Laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. .Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem wchłanialny w 30 dni , na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2.

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego rozmiaru siatki : 11.4x11.4cm, 10.2x15.2cm, 15.2x15.2cm, 15.2x20.3cm, 15.2x25.4cm, 17.8x22.9cm, 20.3x20.3cm, 20.3x25.4cm, 25.4x33cm, 30.5x35.6cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43

Zadanie 8, Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona - jako owinięcie zestawu - 1 szt.;

- fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS min. 40g/m2, szwy wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części pleców i jego dopasowanie, XL-140cm - 4 szt.;

- - przylepna serweta  operacyjna 240x150cm, z padem chłonnym 50x75cm + osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przylepny - 1 szt.;

- przylepna serweta  operacyjna 200x170cm, z padem chłonnym 50x75cm + osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przylepny - 1 szt.;

- przylepna serweta operacyjna 90x75cm z padem chłonnym min. 36x90cm - 2 szt.;

- taśma przylepna 10x50cm - 1 szt.;

- osłona na stolik Mayo 80x145cm, wzmocniona na całej długości, składana teleskopowo  - 1 szt.;

- serweta gazowa 4W20N 45x45cm z RTG i tasiemką - wstępnie prana - 6 szt.;

- kompres gazowy 12W17N 10x10cm z nitką RTG - 2 x 10 szt.;

- pojemnik plastikowy 250ml - 1 szt.;

- pojemnik plastikowy 1000ml - 1 szt.;

- tupfer okrągły gazowy 40x47cm z nitką RTG - 3 szt.;

- tupfer twardy gazowy 12x12cm z nitką RTG - 10 szt.;

- elektroda czynna monopolarna 5m, 3 bolce - 1 szt.;

- końcówka do odsysania pola z płaszczykiem, prosta, z drenem F/F 25CH/3000mm - 1 szt.;

- pudełko na igły i ostrza - 1 szt.;

- ręcznik chłonny - 4 szt.

Wyrób zgodny z EN 13795-1:2019. Serwety operacyjne z dwuwarstwowego laminatu (PE+PP) o gram. min. 55g/m2, bez zawartości wiskozy, celulozy i lateksu, o odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 132 kPa, chłonności (wg EN ISO 9073-6) min. 156 ml/m2. Pady chłonne (wzmocnienia) wykonane z włókniny polipropylenowej o gram. min. 55 g/m2 bez zawartości wiskozy, lateksu i celulozy (łącznie w strefie wzmocnionej min. 110g/m2 o odporności na penetrację płynów min. 204cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa, chłonności min. 386 ml/m2). Klasa palności I CFR1610. Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów w j. polskim oraz zawierać min. 4 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, data produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta oraz 1 odklejaną etykietę z kodem kreskowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44

Zadanie 8, Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona - jako owinięcie - 1 szt.;

- osłona na stół narzędziowy 150x190cm - 2 szt.;

- fartuch chirurgiczny z włókniny SMS min. 40g/m2 ze wzmocnieniami min. 42g/m2, szwy wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części pleców i jego dopasowanie, rozmiar XXL-155cm - 2 szt.;

- fartuch chirurgiczny z włókniny SMS min. 40g/m2 ze wzmocnieniami min. 42g/m2, szwy wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części pleców i jego dopasowanie, XL-140cm - 2 szt.;

- serweta operacyjna 200x260cm z przylepnym wycięciem "U" 15x95cm i padem chłonnym 150x160cm oraz zintegrowanym 3-otworowym prowadnikiem do stabilizacji drenów - 1 szt.;

- przylepna serweta operacyjna 240x150cm z padem chłonnym 50x75cm + osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przylepny - 1 szt.;

- przylepna serweta operacyjna 75x90cm z padem chłonnym  min. 36x90cm - 2 szt.;

- taśma przylepna 10x50cm - 4 szt.;

- osłona na stolik Mayo 80x145cm, wzmocniona na całej długości, składana teleskopowo - 1 szt.;

- serweta gazowa 4W20N 45x45cm z RTG i tasiemką - wstępnie prana - 10 szt.;

- kompres gazowy 12W17N 10x10cm z nitką RTG - 2 x 10 szt.;

- pokrowiec na kończynę 35x120cm - 1 szt.;

- pojemnik plastikowy 250ml - 1 szt.;

- pojemnik plastikowy 500ml - 1 szt.;

- pojemnik plastikowy 1000ml - 1 szt.;

- tupfer okrągły gazowy 40x47cm z nitką RTG - 6 szt.;

- bandaż elastyczny 15cmx5m - 1 szt.;

- końcówka Yankauer z rączką, zagięta, z drenem F/F 25CH/3000mm - 1 szt.;

- ręcznik chłonny - 4 szt.;

- pudełko na igły i ostrza - 1 szt.;

- elektroda czynna monopolarna 5m, 3 bolce - 1 szt.

Wyrób zgodny z EN 13795-1:2019. Serwety operacyjne z dwuwarstwowego laminatu (PE+PP) o gram. min. 55g/m2, bez zawartości wiskozy, celulozy i lateksu, o odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 132 kPa, chłonności (wg EN ISO 9073-6) min. 156 ml/m2. Pady chłonne (wzmocnienia) wykonane z włókniny polipropylenowej o gram. min. 55 g/m2 bez zawartości wiskozy, lateksu i celulozy (łącznie w strefie wzmocnionej min. 110g/m2 o odporności na penetrację płynów min. 204cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa, chłonności min. 386 ml/m2). Klasa palności I CFR1610. Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów w j. polskim oraz zawierać min. 4 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, data produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta oraz 1 odklejaną etykietę z kodem kreskowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45

Zadanie 8, Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- serweta na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona - owinięcie zestawu - 1 szt.;

- przylepna serweta operacyjna 175x170cm + osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przylepny - 1 szt.;

- przylepna serweta operacyjna 240x150cm + osobno 2-otworowy uchwyt do stabilizacji drenów przylepny - 1 szt.;

- przylepna serweta operacyjna 90x75cm - 2 szt.;

- kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 43x38cm - 1 szt.;

- serweta na stolik Mayo 80x145cm, wzmocniona na całej długości, składana teleskopowo - 1 szt.;

- fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS min. 40g/m2, szwy wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części pleców i jego dopasowanie, L-125cm - 1 szt.;

- fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS min. 40g/m2, szwy wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", zapięcie w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części pleców i jego dopasowanie, XL-140cm - 2 szt.;

- kompres gazowy 12W17N 10x10cm z nitką RTG - 2 x 10 szt.;

- tupfer okrągły gazowy 40x47cm - 3 szt.;

- pojemnik plastikowy 250ml - 1 szt.;

- osłona na kable kamery - 2 szt.;

- ręcznik chłonny - 4 szt.;

- uchwyt rzepowy - 2 szt.;

- czyścik do koagulacji - 1 szt.

Wyrób zgodny z EN 13795-1:2019. Serwety operacyjne z dwuwarstwowego laminatu (PE+PP) o gram. min. 55g/m2, bez zawartości wiskozy, celulozy i lateksu, o odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 132 kPa, chłonności (wg EN ISO 9073-6) min. 156 ml/m2. Klasa palności I CFR1610. Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów w j. polskim oraz zawierać min. 4 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, data produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta oraz 1 odklejaną etykietę z kodem kreskowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46

Zadanie 8, Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm;

- nożyczki zagięte typu Mayo 15,5 cm;

- pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm;

- pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm;

- imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm;

- tupfer okrągły gazowy 20x20cm - 5 szt.

Wyrób zawiera narzędzia jednorazowe wykonane ze stali nierdzewnej, jednostronnie oznakowane symbolem jednorazowości oraz dodatkowo kolorystycznie. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki, która może służyć jako nerka. Każdy zestaw posiada kartę informacyjną ze spisem komponentów w j. polskim oraz zawiera min. 2 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, data produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47

Zadanie 8, Pozycje 1-3 – czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane fartuchy oznakowane były dodatkowo kolorową lamówką pod szyją (według ilustracji poniżej), dzięki której bardzo szybko można zidentyfikować poziom zabezpieczenia danego fartucha oraz dla ułatwienia przygotowania Sali Operacyjnej zwiększając ogólną efektywność?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

????

Pytanie nr 6

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 48

Zadanie 8, Pozycje 1-3 – Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny posiadających klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty potwierdzenia wyników badań.

Pytanie nr 49

Zadanie 8, Pozycje 1-4 – Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga aby komponenty wykorzystywane do zabiegów z różnymi otworami w ciele pacjenta, dłuższych niż 60 min. wchodzące w skład zestawów tj. kompresy gazowe z RTG, chusty z gazy z chipem RTG, tupfery gazowe sklasyfikowane były jako wyroby medyczne w min. klasie II a, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności wyrobu medycznego razem z certyfikatem CE wydany przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ww wyroby medyczne w min. klasie II a i nie wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności wyrobu medycznego razem z certyfikatem CE wydany przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną.

Pytanie nr 50

Dotyczy Pakietu nr 15 - Wymiennik ciepłą i wilgoci, rurka tracheostomijna

Czy zamawiający wymaga aby pianka w wymienniku ciepła i wilgoci była nasączona chlorkiem wapnia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymaga.

Pytanie nr 51

Dotyczy Pakietu nr 15 - Wymiennik ciepłą i wilgoci, rurka tracheostomijna

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zamówienia wymienników ciepła i wilgoci były realizowane w opakowaniach po 30 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 52

Pakiet 16 poz. 1,2,3

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki trzyczęściowe Luer Lock z zawartością roztworu NaCl o stężeniu 0,9 % mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka (potwierdzone w instrukcji obsługi).

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie strzykawek trzyczęściowych Luer Lock z zawartością roztworu NaCl o stężeniu 0,9 % ma mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

- Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie strzykawek trzyczęściowych Luer Lock z zawartością roztworu NaCl o stężeniu 0,9 % ma mieć zaznaczone miejsce uchwytu w celu otwarcia bez ryzyka skażenia znajdującej się wewnątrz strzykawki.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki napełnione NaCl mają być sterylne na zewnątrz tak jak inne strzykawki dwuczęściowe, trzyczęściowe, w tym strzykawki do pomp powszechnie stosowane w placówkach opieki zdrowotnej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Zamawiający dopuszcza,

Ad b) – Zamawiający dopuszcza,

Ad c) – Zamawiający dopuszcza,

Ad d) – tak.

Pytanie nr 53

Pakiet 17 poz. 3,4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

Pakiet 17 poz. 3

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftlananów (w tym DEHP) i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Pakiet 17, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

Pakiet 17, poz 20

Czy zamawiający oczekuje by strzykawka posiadała mechanizm umożliwiający nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

Pakiet 18 poz. 2

1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kolec mikro oznacza kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę, która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58

Pakiet 18 poz. 1,2

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.

- Zwracamy się do Zamawiającego o przesłanie publikacji dotyczącej wymagań do zastosowania definicji NIOSH - National Institute of Occupational Safety & Health (NIOSH) w myśl zawartego zapisu ”aplikator w kolorze czerwonym stanowiący system zamknięty w myśl definicji NIOSH”. Powyższa informacja pozwoli na zweryfikowanie oferowanych przez nas produktów i otrzymaniu opinii od producenta o spełnianiu w/w wymogu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) - Zamawiający dopuszcza.

Ad b) - Przygotowywanie, dystrybucja gotowym preparatem produktu leczniczego cytotoksycznego stwarza wysokie ryzyko narażenia pracownika na ich działanie. Wówczas oprócz zastosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, do rekonstytucji tychże produktów leczniczych należy stosować system zamknięty. Definicja NIOSH opisuje tenże system jako system do przygotowania lub podaży leków w tych leków cytotoksycznych, w który nie może wymieniać niefiltrowanego powietrza z otoczeniem, a tym samym zachowywać jego całkowitą szczelność zarówno biologiczną jak i chemiczną. Szczelność systemów ma wpływ na bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów w szpitalu.

Pytanie nr 59

Pakiet 18 poz 4,5 6,7,8,9

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną /podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek do pomp z czterostronnym podcięciem tłoczyska, co ułatwia pewne i stabilne umocowanie w uchwycie pompy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Nie, ale dopuszcza.

Ad b) – Nie.

Pytanie nr 60

Pakiet 19 poz. 1,2

- Zwracamy się z prośbą o wycofanie bezpodstawnego wymogu „bez filtra na przebiegu linii”. Filtry cząsteczkowe na ostatnim odcinku zestawów do przetoczeń są powszechnie stosowane dla ochrony pacjenta przed infuzją ewentualnych krystalizatów leków, pęcherzyków powietrza lub zanieczyszczeń pochodzących ze zbiorników infuzyjnych. W żaden sposób również nie naruszają systemu zamkniętego zapewniona jest pełna ochrona mikrobiologiczna podawanego leku. Filtry te jednocześnie są hydrofobowe zatem odporne na zwilżenie i nie stanowią ograniczenia dla czynności higienicznych pacjentów. Nadmieniamy ponadto, że preparat 5-FU do którego będzie stosowana pompa nie znajduje się na liście preparatów, których opary byłyby szkodliwe dla pacjentów i personelu (grupa IARC).

- Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie konkurencji poprzez dopuszczenie zaoferowania przenośnego, jałowego apirogennego systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik z elastomeru silikonowego zamiast poliizoprenu. Pragniemy nadmienić, że silikon jest materiałem o wyższej odporności mechanicznej i potwierdzonej bardzo szerokim stosowaniem najwyższej zgodności biologicznej i zgodności z lekami. Jednocześnie ze względu na to, że silikon nie jest gumą jak opisany w SIWZ poliizopren nie są w nim stosowane żadne przyspieszacze wulkanizacji, które mogłyby być potencjalnym źródłem alergii. Nadmieniamy jednocześnie, że zgodność zbiorników z elastomeru silikonowego z 5-FU była przedmiotem badań naukowych, które wykazały perfekcyjną zgodność tego materiału z wyżej wymienionym lekiem (https://doi.org/10.11911/1078155203jp109oa).

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy powinna obudowa pompy powinna umożliwiać wygodne układanie na powierzchni w trakcie napełniania, tj. czy powinna mieć kształt płaskiego dysku?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy obudowa powinna być w kolorze bursztynowym, chroniąca leki światłoczułe?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy pompa elastomerowa powinna zabezpieczać pacjenta przed zatorem powietrznym, tj. powinna umożliwiać usunięcia pęcherzyków powietrza ze ścieżki płynu, który znajduje się w drenie? W przypadku odmowy prosimy o kliniczne jej uzasadnienie?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy obudowa i dren mają chronić leki światłoczułe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - f) – Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61

Pakiet 32

Poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz drenu, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 62

Pakiet 32

Poz.2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie prostej końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Pool, 3 szczeliny w części dystalnej minimalizujące chwytanie tkanek, lekki i wyważony uchwyt zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni, biała końcówka zapewnia dobrą widoczność w polu operacyjnym, wykonana z PVC bez ftalanów, ze zdejmowaną białą nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów widoczną w RTG, w nasadce 4 rzędy otworów, końcówka o średnicy 5-5,1 mm / 6,1-6,2 mm (wew. / zew.), o dł. całkowitej 31 cm. Podwójnie opakowane wew. worek foliowy, zewn. papier - folia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Pakiet 32

Poz.3

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 6 mm, długość 1,8 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim?

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Zamawiający nie dopuszcza .

Ad b) – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64

Pakiet 32

Poz.4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 6 mm, długość 1,8 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanym złączem żeńskimi i męskim złączem typu kapkon z kontrolą ssania, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 65

Pakiet 32

Poz.5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 7 mm, długość 3,6 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66

Pakiet 67

Poz.1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu z popychaczem o długości 40 cm, bez zacisku i nici.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu z popychaczem o długości 45 cm, z jednym zaciskiem, bez nici.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - b) – Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie nr 67

Pakiet 67

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii jednostopniowej o składzie: cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29cm i rozmiarze 8 lub 10 Ch do wyboru, trokar 19G (1.1mm) z mandrynem prostującym i igłą z trójgraniastym ostrzem, silikonowa szpulka mocująca, kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z mechanizmem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Zestaw sterylny jednorazowego użytku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie nr 68

Pakiet 67

Poz.3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego typu Dufour, wykonanego z 100% silikonu, o długości 42cm, z linią widoczną w RTG i z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiary CH18-24, kodowany kolorystycznie. Zatyczka dołączona osobno.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego typu Dufour  wykonanego z 100% silikonu z powłoką hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie, długość 42cm, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml lub 80 ml do wyboru przez Zamawiającego. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie. Zatyczka dołączona osobno.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - b) – Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69

Pakiet 72

Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania z czasem utrzymania do 6 miesięcy. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 70

Pakiet 41, poz. 7

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 24G z przepływem 16ml/min.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie nr 71

Pakiet 41 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie nr 72

Zadanie 6 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik dwudrożny z końcówką Nelaton o długości 31cm i pojemności balonu 3 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 73

- Zadanie 17 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. A’100 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

- Zadanie 17 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi wykonany z PCW, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, niepirogenny, wyposażony w ręczną pompkę o dużej skuteczności jak na poniższym zdjęciu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - b) – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74

- Zadanie 17 pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę typu Janeta z jednostronną skalą?

- Zadanie 17 pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. A’50 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

- Zadanie 17 pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą o rozmiarze 0,45x13?

- Zadanie 17 pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. A’100 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

- Zadanie 17 pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z niezintegrowaną igłą o rozmiarze 0,4x13mm?

- Zadanie 17 pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. A’100 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Zamawiający dopuszcza.

Ad b) – dopuszcza,

Ad c) – dopuszcza,

Ad d) – dopuszcza,

Ad e) – zgodnie z SWZ,

Ad f) – dopuszcza.

Pytanie nr 75

- Zadanie 31 pozycja 1-8 – Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a sterylizowane tlenkiem etylenu pakowanie w opakowanie folia/folia-papier?

- Zadanie 31 pozycja 1-8 – Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a obustronnie silikowany?

- Zadanie 31 pozycja 10, 11, 18 - Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycje d co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Zamawiający dopuszcza.

Ad b) – zgodnie z SWZ,

Ad c) – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76

- Zadanie 32 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką do odsysania Yankauer pakowaną podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe?

- Zadanie 32 pozycja 2 – Czy zamawiający dopuści opisaną poniżej końcówkę do odsysania typu Pool

- Zadanie 32 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści dren łączący o rozmiarze CH 24, pakowany podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne spełniający pozostałe wymogi SWZ?

- Zadanie 32 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści dren łączący o rozmiarze CH 24, pakowany podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne spełniający pozostałe wymogi SWZ?

- Zadanie 32 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści standardowy dren łączący (lejek-lejek) o długości 210cm o rozmiarze CH 24,o średnicy wewn. 5,60mm oraz średnicy zewn. 8,00mm?

- Zadanie 32 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści dren typu KHER wykonany z biokompatybilnego, przezroczystego silikonu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Zamawiający dopuszcza.

Ad b) – nie,

Ad c) – nie,

Ad d) – nie,

Ad e) – nie,

Ad f) – jeżeli dotyczy poz. 6 - dopuszcza.

Pytanie nr 77

- Zadanie 35 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem ciśnieniowym zawierającym ftalany, ale spełniającym pozostałe wymogi SWZ?

- Zadanie 35 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem ciśnieniowym zawierającym ftalany oraz podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki, ale spełniającym pozostałe wymogi SWZ?

- Zadanie 35 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści lusterko medyczne o średnicy 19mm i długości rączki 180mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Zamawiający nie dopuszcza.

Ad b) – nie,

Ad c) – pytanie nie dotyczy zadania 35 poz.2.

Pytanie nr 78

- Zadanie 46 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny z dwoma otworami bocznymi, atraumatycznym zamkniętym końcem o rozmiarach CH 24-CH 36?

- Zadanie 46 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze bez otworów bocznym i atraumatycznym otwartym końcem?

- Zadanie 46 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze bez otworów bocznym i atraumatycznym otwartym końcem?

- Zadanie 46 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania kątowy bez kontroli siły ssania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – zgodnie z SWZ,

Ad b) – nie,

Ad c) – nie,

Ad d) – jeżeli dot. poz. 2 – nie.

Pytanie nr 79

- Zadanie 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z zapięciem typu rzep w okolicach szyi oraz z dwoma trokami zewnętrznymi oraz dwoma wewnętrznymi w okolicach pasa?

- Zadanie 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o wymiarach 240cm x 150 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60cm i zintegrowanymi dwoma 4-otworowymi  organizatorami na przewody i dreny?

- Zadanie 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o wymiarach 180cm x 180 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60cm oraz zintegrowanymi dwoma 4-otworowymi  organizatorami na przewody i dreny?

- Zadanie 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o wymiarach 90cm x 75 cm z padem chłonnym o wymiarach 25cm x 60cm (zamiast przylepnej serwety operacyjnej 90x75cm z padem chłonnym 36x90cm)?

- Zadanie 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści tupfer okrągły z nitką RTG o wymiarach 50cm x 50cm (zamiast 40x48cm z nitką RTG)?

- Zadanie 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy z nitką RTG o wymiarach 15cm x 15cm (zamiast 12x12cm z nitką RTG)?

- Zadanie 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę czynną monopolarną 3,2 m?

- Zadanie 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści dren CH24 o długości 210 cm?

- Zadanie 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuszcza serwety o odporności na przenikanie płynów 197 cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa oraz chłonności 600%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Zamawiający nie dopuszcza,

Ad b) – nie,

Ad c - i) – zgodnie z SWZ,

Pytanie nr 80

- Zadanie 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m2 z zapięciem typu rzep w okolicach szyi wraz z dwoma trokami zewnętrznymi oraz dwoma wewnętrznymi w okolicach pasa, o długości fartucha 160 cm?

- Zadanie 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m2 z zapięciem typu rzep w okolicach szyi wraz z dwoma trokami zewnętrznymi oraz dwoma wewnętrznymi w okolicach pasa, o długości fartucha 140 cm?

- Zadanie 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o wymiarach 230cm x 260cm z przylepnym wycięciem w kształcie litery „U” o wymiarach 20cm x 100cm, dwuwarstwową – wzmocnioną z padem chłonnym 75cm x 140cm oraz z dwoma 4- otworowymi zintegrowanymi organizatorami na dreny i przewody?

- Zadanie 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o wymiarach 240cm x 150 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60cm i zintegrowanymi dwoma 4-otworowymi  organizatorami na przewody i dreny?

- Zadanie 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści przylepną serwetę o wymiarach 75 cm x 90cm z padem chłonnym o wymiarach 25cm x 60 cm (zamiast 75x90cm z padem chłonnym 36x90cm)?

- Zadanie 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy o wymiarach 50cm x 50cm (zamiast 40x48cm)?

- Zadanie 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści dren CH 24 dł. 210 cm?

- Zadanie 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę czynną o długości 3,2 m?

- Zadanie 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie płynów 197 cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa oraz chłonności 600%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - i) - zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81

- Zadanie 8 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną przylepną w wymiarach 180cm x 180 cm wraz z zintegrowanymi dwoma prowadnikami 4-otworowymi?

- Zadanie 8 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuszcza serwetę operacyjną o wymiarach 240cm x 150 cm wraz z zintegrowanymi dwoma 4-otworowymi organizatorami na przewody i dreny?

- Zadanie 8 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną o wymiarach 40cm x 30cm?

- Zadanie 8 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z zapięciem typu rzep w okolicach szyi oraz z dwoma trokami zewnętrznymi oraz dwoma wewnętrznymi w okolicach pasa?

- Zadanie 8 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z zapięciem typu rzep w okolicach szyi oraz z dwoma trokami zewnętrznymi oraz dwoma wewnętrznymi w okolicach pasa o długości fartucha 138cm?

- Zadanie 8 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy z nitką RTG o wymiarach 50cm x 50cm?

- Zadanie 8 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H2O, chłonności 600% oraz odpornością na rozrywania na sucho/mokro 109/99,4 kPa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - g) - zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 82

- Zadanie 8 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki anatomiczne zakrzywione Rochestar Pean o długości 20cm?

- Zadanie 8 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści nożyczki IRIS proste o długości 11,5 cm?

- Zadanie 8 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości imadła chirurgicznego +/- 1 cm?

- Zadanie 8 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy o wymiarach 30cm x 30cm (zamiast 24x24cm)?

- Zadanie 8 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

- Zadanie 8 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołączonym pojemnikiem typu nerka o pojemności 800 ml?

- Zadanie 8 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z dwoma etykietami samoprzylepnymi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - c) - zgodnie z SWZ.

Ad d) – dopuszcza,

Ad e - g) – nie.

Pytanie nr 83

- Zadanie 28 – Czy Zamawiający dopuści pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS o kroju prostym, wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMS o gramaturze 40 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki, dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep?

- Zadanie 28 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 170cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - b) – Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 84

- Zadanie 38 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6cm spełniającą pozostałe wymagania?

- Zadanie 38 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm?

- Zadanie 38 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści serwetkę chłonną, wykonaną z wysokochłonnej włókniny typu spunlace?

- Zadanie 38 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści serwetkę o gramaturze 56g/m2?

- Zadanie 38 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’1szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – b) – Zamawiający nie dopuszcza

Ad c – d)  – dopuszcza.

Ad e) – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ręczników pakowanych po 1 szt., dopuści wycenę za 1szt. z przeliczeniem podanych ilości.

Pytanie nr 85

Zadanie 62 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z igłą o długości 37mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 86

- Pakiet 64, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z 35 zszywkami bez powleczenia teflonem w rozmiarze 7,2mm x 4,9mm i średnicy 0,6mm?

- Pakiet 64, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z 35 zszywkami brx powleczenia teflonem w rozmiarze 5,9mm x 3,9mm i średnicy 0,5mm?

- Pakiet 64, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do usuwania zszywek bez dodatkowego oznaczenia nazwą producenta na produkcie?

- Pakiet 64, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do usuwania zszywek pakowanego po 20sztuk

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – Zamawiający nie dopuszcza

Ad b)  – nie,

Ad c) – dopuszcza,

Ad d) – nie.

Pytanie nr 87

Zadanie nr 66 poz. 3

W związku z zakończeniem produkcji preparatu opisanego w SWZ prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci 10% maści do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku o składzie: Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Norway Spruce (Picea abies) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, Sorbitan Oleate, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid. Opakowanie tuba 30 g.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88

PAKIET 31 poz. 2 – 8

Czy Zamawiający dopuści odpowiednio cewnik typu Foley dwudrożny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, plastikowa zastawka, balon o pojemności 5-15 ml, opakowanie podwójne w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89

PAKIET 32 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Pool* prostej, długość końcówki ssącej minimum 160mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90

Zadanie 47:

- Pozycja nr 1- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do przetoczeń do pompy o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

- Pozycja nr 2- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do przetoczeń do pompy o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu.

- Pozycja nr 1-3-Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie opakowania zawierają 100 szt. zestawów

- Pozycja nr 1-3-Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 6 lub 9 (wybrać) miesięcy licząc od daty dostawy?

- Prosimy Zamawiającego o zgodę na podpisanie ewentualnej, przyszłej umowy w sposób elektroniczny. Taka forma podpisu znacznie przyśpieszy procedurę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) - Zamawiający dopuszcza.

Ad b) – dopuszcza,

Ad c) – tak,

Ad d) – zgodnie z projektem umowy (§4 ust.3),

Ad e) – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 91

pytanie do zadania nr 47:

Czy Wykonawca może dokonać przeliczenia sztuk na najmniejsze opakowanie handlowe (100 szt.), w zakresie pozycji nr 3 z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92

Dot. Zadania nr 63, poz. 1

Zwracam się z prośba o dopuszczenie szwu z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 93

Dot. Zadania nr 65, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 61 dopuści igłe o długości 20 mm, pozostałe parametry zgodnie z wymogami SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 95

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 62 zgodzi się na zaoferowanie nici o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z wymogami SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 63 dopuści igłe z końcówką okrągło – tnącą, pozostałe parametry zgodnie z wymogami SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97

Pakiet nr 51, poz. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o podanie wymaganego rozmiaru siatki przepuklinowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

15x15 cm.

Pytanie nr 98

Pakiet nr 56,

Czy Zamawiający wymaga wosku kostny o składzie: naturalny wosk pszczeli 80% oraz 20% mirystynianu  izopropylu, który wpływa na lepsze uelastycznienie i ułatwia aplikacje wosku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99

Pakiet nr 61

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego o wyższych parametrach niż wymagane w SWZ z igłą II generacji - kosmetyczną,  plastyczną dwuwklęsłą. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100

Pakiet nr 61 i 63

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szwów w opakowaniach zmniejszających ich pamięć tzn. nici nawiniętych na okrągło na plastikową tackę typu Realy lub Race Pack, co pozwala na jednoetapowe uzbrajanie narzędzia igłą i łatwą identyfikacje produktu po otwarciu saszetki na stoliku narzędziowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101

Pakiet 50 poz 1.

Czy Zamawiający dopuści uniwersalną rękojeść staplera endoskopowego umożliwiającą użycie podczas jednego zabiegu ładunków o długości linii szwu 30mm, 45mm i 60mm. Rękojeść w trzech długościach szaftu – krótka do zabiegów klasycznych – 6 cm, standardowa do zabiegów laparoskopowych – 16 cm i długa do zabiegów bariatrycznych 26 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj rękojeści przy składaniu zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102

Dotyczy: Zadanie nr 52

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania trokarów optycznych posiadających kranik umożliwiający w pierwszym położeniu blokadę przepływu gazu oraz w drugim wykonanie insuflacji lub desuflacji, spełniających wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 103

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści Pakiet 52, poz. 1 Standardowy, jednorazowy, sterylny z karbowaną przeźroczystą kaniulą, bezostrzowy trokar optyczny 11mm z kaniulą mocującą dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-11mm. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z insuflacją oraz desuflacją w tej samej pozycji i blokady przepływu gazu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 104

Zadanie nr 26

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie koszyków 10 mm, CH 3,0F/120  cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 105

Zadanie nr 73

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów z dwoma rzędami zszywek, rozmiary: 21 mm, ilość zszywek 20, 24 mm, ilość zszywek 18, 26 mm, ilość zszywek 20, 29 mm, ilość zszywek 24, 32 mm, ilość zszywek 26, wysokość zszywek 4,5 mm dla rozmiaru 21 mm  i 24 mm, wysokość zszywek 5,0 mm dla pozostałych rozmiarów.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów ze wstępnie założonym ładunkiem.

- Czy  zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści zaoferowanie magazynków o wysokości otwartej zszywki 3,8 mm, zamykanej na wysokość 1,5 mm i ładunków o wysokości otwartej zszywki 4,5 mm, zamykanej na wysokość 2,0 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – c) – Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 106

dotyczy Zadania nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego preparatu do leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych?

Jałowy, lepki żel zawierający zawiesinę z mikrocząsteczek dextranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego, biokompatybilny, biodegradowalny, środek do leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych, objętość 1ml + oddzielnie pakowana (inny nr REF) igła cystoskopowa

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 107

dotyczy Zadania nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 108

dotyczy Zadania nr 38 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników pakowanych a’1szt, wykonanych z celulozy o gramaturze min. 55g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ręczników pakowanych po 1 szt., dopuszcza gramaturę min. 55g/m2.

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający w miejsce istniejących wymogów SWZ w pakiecie 35 w pozycji 1 dopuści rurkę intubacyjną z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 2,5 – 10,0 mm co 0,5mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110

Czy Zamawiający w miejsce istniejących wymogów SWZ w pakiecie 35 w pozycji 2 dopuści rurkę intubacyjną z medycznego PCV, bez mankietu, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki długiego na co najmniej 2cm do rozmiaru 6,0, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, oczko Murphy’ego od 2,0mm do7,0mm, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 2,0 – 10,0 mm co 0,5mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111

Czy Zamawiający w Zadaniu 22 w pozycjach nr 6-8 dopuści jednorazowy zestaw marki PORTEX do przezskórnej tracheotomii metodą Ciaglia z jednostopniowym rozszerzadłem, do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie:

- skalpel, strzykawka 5 ml  i 10 ml

- igła wprowadzająca z kaniulą (igła 16G, kaniula 14G)

- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)

- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki

- krótkie rozszerzadło 14F

- jednostopniowe rozszerzadło w kształcie litery „S” z hydrofilną warstwą poślizgową, ergonomiczny kształt zapobiegający zbyt głębokiemu wprowadzeniu i uszkodzeniu wewnętrznych ściany tchawicy, boczny port (w oddaleniu od głowy pacjenta) do wprowadzenia prowadnicy; ze wstępnie założonym długim cewnikiem prowadzącym, który posiada ogranicznik głębokości wprowadzenia

- kleszczyki hemostatyczne

- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł

- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu, samoblokujący się mandryn do rurki z otworem na prowadnicę Seldingera, z elastycznym i przezroczystym kołnierzem

- prowadnik (dedykowany do rozmiaru rurki tracheostomijnej), z otworem na prowadnicę Seldingera,

z miękkim stożkowym zakończeniem i z uchwytem

- 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul, opaska do rurki, podkładka pod rurkę

- klin do rozłączenia układu, jałowy żel poślizgowy, gaziki.

Rozmiary zgodnie z SWZ: 7,0; 8,0; 9,0 mm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego – prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Zadania 22  pozycji nr 6-8 do odrębnego pakietu (co pozwoli na złożenie oferty).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego zadania na tym etapie postępowania.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający w Zadaniu 22 w pozycjach nr 6-8 dopuści jednorazowy zestaw marki PORTEX do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, do wprowadzenia metodą Seldingera oparty na użyciu dedykowanego narzędzia do dylatacji ścianek tchawicy tj. peana wielorazowego użytku (który nie jest elementem zestawu) o składzie:

- skalpel, strzykawki 5 i 10 ml

- igła wprowadzająca 16G z kaniulą 14G

- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)

- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym;  możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki

- krótki rozszerzacz 14F

- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł

- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu, z samoblokującym się mandrynem, z otworem na prowadnicę; przezroczysty kołnierz

- 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul

- opaska do rurki; podkładka pod rurkę

- klin do rozłączenia układu, żel poślizgowy, gaziki

Rozmiary zgodnie z SWZ: 7,0; 8,0; 9,0 mm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego – prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Zadania 22  pozycji nr 6-8 do odrębnego pakietu (co pozwoli na złożenie oferty).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu z uwagi na brak możliwości utworzenia dodatkowego zadania na tym etapie postępowania.

Pytanie nr 113

- Zadanie nr 17 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza przezroczystego bez opaski stylizującej dren tak jak w poz. 3.

- Zadanie nr 17 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do szybkiego przetaczania krwi firmy GALMED w związku z wygaszanie produkcji na opisany przyrząd przez producenta POLFA LUBLIN SA zgodnego ze zdjęciem:

- Zadanie nr 17 poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny z wtopiona igłą z bardziej dokładna podziałką elementarną 0,01 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a-c) - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114

Czy zamawiający może wskazać nr Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym wymieniony został szybki test kasetkowy Combo, o parametrach jak w Zadaniu nr 9?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje realizacji testu combo 6w1  (modyfikacja opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 9 poz. 1 w załączniku nr 1 do SWZ)

Pytanie nr 115

Czy Zamawiający w Zadaniu 34 w pozycji 1  dopuści bezpieczny zestaw do punkcji i drenażu opłucnej/otrzewnej o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej), igła Veressa posiada mandryn z atraumatycznym zakończeniem odsłaniający część nakłuwającą przy wprowadzaniu igły; cewnik przezskórny poliuretanowy rozmiar 9CH lub 12 CH (do wyboru) z otworami bocznymi, ze znacznikami głębokości, widoczny w RTG, możliwość re-pozycjonowania wprowadzonego cewnika, cewnik jest zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (zabezpieczającymi przed powrotem płynu lub powietrza), możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik do systemu drenażowego. Zestaw sterylny, zapakowany na tacce typu blister.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116

Czy Zamawiający w Zadaniu 34 w pozycji 2 dopuści zestaw do drenażu opłucnowego o parametrach: 3-komorowy, zestaw do drenażu (aktywnego i grawitacyjnego) opłucnej, z zastawką wodną, z mechaniczną regulacją siły ssania (bez komory wodnej do regulacji siły ssana), posiadający wydzieloną komorę zastawki wodnej z barwnikiem; wyskalowaną komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml; z wyskalowanym pokrętłem do regulacji siły ssania umieszczonym na przedniej ścianie zestawu; posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu; automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym; samouszczelniający się port bezigłowy (na tylnej ścianie zestawu) do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości 25 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący (zabezpieczony przed zagięciem (poprzez specjalną konstrukcję drenu, możliwość badania pacjenta w rezonansie magnetycznym), dren z możliwością szybkiego i bezpiecznego odłączenia, klamra zaciskowa; strzykawka do wypełnienia zastawki wodnej. Zestaw przezierny od przedniej ścianki, bez lateksu, bez ftalanów, jednorazowy, sterylny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający w Zadaniu 34 w pozycji 2 dopuści zestaw do drenażu opłucnowego o parametrach: 3-komorowy, zestaw do drenażu (aktywnego i grawitacyjnego) opłucnej, z zastawką wodną, z wodną regulacją siły ssania posiadający wydzieloną komorę zastawki wodnej z barwnikiem; wyskalowaną komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml, komorę wodnej regulacji siły ssania z barwnikiem ułatwiającym odczyt wartości siły ssania, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu; automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym; samouszczelniający się port bezigłowy (na tylnej ścianie zestawu) do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości 25 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący zabezpieczony przed zagięciem (poprzez specjalną konstrukcję drenu, możliwość badania pacjenta w rezonansie magnetycznym), dren z możliwością szybkiego i bezpiecznego odłączenia, klamra zaciskowa; strzykawka do wypełnienia zastawki wodnej. Zestaw przezierny od przedniej ścianki, bez lateksu, bez ftalanów, jednorazowy, sterylny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający w Zadaniu 34  w pozycji 3 dopuści cewnik miękki z trokarem ostrym do drenażu klatki piersiowej, dren z miękkiego termoplastycznego PCW, posiadający boczne otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia RTG, znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany z drenem łącznik (który jest wejściem dla łącznika schodkowego); podwójne pakowany z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar. Sterylny, bez lateksu. Rozmiary: 16CH / długość 27 cm; 20CH, 24CH, 28CH, 32CH – długość 42 cm. Dla rozmiarów poniżej 16CH prosimy o dopuszczenie cewnika miękkiego z trokarem tępym do drenażu klatki piersiowej, dren z miękkiego termoplastycznego PCW, posiadający boczne otwory ssące gładko wykończone, linia RTG, znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany z drenem łącznik (który jest wejściem dla łącznika schodkowego); podwójne pakowany. Sterylny, bez lateksu. Rozmiary: 8CH, 10CH – długość 22 cm; 12CH – długość 25 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający w Zadaniu 34 w pozycji 5 dopuści cewniki opłucnowe i śród-piersiowe o długości 45 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ. Cewnik dodatkowo posiada zapakowany w zestawie łącznik schodkowy do podłączenia do zestawu drenującego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 120

Pytanie nr 1, Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści również system szycia łąkotek inside-outside, wysokiej wytrzymałości nić przechodząca w taśmę, łącząca dwie igły, materiał szewny BroadBand, implant do szycia łąkotki: dwie igły długości 10" (25,4 cm) połączone niebieską nicią 2.0 z taśmą 1 mm o długości 30" (76,2 cm). Szwy pakowane pojedynczo – sterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 121

- Zadanie 7 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści aby zestaw do operacji laparoskopii duży posiadał w składzie osłonę harmonijkę na kable z tekturową prowadnicą i przylepcem - 2 szt w rozmiarze 18cm x 244cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

- Zadanie 7 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści aby w zestawie do artroskopii kolana pojemnik plastikowy okrągły 250ml z podziałką oraz pojemnik plastikowy okrągły 500ml z podziałką były w kolorze niebieskim? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

- Zadanie 7 poz. 3:  Czy Zamawiający dopuści aby w zestawie do artroskopii barku pojemnik plastikowy okrągły 250ml z podziałką oraz pojemnik plastikowy okrągły 500ml z podziałką były w kolorze niebieskim? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

- Zadanie 7 poz. 3:  Czy Zamawiający dopuści aby w zestawie do artroskopii barku serweta  wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56 g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie na  sucho min. 75N i na mokro min. 80 N; chłonność min.570%, z otworem o średnicy 12 cm, z workiem do zbierania płynów, zawierający element elastyczny, z kształtką wokół worka posiadała rozmiar 225cm x 400cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

- Zadanie 7 poz. 4:  Czy Zamawiający dopuści 2szt. białego zacisku na pępowinę 5,5cm w miejsce 1szt.? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

- Zadanie 7 poz. 7:  Czy Zamawiający dopuści 2szt. serwety włókninowy 40g/m2 80x60 cm w miejsce 1szt.? Reszta parametrów zgodna z SWZ/

- Zadanie 7 poz. 9:  Czy Zamawiający dopuści aby w zestawie do wkłucia centralnego kompresy z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowej w ilości 10szt. posiadały rozmiar 10cm x 10cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a-f) – Zamawiający dopuszcza.

Ad g) – Według zmiany (modyfikacja opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 7 poz. 9 w załączniku nr 1 do SWZ).

Pytanie nr 122

Zadanie 54

Czy Zamawiający dopuści aby zestaw do iniekcji okołogałkowych posiadał w składzie 2szt. patyczków o rozmiarze 15cm x 2,2mm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123

- Pytanie nr 1: Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian do § 4 ust. 5 Wzoru umowy dostawy następujących zapisów: 5. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyrobów medycznych 20 % ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów medycznych ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu.

- Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

- Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

- Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

- Pytanie nr 5: Dotyczy § 9 ust. 2 Wzoru umowy dostawy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: 1) w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, 2) w wysokości 0,1 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu . 3) w wysokości 0,1 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy.?

- Pytanie nr 6: Dotyczy § 9 ust. 7 Wzoru umowy dostawy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z winy Zamawiającego, w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - f) - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 124

Dotyczy Zadania nr 23: Czy zamawiający w Zadaniu 23 dopuści perfluorodekalinę o wskaźniku refrakcji (20 °C): 1.314 oraz lepkości (25 °C): 2.9 mPas? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 125

- (zadanie nr 23) Czy Zamawiający dopuści dekalinę w fiolce?

- (zadanie nr 23) Czy Zamawiający dopuści dekalinę o lepkości 5 mPas?

- (zadanie nr 23) Czy Zamawiający dopuści dekalinę o objętości 7 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – tak,

Ad b) – tak,

Ad c) – nie dopuszcza.

Pytanie nr 126

(zadanie nr 25, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści nóż jednostronnie ostrzony, nie posiadający krawędzi tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 127

- (zadanie nr 54) Czy Zamawiający zamiast serwety w rozmiarze 90x75cm dopuści serwetę w rozmiarze 75x75cm?

- (zadanie nr 54) Czy Zamawiający zamiast serwety 90x75 cm z przylepnym otworem dopuści serwetę w rozmiarze 80x80cm o gramaturze 50 g/m2?

- (zadanie nr 54) Czy Zamawiający zamiast pęsety metalowej dopuści pęsetę plastikową w rozmiarze 13cm?

- (zadanie nr 54) Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w karton posiadający etykietę produktową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – d ) – tak.

Pytanie nr 128

- Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 23, 100% perfuorodekalina (C10F18), strzykawka o objętości 5ml, gęstość : 1,93 (g/cm3 w temperaturze 20°C), wskaźnik refrakcji : 1,31 (20°C ), , lepkość 5,53 mPas (w temperaturze 25°C ) ??

- Czy Zamawiający w zadaniu 23 wymaga dostarczenie o niskiej zawartości reaktywnych związków niedofluorowanych zgodnie z normą z ISO-10993-5.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – b ) – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129

dotyczy zadania nr 23

Prosimy o dopuszczenie 100% perfluorodekaliny (C10F18) o poniższych parametrach:

- fiolka objętości 5 ml

- ciężar właściwy w temperaturze 25°C: 1,91 ±0,02

- wskaźnik refraksji w temperaturze 25°C: od 1,3100 do 1,3150

- lepkość w temperaturze 25°C: 2,66 cSt

- temperatura przechowywania 15-30°C

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 130

dotyczy zadania nr 24

Prosimy o dopuszczenie roztworu błękit trypanu rozcieńczonego w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwiania przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0,06% (0.6 mg/ml), opakowanie zawiera 10 fiolek o objętości 1 ml sterylnego roztworu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131

dotyczy zadania nr 25

Prosimy o dopuszczenie noży o odpowiednio w :

- pozycji 1: nóż typu Side Port trapezoid, szerokość 1,2mm, zakrzywiony pod kątem 30st., ostrzony jednostronnie od góry, matowy, sterylny

- pozycji 2: nóż sterylny typu SLIT, zakrzywiony, szerokość 2,75, ostrzony jednostronnie, z matową powłoką.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 132

- Zadanie nr 20 poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści cewnik z 10 fiolkami soli fizjologicznej?

- Zadanie nr 20 poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fiolki soli fizjologicznej o pojemności 10 ml?

- Zadanie nr 20 poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fiolki soli fizjologicznej dołączone osobno?

- Zadanie nr 20 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 60 cm?

- Zadanie nr 20 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 30 cm?

- Zadanie nr 20 poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści suwak oddzielający cewnik od pacjenta przesuwany manualnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – f ) – Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 133

- Zadanie nr 22 poz. 1, 2, 3, 4
Czy Zamawiający dopuści filtry bez kodowania kolorystycznego?

- Zadanie nr 22 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, 
z portem do kapnografii zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

- Zadanie nr 22 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

- Zadanie nr 22 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

- Zadanie nr 22 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, 
z portem do kapnografii zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

- Zadanie nr 22 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii zabezpieczonym koreczkiem, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

- Zadanie nr 22 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, 
z portem do kapnografii zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

- Zadanie nr 22 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii zabezpieczonym koreczkiem, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

- Zadanie nr 22 poz. 1, 3, 4
Czy Zamawiający dopuści filtry bez nadrukowanych na obwodzie wartości minimalnej 
i maksymalnej objętości oddechowej Vt?

- Zadanie nr 22 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, 
z jednym, centralnie umieszczonym celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania zamykanym manualnie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz 
o skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

- Zadanie nr 22 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 8 g, przestrzeni martwej 15 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, dwie gąbkowe membrany wymiennika umieszczone po bokach, z portem do odsysania zamykanym manualnie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz 
o skuteczności nawilżania 32 przy Vt 500ml, sterylny?

- Zadanie nr 22 poz. 6, 7, 8
Czy Zamawiający dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą GRIGGSA 
w rozmiarach 7,0; 8,0; 9,0 o składzie: pean wielorazowego użytku, skalpel, igła 14G z kaniulą 
i strzykawką, prowadnica Seldingera, rozszerzadło wstępne, rurka tracheostomijna 
z mankietem rozmiary, tasiemka do rurki, szczoteczka, opakowanie: sztywna taca, umożliwiająca szybkie otwarcie i zorganizowany dostęp do elementów zestawu?

- Zadanie nr 22 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści rurkę rozciągliwą w zakresie 7-15 cm?

- Zadanie nr 22 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści zatyczkę 4 mm zamiast 3,5 mm?

- Zadanie nr 22 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym z rozciągalną, giętką rurką rozciągliwą w zakresie 7-15 cm?

- Zadanie nr 22 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści zatyczkę 4 mm zamiast 3,5 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – p ) – Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 134

- Zadanie nr 30 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

- Zadanie nr 30 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 3/90mm?

- Zadanie nr 30 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 4?

- Zadanie nr 30 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5?

- Zadanie nr 30 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego zawierający przezroczysty pojemnik na próbki o pojemności 25 ml ze skalowaniem co 1 ml ze zdejmowaną pokrywą oraz dwoma cewnikami – jeden z zakończeniem typu lejek, drugi 
z zakończeniem kapkon, dodatkowa pokrywa, naklejka do identyfikacji pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku?

- Zadanie nr 30 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z materiału PE?

- Zadanie nr 30 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dostarczaną w sztywnym opakowaniu papierowo-foliowym oraz zbiorczo w kartoniku?

- Zadanie nr 30 poz. 18
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, 
z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

- Zadanie nr 30 poz. 18
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

- Zadanie nr 30 poz. 22
Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną wykonaną z niesilikonowanego PCV?

- Zadanie nr 30 poz. 26
Czy Zamawiający dopuści łącznik wykonany z medycznego tworzywa sztucznego?

- Zadanie nr 30 poz. 26
Czy Zamawiający dopuści rozmiar O.D. 10mm, I.D. 5mm?

- Zadanie nr 30 poz. 26
Czy Zamawiający dopuści rozmiar O.D. 12mm, I.D. 10mm?

- Zadanie nr 30 poz. 27
Czy Zamawiający dopuści standardowy cewnik do odsysania w rozmiarach CH6 oraz CH8 o długości 40 cm?

- Zadanie nr 30 poz. 27
Czy Zamawiający dopuści standardowy cewnik do odsysania w rozmiarach CH4, CH6 oraz CH8 o długości 40 cm?

- Zadanie nr 30 poz. 27
Czy Zamawiający dopuści cewniki kodowane innymi kolorami?

- Zadanie nr 30 poz. 28
Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową wykonaną z niesilikonowanego materiału?

- Zadanie nr 30 poz. 28
Czy Zamawiający dopuści rurkę skalowaną co 2 cm?

- Zadanie nr 30 poz. 28
Czy Zamawiający dopuści baloniki kontrolne znakowane rodzajem mankietu?

- Zadanie nr 30 poz. 28
Czy Zamawiający dopuści w komplecie 2 cewniki do kontrolowanego odsysania zamiast 4?

- Zadanie nr 30 poz. 29
Czy Zamawiający dopuści brak wytłoczonego rozmiaru na rączce?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – u ) – Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 135

- Zadanie nr 31 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści balon 3 ml dla rozmiaru CH6 oraz balon 3-5 ml dla rozmiarów CH8-CH10?

- Zadanie nr 31 poz. 2-8
Czy Zamawiający dopuści gumową zastawkę?

- Zadanie nr 31 poz. 2-8
Czy Zamawiający dopuści opakowanie zewnętrzne papier/folia?

- Zadanie nr 31 poz. 2-8
Czy Zamawiający dopuści sterylizowany tlenkiem etylenu?

- Zadanie nr 31 poz. 2-8
Czy Zamawiający dopuści balon 5-15 ml?

- Zadanie nr 31 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Nelaton zawierający śladową ilość ftalanów?

- Zadanie nr 31 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z medycznej odmiany termoplastycznego PCV z lateksowym balonem o pojemności 75 ml?

- Zadanie nr 31 poz. 15, 16
Czy Zamawiający dopuści równoważny?

- Zadanie nr 31 poz. 18
Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następującej specyfikacji:

- Wykonany z medycznego PCV

- Worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną

- Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem

- zabezpieczonym zatyczką

- Bezigłowy port do pobierania próbek moczy

- Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia

- Komora pomiarowa o pojemności 500ml

- Filtr hydrofobowy w worku i komorze

- Worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml

- Komora kroplowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml

- Uniwersalny, zintegrowany wieszak

- Jednorazowego użytku

- Bezlateksowy

- Sterylizowany tlenkiem etylenu

- Opakowanie: folia/papier?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – b) – Zamawiający nie dopuszcza.

Ad c – e) – dopuszcza,

Ad f – i) – nie dopuszcza.

Pytanie nr 136

- Zadanie nr 32 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści Końcówkę do odsysania Yankauer o długości całkowitej ok. 27 cm (wraz z uchwytem) oraz o długości ok. 15-16 cm (bez uchwytu), rozmiar CH21?

- Zadanie nr 32 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH24?

- Zadanie nr 32 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania Poole, jałową, jednorazowego użytku, sztywna osłona ze 32 oczkami do szybkiego odsysania, rozmiar CH18, opakowanie pojedyncze papierowo-foliowe?

- Zadanie nr 32 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści długość końcówki ssącej minimum 14 cm?

- Zadanie nr 32 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH24?

- Zadanie nr 32 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier na zewnątrz oraz opaskę foliową wewnątrz?

- Zadanie nr 32 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier na zewnątrz oraz opaskę foliową wewnątrz?

- Zadanie nr 32 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH24, dren o średnicy 5mm?

- Zadanie nr 32 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH30, dren o średnicy 7mm?

- Zadanie nr 32 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści długość 300 cm?

- Zadanie nr 32 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści długość 400 cm?

- Zadanie nr 32 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści dren zakończony obustronnie konektorem lejek o śr. 7-12 mm?

- Zadanie nr 32 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH12-CH21?

- Zadanie nr 32 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści dren typ KEHR wykonany z silikonu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a) – tak,

Ad b – j) – nie,

Ad k – n) – tak.

Pytanie nr 137

Zadanie nr 35 poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zawierającą śladowe ilości ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 138

- Zadanie nr 40 poz. 1-7
Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową wykonaną z elastycznego, termoplastycznego PCV?

- Zadanie nr 40 poz. 1-7
Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową w rozmiarach:

- Poz. 1: 3,0 mm, dł. 72mm;

- Poz. 2: 3,5 mm, dł. 85mm;

- Poz. 3: 4,0 mm, dł. 105mm;

- Poz. 4: 4,5 mm, dł. 110mm;

- Poz. 5: 5,0 mm, dł. 115mm;

- Poz. 6: 5,5 mm, dł. 125mm;

- Poz. 7: 6,0 mm, dł. 135mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – b ) – Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 139

Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

  - w wysokości 0,5 % wartości części niedostarczonych, a zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień  opóźnienia w ich dostarczeniu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części niedostarczonych, a zamawianych wyrobów medycznych;

  - w wysokości 0,5 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych partii wyrobów medycznych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają:

- W punkcie 9.1.3) SWZ dodana zostaje treść:

„W celu wypełnienia JEDZ należy uruchomić stronę: https://espd.uzp.gov.pl/. Po wyborze języka i następnie opcji „jestem wykonawcą”, należy „zaimportować ESPD” tj. wczytać plik XML (Załącznik nr 2 – JEDZ), wybrać kraj i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami. Wypełniony dokument należy pobrać w formacie PDF i złożyć wraz ofertą (opis sposobu przygotowywania ofert zawarty jest w pkt. 17 SWZ) ”

- Punkt 16.1 SWZ : Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29.04.2024 r.

- Punkt 18 SWZ: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 31.01.2024 r. do godz. 09:00

- Punkt 19.1 SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31.01.2024 r. o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

- Załącznik nr 1 do SWZ – wzór oferty – w zakresie zadań nr 7 i 9 tj.:

- w zad. 7 poz. 9 – zamiast "...kompres gazowy 10x10 cm,.." jest: "...kompres gazowy 7,5x7,5 lub 10x10 cm,..."

- w zad. 9 poz. 1 - wykreślenie tekstu "wskazany na listach NFZ"

zmodyfikowany w ww. zakresie załącznik nr  do SWZ (wzór oferty) – w załączeniu, zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający