Kraków dnia: 2024-01-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-705/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”dostawę dwukanałowego analizatora stężenia metanu z głowicami oraz oprogramowaniem wraz z montażem i instalacją - KC-zp.272-705/23” – znak sprawy KC-zp.272-705/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: 1. Proszę przesłać zdjęcia bądź przesłać szczegółowy opis z sugerowanymi punktami montażu elementów systemu w celu określenia realnych kosztów montażu urządzeń. Konieczne jest określenie wysokości, na jakiej wykonywane będą prace oraz realne oszacowanie kosztów tych prac. Odp. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi montaż i instalacja. Czynność ta będzie wykonana siłami własnymi Zamawiającego, urządzenie powinno pozwalać na montaż we własnym zakresie. Odległość pomiędzy ścianami kanału mogą się zmieniać w zakresie od 4 do 15m. - SWZ jest zapis: Analiza stężenia metanu w powietrzu w szybie wentylacyjnym kopalni Zapis otrzymuje nowe brzmienie: Analiza stężenia metanu w powietrzu w szybie wentylacyjnym kopalni. Przewiduje się zmianę odległości między ścianami kanału w zakresie od 4 do 15 m. 2. Czy dopuszczalne jest zastosowanie urządzenia z poborami próbek np. przez rurki metalowe fi 6mm z przestrzeni kanału wentylacyjnego? Rozwiązanie takie niweluje bezpośredni wpływ przepływającego powietrza na zamontowane w kanale urządzenia. Stabilizuje również ciśnienie w układzie pomiarowym. Samo zaś kompletne 2-kanałowe urządzenie może być montowane poza strefą Ex, bez potrzeby stosowania urządzeń w wykonaniu Ex. W świetle dowodów jak wyżej sugerujemy rozważenie pomiaru na dwóch kanałach z różnym zakresem pomiarowym. np. kanał 1 zakres 1000ppm, rozdzielczość 0,1ppm, kanał 2 zakres 100% LEL, rozdzielczość 0,1%LEL. Ewentualnie zastosowanie redundancji każdego z tych dwóch zakresów (de facto zastosowanie układu 4-kanałowego). Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Zastosować należy pomiar z otwartą ścieżką lasera. 3. Co oznacza zapis Głowice instalacyjne w szybie muszą spełniać wymagania normy ATEX lub równoważnej dla poziomu drugiego? Atex dla strefy naziemnej, czy "II" (przeciwieństwo do urządzeń do stref górniczych podziemnychM1, M2)? "Atex II" jest podany również w p.5 SIWZ, co sugerowałoby właśnie posiadanie Atexu dla strefy naziemnej. Odp. Urzadzenie musi spełniac normy dla stref gorniczych podziemnych. Docelowo ma być zainstalowane w kanale szybu wenylacyjnego kopalni węgla. Certyfikat ATEX powinien dotyczyc calego urządzenia i ewentulanie kazdej jego częsci pracującej niezależnie (zarowno w kanale jak i na zewnatrz). - SWZ jest zapis: Głowice instalacyjne w szybie muszą spełniać wymagania normy ATEX lub równoważnej dla poziomu drugiego. Zapis otrzymuje nowe brzmienie: Głowice instalacyjne w szybie muszą spełniać wymagania dla stref górniczych podziemnych: normy ATEX lub równoważnej dla poziomu drugiego. Norma ATEX powinna dotyczyć całego urządzenia i ewentualnie każdej jego części pracującej niezależnie zarówno w kanale jak i na zewnątrz. 4. Czy w ramach "open patch" dopuszczalne jest rozwiązanie z nadajnikiem i odbiornikiem w jednej obudowie, z odbiciem światła o ścianę szybu, czy też wymagane jest zamontowanie osobnego nadajnika i odbiornika na przeciwległych ścianach szybu? Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 5. Proszę jasno określić sumaryczny błąd pomiarowy dla każdego z kanałów pomiarowych. Punkt 8 odnoszący się do pojęcia "czułość" jest kompletnie nieprecyzyjny i w ramach tego pojęcia można w zasadzie wstawić dowolne urządzenie o dowolnym błędzie pomiarowym, jak i dowolnej czułości skośnej. Rozumiemy, że pojęcie to zostało przeniesione z jakiejś karty katalogowej wyrobu i najprawdopodobniej odnosi się do rozdzielczości wyświetlacza tego urządzenia. 6. Odnosząc się do punktu poprzedniego, proszę zapoznać się zapisami podawanymi przez poważne firmy, które cenią swoje osiągnięcia i podają prawdziwe dane dla swoich urządzeń. Np. strona 13 https://bdih-download.endress.com/files/DLA/005056A500261EDC8CA8815E4EFE741D/TI01642CEN_01.21.pdf Odp. 5 i 6 Słowo "czułość" jest faktycznie nieprecyzyjnym określeniem zakresu pomiaru a nie powtarzalności pomiaru stężenia liniowego metanu, należy ją rozumieć jako odniesienie do precyzji pomiaru, która nie została określona w warunkach zamówienia. Zakres stężeń metanu w powietrzu w szybie obejmuje wartości od 2ppm do 10000ppm a oczekiwana powtarzalność pomiaru powinna być jak najniższa, optymalnie 0.1ppm przy odczytach na poziomie 2ppm - 10ppm. Czułość skośna powinna być jak najniższa i wpływ innych gazów na pomiar zredukowany do minimum. Zamawiającemu zależy jedynie na pomiarze stężenia metanu. - SWZ jest zapis: Czułość urządzenia ma pozwalać na pomiary stężenia metanu w zakresie od 100 ppb do 5%. Zapis otrzymuje nowe brzmienie: Czułość urządzenia ma pozwalać na pomiary stężenia metanu w zakresie od 100 ppb do 5%. Z uwagi na fakt, że zakres stężenia w szybie obejmuje wartości od 2 do 10000 ppm, oczekiwana powtarzalność pomiaru powinna być jak najniższa (optymalnie 0,1 ppm przy odczytach na poziomie 2 ppm-10ppm). Czułość skośna powinna być jak najniższa i wpływ innych gazów na pomiar zredukowany do minimum. 7. Na podstawie danych zebranych od dużych graczy na rynku i biorąc pod uwagę powagę realizowanego zadania należy stwierdzić, że praktycznie niemożliwe jest zejście z całkowitym błędem pomiarowym poniżej 2%FS, czy z błędem powtarzalności poniżej 1%FS dla technologii TDLAS. Względnie możliwe jest poprawienie błędu pomiarowego poprzez wydłużenie czasu pomiaru jednej próbki do np. kilkunastu sekund. Swoją drogą pytanie, czy dla tak zdefiniowanego pomiaru ciągłego częstotliwość 1Hz jest Państwu do czegoś potrzebna. Zapis danych do pamięci co 10s, a nawet co minutę wydaje się wystarczający. Innym z rozwiązań mogących mieć praktyczne ekonomiczne uzasadnienie, przy zachowaniu pożądanych błędów pomiarowych, jest połączenie technologii TDLAS na zakresie ppm-ów z technologią NDIR na poziomie LEL. Temat pozostawiam do analizy przez Zamawiającego. Odp. Zamawiający testował wybrane urządzenia w warunkach terenowych w innych kopalniach i miejscach. Badania te nie potwierdziły wniosku zgłoszonego w zapytaniu odnośnie precyzji i dokładności pomiarów urządzeń TDLAS stosowanych do pomiaru stężenia metanu. Zamawiający utrzymuje wymaganie wykonywania pomiarów ze zgłoszoną częstotliwością. Jest ona ważna przy planowanych eksperymentach naukowych.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło