## Arkusz1
PAKIET 1 - Chirurgia kręgosłupa
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym: Śruby przeznasadowe o stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Śruby o podwójnym gwincie, ząbkowaniu na części gwintu. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 30-100mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne.
1a | śruba z podwójnym gwintem |  | 20
1b | Śruba z pojedynczym gwintem |  | 250
1c | bloker |  | 250
1d | pręt |  | 60
1e | łącznik |  | 5
2 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu miedzytrzonowego. Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedikularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu. Śruby z wbudowanymi łopatkami, posiadające gwint redukcyjny. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby, o średnicy 5,5 i 6mm o różnych długościach. Dostępne pręty proste oraz z zadaną krzywizną. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice- stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzoną lub tępą. Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia między śrubami przeprowadzenie dekompresji. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną oparację.
2a | śruba |  | 20
2b | śruba augmentacyjna |  | 2
2c | bloker |  | 20
2d | pręt |  | 10
2e | drut Kirschnera NITINOL |  | 2
2f | igła naprowadzająca przynasadowa |  | 3
3 | System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo –potylicznej: System oparty na konstrukcji łączącej pręty ze śrubami i/lub hakami (w części kręgosłupowej) oraz płytki i wkręty potyliczne (w części potylicznej). Konstrukcję tworzą: 2 pręty oraz 2 płytki potyliczne – po jednej parze na każdą ze stron. Dostępne płytki proste lub wstępnie dogięte, z możliwością dodatkowego ich dogięcia. Mocowanie płytki potylicznej do potylicy za pomocą wkrętów. Wkręty potyliczne o średnicach 3,5 mm oraz 4 mm (rewizyjne) o długościach od 6 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, dodatkowo dostępne śruby o średnicy 4 mm i długości od 6 mm do 42 mm. Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub wieloosiowych śrub przeznasadowych. Śruby wieloosiowe 3,5 mm o długości od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym odchyleniu głowy. Śruby wieloosiowe rewizyjne 4,0 mm o długości 10 do 42mm ze skokiem co 2mm. Pręty 3,5mm o różnych długościach. Możliwość połączenia stabilizacji potylicznej z stabilizacją transpedikularną.
3a | płyta midline |  | 1
3b | wkręt potyliczny |  | 4
3c | pręt |  | 2
3d | pręt butelkowy |  | 4
3e | śruba/hak |  | 20
3f | bloker |  | 20
3g | łącznik |  | 2
4 | Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa Implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniam, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne. Implant posiadający płynny zakres regulacji wysokości oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.
4a | proteza trzonu |  | 5
5 | Proteza trzonu piersiowego i lędźwiowego umożliwiająca dystrakcję in situ: Tytanowa proteza trzonu umożliwiająca płynną, niskoskokową dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu. Konstrukcja implantu umożliwia odtworzenie krzywizny kręgosłupa. Implant zapewnia regulację wysokości dla zaopatrzenia do 3 segmentów kręgosłupa. Zmienne ząbkowane zakończenia protezy o różnych krzywiznach.
5a | proteza |  | 2
5b | zakończenia |  | 2
6 | Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej: Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości co najmniej 50%. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego.
6a | implant |  | 30
7 | Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami: Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub. Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa. Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu. Co najmniej 5 wysokości klatki. Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie przeszczepów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny. Śruby do mocowania implantu w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającym mocowanie śruby pod dowolnym kątem. Śruby samowiercące i samogwintujące. System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów. W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo.
7a | cage |  | 2
7b | wkręty kostne |  | 2
8 | Implant typu XLIF tytanowy: Tytanowa konstrukcja implantu o wysokiej porowatości. Posiada szorstkie powierzchnie, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 długści implantu, różne wysokości i kąty. |  | 2
9 | Implant typu TLIF tytanowy: Tytanowa konstrukcja implantu o wysokiej porowatości. Posiada szorstkie powierzchnie, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 wielkości podstawy. W zestawie podajnik sztywny oraz podajnik umożliwiający rotację implantu in-situ. |  | 15
10 | Płyta do stabilizacji międzykręgowej z dostępu przedniego. Płyta niskoprofilowa o grubości 2,5 mm. Długość płyt zmienna ze skokiem co 2, 3 mm. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiwającym kontrolę RTG miejsca zrostu. Blokada śruby na zasadzie przesłony uniemożliwiającej wykręcene się śruby. W zestawie implantów znajdują się wkręty samogwintujące.
10a | płyta 1-3 poziomów |  | 6
10b | płyta 4-5 poziomów |  | 1
10c | wkręt kostny |  | 20
11 | Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych kości: Małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa: Jednorazowy, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach. Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednrazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; W zestawie cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu; Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym;
11a | implant rozszerzalny "in-situ" |  | 10
11b | zestaw do przygotowania dojścia |  | 5
11c | mieszalnik ręczny Cement |  | 20
11d | trokar podający cement |  | 8
11e | igła |  | 40
12 | Zestaw do wertebroplastyki - umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów. Wymagania:1. trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego; możliwość wyboru kilku (min.4) różnych średnic igieł, długości oraz róznych kształtów ostrzy:centralne oraz jednostronnie ścięte ( bezpieczne). 2. Sterylne urządzenie mieszająco - podające, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem, z pojemnikiem o objętości umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min. 12 ml. 3. W zestawie przewód giętki łączący podajnik z igłą. Cement o podwyższonej lepkości zawierający środek cieniujący.
12a | mieszalnik ręczny + cement gęsty |  | 10
12b | igła |  | 5
12c | igła biopsyjna |  | 2
13 | Zestaw do przezskórnej kyfoplastyki trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych: Małoinwazyjny zestaw do kyfoplastyki trzonów kręgosłupa z dostępu jedno- lub obustronnego; Jednorazowe, sterylne zestawy, z 1 lub 2 balonami. Z dostępu jednostronnego 1 balon rozprężany w przedniej części trzonu kręgowego; Z dostępu obustronnego - 2 balony rozprężane po obu stronach trzonu; Balony w min. trzech różnych wielkościach; Igły dostępowe w min. 2 różnych średnicach; W zestawie cement kostny o standardowej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu; Mieszalnik składników cementu zasilany elektrycznie wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym.
13a | Zestaw do kyphoplastyki |  | 1
13a | Mieszalnik ręczny + Cement |  | 1
RAZEM
UWAGA: 1. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy na wyznaczony termin zabiegu na podstawie zamówienia podpisanego przez Dyrektora Szpitala / do depozytu na czas trwania umowy na podstawie umowy depozytowej. (Zgodnie ze złożoną ofertą niepotrzebny zapis usunąć). 2. Wykonawca dostarcza instrumentarium na wyznaczony termin zabiegu / na czas trwania umowy na podstawie umowy użyczenia. (Zgodnie ze złożoną ofertą niepotrzebny zapis usunąć). 3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia minimum 2 lekarzy w ośrodku referencyjnym w okresie trwania umowy. 4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy.