| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napęd chirurgiczny | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Jednostka sterująca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych, z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłacza sterownika nożnego na panelu konsoli, możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym LCD, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, menu w jezyku polskim. | TAK |  |
| - MA | Przewód sieciowy zasilający o długości 5 metrów. | TAK |  |
|  | Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli, bezprzewodowy. | TAK |  |
|  | Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gdniazdem do silnika – 3 sztuki. | TAK |  |
|  | Kątnica szybkoobrotowa 4 cm ze zintegrowanym silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 80 g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16 x 152 mm. | TAK |  |
|  | Piła posuwisto-zwrotna ze zintegrowanym silnikiem, próg maksymalnej prędkości regulowany od 0 do 20 000 suw./min., moc maksymalna 180 W, masa 238 g, skok ostrza 2,5 mm, wymiary 194 x 23 mm. | TAK |  |
|  | Piła posuwisto-zwrotna mikro ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości regulowany od 0 do 20 000 suw./min., moc maksymalna 180 W, masa 198 g, skok ostrza 1,3 mm, wymiary 184 x 23 mm. | TAK |  |
|  | Brzeszczoty do piły posuwisto-zwrotnej o różnej długości i szerokości (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji, do wyboru przez Zamawiającego) – 5 sztuk. | TAK |  |
|  | Frezy do piły posuwisto - zwrotnej dużej do uchwytu, opakowanie 10 sztuk – 3 opakowania. | TAK |  |
|  | Silnik wolnoobrotowy ze sprzęgłem typu Intra – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Pokrywa kontenera w kolorze srebrnym do kontenera standard 1/1 o grubości min. 2 mm, z mikroporowymi filtrami teflonowym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, zabezpieczonymi od zewnątrz stalowymi atrapami, o wym. 590 x 280 x 35 mm (+/- 5 mm) – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki, z uchwytami transportowymi, wykonana z anodowanego aluminium, o wym. 590 x 275 x 135 mm (+/- 5 mm) – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Dreny do irygacji opakowanie zbiorcze 10 szt. – 2 opakowania. | TAK |  |
|  | Dysze do irygacji pakowane pojedynczo sterylnie, kompatybilne z kątnicami szybkoobrotowymi i piłami – 20 sztuk. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |