| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do krążenia pozaustrojowego | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Konsola ruchoma | TAK |  |
|  | System stelaży: - jeden regulowany pionowy maszt teleskopowy ze statywem infuzyjnym o zmiennej konfiguracji, - maszt zestawu stołowego ze statywem infuzyjnym i hakiem do mocowania zestawu przewodów perfuzyjnych, możliwość regulacji masztu (teleskopowo), - pionowe maszty ułatwiające transport maszyny i służące do mocowania akcesoriów, - maszt poziomy, - możliwość zamontowania haka do zacisków ręcznych w dowolnym miejscu systemu masztu, - kółka konsoli z możliwością zablokowania w trzech różnych pozycjach. | TAK |  |
|  | Konsola przygotowana do współpracy z pompą centryfugalną. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system alarmów optycznych i dźwiękowych kontrolujących wszystkie parametry oraz system kontroli pomp dla układów monitorujących. | TAK |  |
|  | Półka poprzeczna. | TAK |  |
| - MA | Zasilanie 230 V / 50 Hz. | TAK |  |
|  | System pełnego zasilania awaryjnego UPS, monitorujący stan naładowania akumulatorów oraz pozostały czas pracy systemu UPS z dopasowaniem do aktualnego obciążenia aparatu, | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia aparatu bez zasilania sieciowego na zasilaniu z systemu UPS. | TAK |  |
|  | Czas pracy w systemie UPS: - praca w częściowym obciążeniu 160W – 90 minut, - praca w częściowym obciążeniu 400W – 20minut. | TAK |  |
|  | Test pracy akumulatorów | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia przed zalaniem i uszkodzeniem elementów elektroniki (min. IPX1 lub równoważne). | TAK |  |
|  | Systemowy panel sterowania | TAK |  |
|  | Jeden centralny panel do sterowania urządzeniem i sprawdzania wszystkich parametrów perfuzji i pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania panelu (kokpitu) w wielu pozycjach na maszcie. | TAK |  |
|  | Pokrętła sterujące pompami oznaczone kolorami. | TAK |  |
|  | Rozwijany interfejs użytkownika. | TAK |  |
|  | Ekran podzielony na obszary monitorowania, dynamicznej nawigacji i kontroli. | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia minimum 10 profili użytkowników. | TAK |  |
|  | Możliwość tymczasowej zmiany profilu podczas zabiegu. | TAK |  |
|  | Pompa rolkowa 150 mm – 3 szt. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej min. 0 – 250 RPM. | TAK |  |
|  | Zakres (dreny pojedyncze): - ¼”x1/16” i ¼”x3/32” 0,01246 lpm/rpm, - 5/16”x1/16” i 5/16”x3/32” 0,01880 lpm/rpm, - 3/8”x1/16” i 3/8”x3/32” 0,02599 lpm/rpm, - ½”x3/32” i ½”x1/8” 0,04448 lpm/rpm. | TAK |  |
|  | Odchylenie dokładności prędkości: ±1% wartości końcowej 250 obr./min plus ±0,5% wartości ustawionej. | TAK |  |
|  | Średnica bieżni pompy min. 150 mm, średnica rolki okluzyjnej min. 30mm. | TAK |  |
|  | Obrotowa głowica w krokach co 15°; całkowity obrót do 360°. | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą kokpitu lub indywidualnej jednostki sterującej. | TAK |  |
|  | Możliwość zwinięcia nadmiaru kabla wewnątrz dużej obudowy pompy rolkowej. | TAK |  |
|  | Mechanizm okluzji pompy rolkowej - skok co 0,015 mm na kliknięcie. | TAK |  |
|  | Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących. | TAK |  |
|  | Kształt głowicy pompy pozwalający na utrzymanie odpowiednich/zadanych wartości ciśnienia w systemie drenów. | TAK |  |
|  | Napęd pompy: technologia typ: BLDC, silnik bezszczotkowy. | TAK |  |
|  | Pompa rolkowa 85 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej min. 0 – 250 RPM. | TAK |  |
|  | Zakres (dreny pojedyncze): - 1/8”x1/16” 0,001748lpm/rpm, - 3/16”x1/16” 0,003715 lpm/rpm, - ¼”x1/16” i ¼”x3/32” 0,00625 lpm/rpm, - 5/16”x1/16” i 5/16”x3/32” 0,00930 lpm/rpm. | TAK |  |
|  | Odchylenie dokładności prędkości: ±1% wartości końcowej 250 obr./min plus ±0,5% wartości ustawionej. | TAK |  |
|  | Średnica bieżni pompy min. 85mm, średnica rolki okluzyjnej min. 15mm. | TAK |  |
|  | Obrotowa głowica w krokach co 15°; całkowity obrót do 270°. | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą kokpitu lub indywidualnej jednostki sterującej. | TAK |  |
|  | Możliwość zwinięcia nadmiaru kabla wewnątrz dużej obudowy pompy rolkowej. | TAK |  |
|  | Mechanizm okluzji pompy rolkowej - skok co 0,015 mm na kliknięcie. | TAK |  |
|  | Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących. | TAK |  |
|  | Kształt głowicy pompy pozwalający na utrzymanie odpowiednich/zadanych wartości ciśnienia w systemie drenów. | TAK |  |
|  | Napęd pompy: technologia typ: BLDC, silnik bezszczotkowy. | TAK |  |
|  | Pompa centryfugalna modułowa zintegrowana z systemem | TAK |  |
|  | Zakres prędkości maks.: 0 do 3500 obr./min. | TAK |  |
|  | Minimalna nastawiana prędkość obrotowa 300 obr./min. | TAK |  |
|  | Dokładność prędkości ±10 obr./min. | TAK |  |
|  | Elektryczny zacisk drenu na linii tętniczej– zabezpieczenie przed zapowietrzeniem. | TAK |  |
|  | Zaciskowy uchwyt do urządzenia. | TAK |  |
|  | Układy kontroli hemodynamicznej – moduły monitorujące | TAK |  |
|  | Moduł/sterownik poziomu objętości z sensorem sterujący pompami w sposób automatyczny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Moduł/sterownik pomiaru temperatury - 1 szt.: - rozdzielczość 1°C, zakres pomiarowy 0°C-50°C. | TAK |  |
|  | Moduł/sterownik pomiaru ciśnień – dwukanałowy – 1 szt.: - zakres pomiaru min.: -200 mmHg do +800 mmHg, - moduł ciśnienia kontroluje perfuzję za pomocą stałe regulowane ciśnienie (wartość zadana) poprzez automatyczną zmianę prędkości pompy, - ogranicza ciśnienie do wartości ustalonych poprzez zatrzymanie pompy po osiągnięciu ustawionego ciśnienia (granicy zatrzymania), - w przypadku pompy centryfugalnej zacisk tętniczy zamkyka się automatycznie po osiągnięciu granicy alarmowej, - monitorowanie do 6 ciśnień. | TAK |  |
|  | Moduł/sterownik kardioplegii - 1szt.: - sterowanie bezpośrednio z kokpitu, - zintegrowany timer uruchamia się automatycznie podczas zatrzymania pompy. | TAK |  |
|  | Moduł/sterownik detektora mikrozatorów, ultradźwiękowy z alarmem dźwiękowym i optycznym – 1 szt.: - sensory dla drenów 3/8”, ½”, 3/16” i ¼”, - próg wykrywania pęcherzyków: 4mm. | TAK |  |
|  | Regulator podciśnienia do procedury VAVD – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mieszacz gazów elektroniczny, 10l/min z wężami przyłączeniowymi i końcówkami wtykowymi – 1 szt. | TAK |  |
|  | System grzewczo – chłodniczy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Niezależny od źródła wody systemem grzewczo – chłodzący, zawierającym trzy oddzielne obwody wodne pracujące jako: - dwa obwody dla pacjenta (dla koców grzewczo – chłodzących oraz dla oksygenatora). Uzyskiwane temperatury w zakresie od 2 ºC do 41ºC ± 0,5ºC , objętość zbiornika 6 l, - wymienny obwód grzejno/chłodzący dla kardioplegii. Uzyskiwane temperatury w zakresie od 2 ºC do 10ºC ±2ºC ( chłodzenie) i 15 ºC do 41ºC ± 1ºC ( grzanie) , objętość zbiornika 2x 3l. | TAK |  |
|  | Sterowanie | TAK |  |
|  | Z panelu własnego zarządzanie wszystkimi funkcjami sterującymi i monitorującymi: - regulacja wartości nastawionych, uruchamianie i zatrzymywanie pomp, wyświetlanie wszystkich rzeczywistych i nastawionych temperatur, wyświetlanie poziomu wody i odpowiedniego alarmu. | TAK |  |
|  | Z konsoli systemu do krążenia pozaustrojowego. | TAK |  |
|  | Alarmy/ zabezpieczenie | TAK |  |
|  | Rodzaje alarmów: niskiego poziomu cieczy w zbiorniku, temperatury. | TAK |  |
|  | Układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury powyżej 41°C. | TAK |  |
|  | Alarm zmian temperatury. | TAK |  |
|  | Serwisowy/wyświetlanie kodów błędów. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany temperatury podawanej kardioplegii. | TAK |  |
|  | Możliwość odsysania wody z węży przyłączeniowych do zbiorników wymiennika ciepła. | TAK |  |
|  | System zarządzania danymi pacjenta – 1 szt. | TAK |  |
|  | Moduł interfejsu. | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 21,5”. | TAK |  |
|  | Mocowanie do konsoli na maszcie umożliwiające regulacje położenia komputera. | TAK |  |
|  | Niezbędne kable i akcesoria pozwalające na połączenie urządzeń do systemu i pobieranie danych. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania ręcznego dodatkowo danych dotyczących podanych płynów, leków, użytych produktów jednorazowych, koagulacji, gazów, implantów. | TAK |  |
|  | Po zakończonym zabiegu możliwość transferu danych. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w perfuzji, wykresów, tabel, informacji w postaci linii czasu lub tabeli. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapisania najczęściej używanych produktów i leków. | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia wartości w dowolnym momencie przypadku, działanie retrospektywne. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia perfuzji zgodnie z GDP (goal direct perfusion) bez konieczności stosowania dodatkowych czytników. | TAK |  |
|  | Porty: 2 porty RS232 izolacja 4kV, 1 x port Gigabit Ethernet ze złączem RJ45: Izolacja 4 kV, 3 porty USB 1.1 + 1 port USB 1.0 z izolacją 4kV, 1 port USB 3.0, 1 x port HDMI. | TAK |  |
|  | System pomiaru parametrów krytycznych pacjenta w czasie rzeczywistym – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pomiar w czasie rzeczywistym parametrów takich jak: - Sv02 w zakresie 40.0-99.9% rozdzielczość 0,1%, - Hct w zakresie 13.0-48.0% rozdzielczość 0,1%, - Hb 4,1 – 15,7 g/dl; 41 – 157 g/l; 2,5 – 9,7 mmol/l, - temperatura – linia żylna w zakresie 15.0-41.0°C rozdzielczość 0,1°C, - pO2 w zakresie 50-400mmHg rozdzielczość 1mmHg, 6.7-53.3kPa rozdzielczość 0,1kPa, - temperatura – linia tętnicza w zakresie 15.0-41.0°C rozdzielczość 0,1°C. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | TAK |  |
|  | Krzesło dla perfuzjonisty (wysokość siedzenia i oparcia regulowana, wyposażone w kółka jezdne, dostosowane dla sal operacyjnych, łatwe do czyszczenia). | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |