| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat do autotransfuzji | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany, nieregenerowany, niedemonstracyjny | TAK |  |
|  | Aparat mobilny, cztery koła z możliwością zablokowania każdego z nich osobno | TAK |  |
|  | Separacja krwinek poprzez odwirowanie krwi i uzyskiwanie koncentratu erytrocytów | TAK |  |
|  | System wykorzystujący technologię dynamicznego odzyskiwania komórek opartą na algorytmie wprowadzającym automatyczne mikrokorekty podczas przetwarzania krwi, tak aby maksymalnie zwiększyć ilość hematokrytu oraz oczyszczonej krwi oraz zmniejszyć ilość odpadów | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające odsysanie krwi z pola operacyjnego, filtrację, zagęszczenie, przemywanie i oczyszczanie | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania śródoperacyjnego i pooperacyjnego | TAK |  |
|  | System działający w trybie automatycznych, powtarzalnych cykli – w pełni automatyczna praca nie wymagająca ingerencji operatora do czasu zapełnienia worka na zagęszczoną krew | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia cyklu manualnie w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | W jednym pełnym cyklu pracy (napełnianie wirówki – zagęszczanie - płukanie) uzyskiwane jest 130 ml zagęszczonej krwi | TAK |  |
|  | Jeden dzwon wirówki o pojemności 130 ml dedykowany do wszystkich zabiegów | TAK |  |
|  | Możliwość skrócenia czasu trwania cyklu poprzez ograniczenie ilości soli fizjologicznej użytej do płukania | TAK |  |
|  | Tryb „emergency” – czas trwania max 1,5 min. | TAK |  |
|  | Uzyskiwany hematokryt co najmniej w zakresie 59%-65% w każdym trybie | TAK |  |
|  | Ilość soli fizjologicznej zużyta w każdym jednym pełnym cyklu płukania max 250 ml | TAK |  |
|  | Możliwość manualnej kontroli procesów: zastosowanego podciśnienia, czasu trwania cyklu, ilości soli fizjologicznej użytej do płukania | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania jednego uniwersalnego zestawu do zagęszczania dla wszystkich trybów bez konieczności stosowania różnych zestawów w zależności od wybranego trybu pracy | TAK |  |
|  | Urządzenie do autotransfuzji wyposażone w ekran dotykowy o przekątnej 7”, z ciągłym wyświetlaniem komunikatów pomocy na każdym etapie pracy urządzenia, menu i komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa próżniowa z regulatorem próżni | TAK |  |
|  | System gromadzenia danych co najmniej 100 zabiegów z możliwością ich filtrowania i przenoszenia na nośnik pamięci USB | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania pompy próżniowej jako oddzielnego urządzenia – ssaka | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji podciśnienia co 10 mmHg w zakresie co najmniej od -10 mmHg do -370 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pracy pompy perystaltycznej od 0 do 1000 ml/min, obroty pompy regulowane automatycznie | TAK |  |
|  | Zakres pracy wirówki od 0 do 10 000 rpm | TAK |  |
|  | Masa kompletnego urządzenia max 50 kg | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się dostarczyć w cenie urządzenia co najmniej jeden zestaw do odzyskiwania krwi autologicznej składający się z pakietu sterylnego na stół operacyjny zawierającego: linię do zbierania krwi oraz podawania substancji przeciwkrzepliwej; pakietu sterylnego do założenia na aparat: pojemnik wirówki (o pojemności 135 ml) wraz z drenami; zbiornika do zbierania odsysanych z pola czerwonych krwinek. Zestaw pakowany pojedynczo. | TAK, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023/2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |