| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do termolezji | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości, przeznaczony m.in. do zabiegów termolezji, odnerwienia, lezji wieloelektrodowej, bipolarnej, bipolarnej lezji mózgowej. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD TFT z tylnym podświetleniem i powłoką przeciwodblaskową. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w pokrętło funkcyjne (stymulacja/ lezja) umożliwiające przeprowadzenie procedury stymulacji, lokalizacji nerwu/tkanki oraz przeprowadzenie lezji w trybie ręcznym. | TAK |  |
|  | Przycisk start i stop umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala uruchomić i zatrzymać procedurę w dowolnym momencie. | TAK |  |
|  | Wykonywanie lezji w min. 2 punktach jednocześnie. | TAK |  |
|  | Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, impedancji, czasu dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie. | TAK |  |
|  | Min. dwa tryby pracy (nie stymulacji): - termolezja ciągła, - praca pulsacyjna. Tryby pracy wybierane bezpośrednio z ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez pilot przewodowy umożliwiający min.: - uruchomienie oraz zatrzymanie procedury stymulacji oraz lezji w dowolnym momencie, - wybór ustawień predefiniowanych dla procedury RF i PRF, - przechodzenie pomiędzy kolejnymi trybami pracy: RF, PRF, stymulacja sensoryczna, stymulacja motoryczna, - regulacja amplitudy stymulacji sensorycznej i motorycznej. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody: min. 20-105°C. | TAK |  |
|  | Dwa tryby stymulacji: - stymulacja motoryczna regulowana w zakresie: od min. 1 – 49Hz z krokiem co 1Hz oraz min. 50mV – 10V z krokiem co 50mV, - stymulacja czuciowa regulowana w zakresie: od min. 50 – 200Hz z krokiem co 1Hz oraz min. 50mV – 10V z krokiem co 50mV. Szerokość impulsów dla w/w stymulacji regulowana w zakresie min. od 50µs – 3ms | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia stymulacji motorycznej i sensorycznej w konfiguracji stało-prądowej oraz stało-napięciowej. | TAK |  |
|  | Zasilanie: 220 – 240VAC 50/60Hz. | TAK |  |
|  | Waga max. 4 kg. | TAK |  |
|  | Termolezja Ciągła | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy RF, która nie dopuszcza do przekroczenia ustalonej wartości temperatury z zakresu od min.30°C do 95°C. Regulacja z dokładnością do 1°C. | TAK |  |
|  | Czas regulowany w zakresie min.: 30s – 10min. Regulacja z dokładnością do 10s. | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa na każde gniazdo elektrody aktywnej min.50W. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili użytkownika (ustawień predefiniowanych) min.25. | TAK |  |
|  | Programowanie profilu: • możliwość ustawienia temperatury początkowej (temperatura przed pierwszym wzrostem temperatury), • czas trwania temperatury, • wzrost temperatury (wartość o jaką będzie wzrastać temperatura pomiędzy kolejnymi krokami), • temperatura końcowa (temperatura jaką po wykonaniu wszystkich kroków, generator powinien utrzymać), • czas całej procedury. | TAK |  |
|  | Częstotliwość min. 488kHz/fala sinusoidalna. | TAK |  |
|  | Obrazowanie jednoczesne min. wartości na dotykowym ekranie LCD TFT: • napięcie, • prąd, • czas, • temperatura w formie liczbowej oraz w formie graficznego diagramu z wypełnionym polem pod krzywą temperatury. | TAK |  |
|  | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji. | TAK |  |
|  | Lezja w trybie automatycznym i ręcznym. | TAK |  |
|  | Praca Pulsacyjna | TAK |  |
|  | Czas regulowany: min.30sek-30min. | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu regulowana od 3ms do 40ms z krokiem co 1ms. | TAK |  |
|  | Częstotliwość regulowana od 1 - 10Hz z krokiem co 1Hz. | TAK |  |
|  | Napięcie regulowane od min.20 do 70V z krokiem co 1V. | TAK |  |
|  | Dopuszczalna temperatura regulowana- od 30 – 95°C. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury. | TAK |  |
|  | Sygnał akustyczny po zakończeniu pracy. | TAK |  |
|  | Pozostałe | TAK |  |
|  | Generator wyposażony w bibliotekę pacjenta, z rejonów anatomicznych. | TAK |  |
|  | Generator z możliwością wprowadzenia danych pacjenta, oznaczenia wykonuje autotest podczas każdorazowego uruchomienia. Możliwość ręcznego wywołania autotestu z poziomu menu urządzenia. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych z zabiegów. Zapamiętywanie i przypisywanie do konkretnego pacjenta. | TAK |  |
|  | Eksport danych z zabiegu w formacie na dowolną pamięć USB z możliwością odczytu na dowolnym komputerze. | TAK |  |
|  | Interfejs i obsługa w j. polskim. | TAK |  |
|  | Wyposażenie generatora | TAK |  |
|  | Min. 2 gniazda elektrody aktywnej z kontrolą temperatury, impedancji dla każdej z elektrod niezależnie. | TAK |  |
|  | Min. 1x gniazdo elektrody 0 (referencyjnej). | TAK |  |
|  | System kontroli sprawności elektrody. | TAK |  |
|  | Elektroda wielorazowa, autoklawowalna TC o długości 100 mm ze złączem typu SuperLight. Dostosowana do współpracy z kaniulami o tej samej długości. - 6 szt. | TAK |  |
|  | Przewód wielorazowy, autoklawowalny do elektrod ze złączem typu SuperLight. - 6 szt. | TAK |  |
|  | Kaseta sterylizacyjna min.267x159x16 z tworzywa sztucznego. - 6 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda jednorazowa neutralna dzielona RF do prowadzenia stymulacji, lezji, neuromodulacji PRF. – 10 szt. | TAK |  |
|  | Kabel neutralny do urządzenia termolezyjnego. – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wózek do systemu: 2 koła z blokadą, 2 półki, 1 szuflada. – 1 szt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023/2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |