| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa szczelinowa | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Lampa szczelinowa z prowadzeniem szczeliny w układzie wieżowym (typu Haag-Streit). | TAK |  |
|  | Minimum 5 stopni powiększenia biomikroskopu w zakresie min. 6 do 40x. | TAK |  |
|  | Tubus równoległy z okularami operatora z korekcją wady min.+/- 8D oraz powiększeniem min. 10,0 x. | TAK |  |
|  | Długość szczeliny 0-12 mm regulowana płynnie oraz skokowo (0.2/1/3/5/9/12mm). | TAK |  |
|  | Szerokość szczeliny 0-12 mm regulowana płynnie. | TAK |  |
|  | Rozstaw źrenic (PD): 52-78mm. | TAK |  |
|  | Płynny obrót szczeliny w zakresie min. +/- 900. | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED regulowane płynnie. | TAK |  |
|  | Szybka, elektroniczna blokada podstawy jezdnej lampy realizowana przyciskiem umieszczonym przy dżojstiku. | TAK |  |
|  | Automatyczne przejście urządzenia w tryb uśpienia (wyłączenie oświetlenia). | TAK |  |
|  | Filtry: niebieski, zielony (bezczerwienny), zabezpieczający przed promieniowaniem UV, szary, płytka matowa do rozproszenia światła. | TAK |  |
|  | Filtry pozwalające na uzyskanie ciepłej i zimnej barwy oświetlenia szczeliny. | TAK |  |
|  | Blokada transportowa lampy realizowana pokrętłem. | TAK |  |
|  | Stolik pojedynczy z elektromotoryczną regulacją wysokości blatu. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |