## Pakiet 1
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 1 - Rękawiczki jednorazowe
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Rękawice diagnostyczne , ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, bez protein lateksu, nie wykazujące działania cytotoksycznego oraz drażniącego i uczulającego na skórę , nie zawierające substancji o działaniu kancerogennym, mutagennym oraz substancji działających szkodliwie na rozrodczość, bez zawartości alergennych protein . AQL = 1.0 . Klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4),EN ISO 20417 EN ISO 15223-1, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk. Powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Parametry fizyczne osiągane przez produkt: długość min.240 mm, grubości: na palcu min.: 0.09 mm, na dłoni min.: 0.08 mm oraz na mankiecie min.: 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N. Wymagane badanie na przenikanie : wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604) , min. 37 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978, 18 substancji chemicznych, w tym min. 9 substancji na 6 poziomie odporności wykonane zgodnie z EN 16523-1 ; w tym na 2 aklohole : 70% etanol i 70% izopropanol na poziomie min. 1 . BAdanie na przenikanie opioidów( fentanyl) zgodnie z ASTM D6978. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1 i EN 16523-1 i EN 374-4 , EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTM D6978 , oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności ( 5 lat od daty produkcji) i numerem serii, kodem EAN, kodem UDI . NA opakowaniu wymóg instrukcji bezpiecznego zakaładania i zdejmowania rękawic. | szt | 250000
2 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, bez protein lateksu, AQL = 1.0. Klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane po 100 sztuk. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Parametry fizyczne osiągane przez produkt: długość min 275 mm, grubości: na palcu min.: 0.17 mm, na dłoni min.: 0.12 mm oraz na mankiecie min.: 0.08 mm, siła zrywu przed starzeniem min.13 N oraz po starzeniu min. 13 N. Wymagane badanie na : przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604), min 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978, min.12 substancji chemicznych, w tym min. 6 substancji na 6 poziomie odporności wykonane zgodnie z EN 16523-1. Wymagany certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi EN ISO 13485 oraz ISO 9001. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1 i EN 16523-1 i EN 374-4 , EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTM D6978 , oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Kolor pomarańczowy lub inny jaskrawy. | szt | 125000
3 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania . Pakowane po 200 sztuk. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Parametry fizyczne osiągane przez produkt: długość min.240 mm, grubości: na palcu min.: 0.09 mm, na dłoni min.: 0.06 mm oraz na mankiecie min.: 0.05 mm, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) oraz opioidu (fentanyl) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym min. 10 substancji na 6 poziomie odporności wykonane zgodnie z EN 16523-1.Rękawice nie wykazujące działania cytotoksycznego, drażniącego oraz uczulającego na skórę. Badanie biokompatybilności, oceny biologicznej wykonane zgodnie z EN ISO 10993-5 oraz EN ISO 10993-10. Zgodne z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH). Odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1 i EN 16523-1 i EN 374-4 , EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTMF 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTM D6978 , oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Uchwyt typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie. | szt | 40000
4 | Pojedynczy koszyk na rękawice medyczne, mieszczący jedno opakowanie rękawic diagnostycznych , umożliwaijący montaż do ściany za pomocą wkrętów. Koszyk kompatybilny z poz nr 1 | szt | 50
5 | Potrójny koszyk na rękawice medyczne, mieszczący trzy opakowanie rękawic diagnostycznych , umożliwaijący montaż do ściany za pomocą wkrętów. Koszyk kompatybilny z poz nr 1 | szt | 25
6 | Uchwyt naściennych typu koszyk pojedynczy typu koszyk umożliwaijący montaż do ściany za pomocą wkrętów. Kompatybilny z opakowaniem rękawic,z poz 3 | szt | 25
7 | Uchwyt naściennych typu koszyk potrójnych typu koszyk umożliwaijący montaż do ściany za pomocą wkrętów. Kompatybilny z opakowaniem rękawic,z poz 3 | szt | 25
| RAZEM | [7 empty] | 0
UWAGA :
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
1 | do pozycji 1, 2 ,3 - karty techniczne
2 | do pozycji 4-7 - foldery/ulotki
3 | Wykonawca składający ofertę na przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej, będący wyrobem medycznym musi posiadać certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi EN ISO 13485 oraz ISO 9001 - należy złożyć wraz z ofertą
4 | Wszystkie wymagane parametry potwierdzone specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta wyrobu
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

## Pakiet 2
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 2 - Drobny sprzęt jednorazowy
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym, worka zbiorczego o pojemności 1500 ml z superchłonną wkładką oraz filtra z wentylem dezodoryzującym. Podstawa montażowa worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralną rurką obrotową. Cewnik o długości min. 160 cm, posiadający znacznik głębokości w postaci czarnej, grubej kreski widoczny w badaniu RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego, port irygacyjny oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką. Port do wypełniania pierścienia uszczelniającego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności wody do max. 45 ml. Porty oznaczone pisemnie i kolorystycznie dla łatwej identyfikacji. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z superchłonną wkładką żelującą zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni | szt | 5
2 | Worki zbiorcze o pojemności 1500ml do systemu kontrolowanej zbiórki stolca. Worki posiadające superchłonną wkładkę żelującą zawartość oraz filtr z wentylem dezodoryzującym. Skalowane od 100 ml co 250ml, jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. W opakowaniu max. 10 szt. | szt | 20
3 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej części łyżki logo z nazwą producenta. Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. Data ważności łyżki do min. 5 lat od daty produkcji - wymagane potwierdzenie od producenta. Załączyć do oferty. Możliwość stosowania w polu magnetycznym (MR) - potwierdzone od producenta- załączyć do oferty . Wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta . Rozmiar 3- 3 szt; rozmiar 4- 30 szt; rozmiar 5- 30 szt | szt | 63
4 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty)Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: # Dorosły - różowy / dł. 138.0 mm x śr. 29.0 mm Opakowanie folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez jej otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. Data ważności min. 3 lata od daty produkcji wymagane potwierdzenie od producenta | szt | 10
5 | Jednorazowy zestaw do resuscytacji dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 i #5, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia na masce; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2 500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, obiema 900 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu oraz ftalanów DEHP. | szt | 20
6 | Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego do przechowywania resuscytatora dla dorosłych, wyposażony w rączkę do przenoszenia. Produkt bez lateksu. | szt | 5
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
UWAGA :
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - jest nie wymagaany chyba że jest to produkt sterylny
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
Do każdej pozycji : karty techniczne/ katalogi/ ulotki
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

## Pakiet 3
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet -3 Kapilary do gazometrii , probówki Falcone, utrwalacz cytologiczny
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK/ML W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Kapilary do gazometrii z heparyną litową , pojemność 175 ul, długość 100 mm. | szt. | 1000
2 | Mieszalniki 2,35 mm | szt. | 1000
3 | Zatyczki do kapilarów śr. 2,35 | szt. | 2000
4 | Probówka transportowa typu FALCON z polipropylenu o poj. minimalnej 50 ml z zakrętką, jałowa, z podziałką, średnica 28 mm, wys 115-120 mm | szt. | 3500
5 | Utrwalacz cytologiczny Fixocyt, areozol | ml | 900 ml
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
UWAGA :
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - jest nie wymagaany chyba że jest to produkt sterylny
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
Do każdej pozycji : karty techniczne/ katalogi/ ulotki
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

## Pakiet 4
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet -4 PAPIER TERMOCZUŁY DO DRUKARKI LABORATORYJNEJ
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Papier termoczuły w rolkach 57 mm szerokość x 30 mm średnica rolki/30m długość, do drukarki laboratoryjnej | szt. | 30
2 | Papier termoczuły w rolkach 110 mm szerokość x 20 mm średnica rolki /30m długość, do drukarki laboratoryjnej | szt. | 50
3 | Papier termoczuły w rolkach 57 mm szerokość 4,1 cm średnica rolki/20 m długość, średnica gilzy 12 mm, do terminala płatniczego Verifone | szt. | 50
RAZEM
UWAGA
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Do każdej pozycji : karty techniczne/ katalogi/ ulotki
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

## Pakiet 5
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet-5- PROBÓWKI TRANSPORTOWE, KOŃCÓWKI DO PIPET
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Probówka transportowa z pałeczką z tworzywa sztucznego o długości 150 mm z wacikiem z wiskozy o średn. 5mm, jałowa z żelowym podłożem transport., Amies do bakterii tlenowych | szt. | 600
2 | Probówka transportowa z pałeczką z tworzywa sztucznego o długości 150mm z wacikiem wiskozowym o średn. 5 mm, jałowa bez podłoża transportowego | szt. | 600
3 | Probówka transportowa typu FALCONE z polipropylenu o poj. minimalnej 50 ml, z zakrętką, jałowa po otwarciu (znaczy sterylna w chwili pierwszego otwarcia probówki) z podziałką , średn. 28 mm, wys. 115 mm (dopuszcza się probówki o wys. 120 mm) | szt | 600
4 | Końcówki do pipet automatycznych od 5 do 200 µl, żółte typ Gilson | szt. | 18000
5 | Końcówki do pipet automatycznych 1000-5000 µl, bezbarwne | szt. | 600
6 | Końcówki do pipet automatycznych 100-1000 µl, niebieskie, typ Eppendorf | szt | 500
7 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 100 µl, typ Gilson z filtrem, czyste molekularnie, sterylne w pudełku pakowane po 96 szt. | szt. | 2304
8 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 100 - 1000 µl, typ Gilson z filtrem, czyste molekularnie, sterylne w pudełku pakowane po 96 szt. | szt. | 2304
9 | Woreczek KANGUR BIOHAZARD 170x250+60/170x180 opakowanie po 100 szt. z dodatkową kieszenią | szt. | 100
[7 empty] | 0 |  | 0
UWAGA
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Do każdej pozycji : karty techniczne/ katalogi/ ulotki
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - jest nie wymagaany chyba że jest to produkt sterylny
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

## Pakiet 6
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet -6 SYSTEM PRÓŻNIOWY DO POBIERANIA KRWI
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Probówka PET 3,5 ml z napylonym aktywatorem wykrzepiania oraz żelem separującym | szt. | 18000
2 | Probówka PET 8,5 ml z napylonym aktywatorem wykrzepiania oraz żelem separującym | szt. | 8000
3 | Probówka PET 2 ml z napylonym K2-EDTA | szt. | 15000
4 | Probówka PET 4 ml z napylonym K2-EDTA | szt. | 6000
5 | Probówka PET 5 ml z napylonym K2-EDTA oraz żelem separującym | szt. | 1000
6 | Probówka 1,8 ml PET z płynnym cytrynianem sodowym o stężeniu 3,2%. Opatrzona wskaźnikiem minimalnego poziomu pobrania, gwarantująca tzw. ,,minimalną przestrzeń martwą" | szt. | 5000
7 | Probówka do glukozy PET 2 ml. (fluorek sodu, EDTA jako inhibitor glikolizy) | szt. | 1500
8 | Probówka 4 ml. z napyloną heparyną litową na wewnętrznych ściankach probówki jako inhibitor krzepnięcia. | szt. | 500
9 | Probówka PET bez dodatków 4 ml (PMR) dopuści zaoferowanie probówek do PMR z przezroczystą etykietą o poj. 3ml, bez znacznika zalecanej objętości pobrania spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ | szt. | 500
10 | Strzykawka Luer- Lock o objętości 3 ml, do pobrań krwi tętniczej i żylnej z samowentylującą membraną umożliwiającą napływ krwi bez użycia tłoka. Strzykawka z napyloną heparyną litową zbalansowaną wapniem w ilości 80 IU. Zestaw wyposażony w igłę 22G ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. | szt. | 600
11 | Igła cienkościenna z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. Zintegrowana z uchwytem zespolony na etapie produkcji. Igła 0,8 ; 21G. Zabezpieczenie ostrza umieszczone na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. Igła przezierna z wizjerem wypełniającym się krwią na długości min.5 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle. | szt. | 15000
12 | Igła motylkowa z zabezpieczeniem ostrza po pobraniu z elastycznym drenem o dł. 178 -180mm. oraz złączem luer i zaworkiem systemowym w rozmiarze 21 G | szt. | 400
13 | Adapter typu Luer z zaworkiem systemowym, umożliwiający pobranie krwi z wenflonów, cewników itp | szt. | 1000
14 | Uchwyt jednorazowy systemowy z gwintem do połączenia z igłą lub adapterem typu Luer. | szt. | 6500
15 | Adapter zintegrowany z uchwytem, sterylny, pakowany w blister służący do przenoszenia krwi ze strzykawki do probówki (żeński) | szt. | 2500
16 | Bezpieczna igła cienkościenna do pobierania krwi, 0,8 ; 21G., posiadająca wbudowaną osłonkę zabezpieczającą igłę, która po uaktywnieniu chroni przed przypadkowym zakłuciem, stanowiącą integralną część igły, aktywowaną jedną ręką . Igła przezierna z wizjerem wypełniającym się krwią na długości min.5 mm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle. | szt. | 6000
[7 empty] | 0 |  | 0
UWAGA
Zamawiający wymaga, aby:
1 | Wszystkie oferowane probówki wyposażone były w znacznik zalecanej objętości pobrania (w probówkach do koagulologii w znacznik minimalnej objętości pobrania) oraz w korek typu Hemogard – lub równoważny, zabezpieczający przed "efektem aerozolowym".
2 | Wszystkie oferowane probówki wyposażone były w etykiety papierowe, posiadające oznaczenie sterylności oraz datę ważności na każdej probówce.
3 | Termin ważności igieł i probówek nie był krótszy niż 10 miesięcy (wyjątek probówka do koagulologii minimum 4 miesiące)
4 | Wszystkie igły i probówki sterylne - sterylizowane radiacyjnie.
5 | Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu do próżniowego pobierania krwi pochodziły od jednego producenta, potwierdenie dokumentem producenta
6 | Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia szkolenia personelu pobierającego krew z dobrych praktyk pobierania krwi oraz błędów przedlaboratoryjnych . Zamawiający dopuszcza e-lerning.
7 | Probówki na surowicę z żelem separującym miały możliwość odwirowania w 5 min- wymagane potwierdzenie dokumentem producenta
8 | Poz. 11 Zamawiający wymaga, aby igła była na stałe zintegrowana z uchwytem bez możliwości rozkręcenia zestawu zarówno przed jak i po użyciu
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Do każdej pozycji : karty techniczne/ katalogi/ ulotki
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - jest nie wymagaany chyba że jest to produkt sterylny
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

## Pakiet 7
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet - 7 - PIPETY, EZY, SZKIEŁKA, PISAKI DO SZKŁA
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 3ml,z podziałką co 0,5, bez harmonijki, opakowanie zbiorcze (100-500 szt.) | szt. | 6000
2 | Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 3 ml, z podziałką, co 0,5 ml, sterylne, bez harmonijki, pakowane pojedynczo | szt. | 2000
3 | Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 3 ml, z podziałką, co 0,5 ml, sterylne, bez harmonijki, pakowane po 5 sztuk | szt. | 5000
4 | Pałeczki z tworzyw sztucznych, do wymazów, sterylne, pakowane pojedynczo, długość bagietki 120mm,średnica 3mm | szt. | 1300
5 | Ezy do szczepienia bakterii 1 µl, z polistyrenu, pakowane po 10 lub 20 sztuk, sterylne (dopuszczamy ezy z polipropylenu) dopuści ezy wykonane z AS | szt. | 3000
6 | Ezy do szczepienia bakterii 10 µl, z polistyrenu, pakowane po 10 lub 20 sztuk, sterylne (dopuszczamy ezy z polipropylenu) dopuści ezy wykonane z AS | szt. | 2000
7 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, z matowym dwustronnym polem do opisu na 20 mm | szt. | 5000
8 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, gładkie do medycznych badań diagnostycznych in vitro | szt. | 3000
9 | Szkiełka nakrywkowe 24x24mm, o dużej przejrzystości | szt. | 3000
10 | Pisaki do szkła i tworzyw wodoodporne, długopiszące, szerokość linii pisania 1,0 mm , równoważne do pisaków Sharpie, to znaczy o jakości nie gorszej niż pisaki Sharpie, wymagane kolory: czarny | szt. | 100
11 | Pisaki do szkła i tworzyw wodoodporne, długo piszące, szerokość linii pisania 0,5 mm, równoważne do pisaków Sharpie, to znaczy o jakości nie gorszej niż pisaki Sharpie, wymagane kolory: czarny | szt. | 100
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
UWAGA
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Do każdej pozycji : karty techniczne/ katalogi/ ulotki
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - jest nie wymagaany chyba że jest to produkt sterylny
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

## Pakiet 8
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet -8 Sterylna woda do tlenoterapii
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450-550 ml napełniony jałową apirogenną wodą do tlenoterapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji przy więcej niż jednym pacjencie, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni przy terapii inhalacyjnej. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylny adapter łączący reduktor z pojemnikiem nawilżacza wyposażony w zastawkę ciśnieniową o wysokiej czułości uruchamia alarm dźwiękowy, który informuje personel medyczny o ograniczeniu przepływu lub okluzji nawilżacza albo drenu tlenowego. Zamawiający dopuszcza adapter czysty mikrobiologicznie . | szt | 504
UWAGA
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Do każdej pozycji : karty techniczne/ katalogi/ ulotki
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - jest nie wymagaany chyba że jest to produkt sterylny
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

## Pakiet 9
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 9 - Filtr antybakteryjny do spirometru
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Filtr antybakteryjny/ antywirusowy z ustnikiem kompatybilny ze spirometrem Lungtest 1000 | szt | 250
UWAGA
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Do każdej pozycji : karty techniczne/ katalogi/ ulotki
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - jest nie wymagaany chyba że jest to produkt sterylny
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

## Pakiet 10
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet-10 Filtr do próżni
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Filtr antybakteryjny do próżni kompatybilny ze ssakiem Victoria Versa, zapewniający efektywną barierę próżni przed zanieczyszczeniami, stanowiący ochronę przeciw wirusową i przeciwbakteryjną przy 15 psi. | szt | 250
UWAGA
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Do każdej pozycji : karty techniczne/ katalogi/ ulotki
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - jest nie wymagaany chyba że jest to produkt sterylny
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

## Pakiet 11
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 11 - Zestaw do upustu krwi
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Jednorazowy sterylny zestaw do upustu krwi składający się z pojemnika pcv o pojemności 450 ml oraz drenu łączącego typu luer - lock, który umożliwia połączenie z igłą luer oraz zacisk na drenie zakończony igłą. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia | szt | 50
UWAGA
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Do każdej pozycji : karty techniczne/ katalogi/ ulotki
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - jest nie wymagaany chyba że jest to produkt sterylny
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)

## Pakiet 12
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
Pakiet 12 - Zestaw do paracentezy
LP. | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12
1 | Jednorazowy jałowy zestaw do nakłucia jamy otrzewnej składający się z : igła do nakłucia z osłonką plastikową 16G, worek do drenażu o pojemności 2L, z podziałką, zaworem spustowym, zastawką antyzwrotną i drenem; strzykawka o poj. 60 ml; kranik trójdrożny; dodatkowy dren przedłużający | szt | 100
UWAGA
Dokumenty wymagane wraz z ofertą :
Do każdej pozycji : karty techniczne/ katalogi/ ulotki
Produkty Medyczne
Klasa I
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE - jest nie wymagaany chyba że jest to produkt sterylny
Klasa IIa, IIb, III
Deklaracja zgodności, ULOTKA
wpis (zgłoszenie - Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel) (powiadomienie - Dystrybutor / importer) do urzędu rejestracji wyrobów medycznych,
Certyfikat CE
NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE (PODPISEM KWALIFIKOWANYM)