Kraków dnia: 2024-02-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-45/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa, szkolenie, kalibracja i uruchomienie systemu Tomo-PIV do cyfrowej anemometrii obrazowej 3D dla WEiP - DE-dzp.272-45/24” – znak sprawy DE-dzp.272-45/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Zwracam się z prośbą o odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji technicznej: Pytanie nr 1 Dotyczy punktu 4 tj. kamery cyfrowej o wysokiej czułości i rozdzielczości przystosowanej do pracy w systemach PIV. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści dodatkowo lub alternatywnie określenie minimalnej liczby klatek na sekundę (podwójne klatkowanie) przy 8 bitach/12 bitach: 27/18Hz. Pytanie nr 2 Dotyczy punktu 13, tj. zestaw kalibracyjny + płyty kalibracyjne. Zamawiający wymaga dostarczenia zmotoryzowanego przesuwu obsługiwanego z poziomu programu pomiarowego PIV do automatycznej kalibracji tomoPIV o zakresie ruchu przynajmniej 25cm, minimalny krok nie większy niż 1µm, powtarzalność dwukierunkowa nie gorsza niż ±2µm. Ponieważ automatyczną kalibrację tomoPIV można przeprowadzić za pomocą algorytmu zawartego w dostarczonym oprogramowaniu, nie ma potrzeby dostarczania wyżej wymienionego zmotoryzowanego przesuwu. Automatyczna kalibracja jest również możliwa przy pomocy zaawansowanych algorytmów oprogramowania i stanowi bardziej niezawodną procedurę kalibracji przy zachowaniu najwyższej dokładności. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści również rozwiązanie, w którym do dokładnej i automatycznej kalibracji zgodnie z wymaganiami wykorzystywany jest zaawansowany algorytm oprogramowania, ale bez użycia zmotoryzowanego przesuwu kalibracyjnego. Pytanie nr 3 D Dotyczy punktu 13, tj. zestaw kalibracyjny + płyty kalibracyjne. W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 2 i obligatoryjności dostawy przesuwu zmotoryzowanego, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający alternatywnie zaakceptuje dostawę przesuwu zmotoryzowanego o następujących parametrach technicznych: Zasięg co najmniej 20 cm, minimalny krok nie większy niż 2µm, powtarzalność dwukierunkowa nie gorsza niż 3µm. Pytanie nr 4 Dotyczy punktu 16, tj. systemu oświetlenia LED. Zamawiający wymaga kompaktowego zielonego systemu oświetlenia LED. Oprócz jednokolorowej technologii LED istnieją również białe diody LED, które są dobrze przetestowane i bardzo zalecane do zastosowania zgodnie z wymaganiami. W związku z tym chcielibyśmy zapytać, czy Zamawiający zaakceptuje również system oświetlenia LED w kolorze białym alternatywnie do czystego zielonego światła LED, ale wykazujący wyjątkową wydajność do oświetlania cząstek. np. bąbelki He. zgodnie z wymaganiami przetargu. Pytanie nr 5 Dotyczy punktu 16, tj. systemu oświetlenia LED. Zamawiający wymaga kompaktowego systemu oświetlenia LED z możliwością pracy w trybie ciągłym z minimalną mocą 80 000 lm i minimalnym rozmiarem obszaru 350 x 120 mm. Nasze rozwiązanie wykorzystuje bardzo wydajne i mocne diody LED światła białego, dzięki czemu udało nam się osiągnąć miniaturyzację (kompaktowość) systemu oświetlenia LED. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy przy zachowaniu najważniejszego parametru jakim jest natężenie oświetlenia, Zamawiający dopuści system oświetlenia LED o barwie białej, dużej mocy, i następujących parametrach: - Wielkość oświetlanego obszaru co najmniej 300 x 100mm, określona dla odległości roboczej WD = 1m - Diody LED światła białego dużej mocy - Zakres długości impulsu: 2,5 µs do trybu CW. Odpowiedź Zamawiającego: Ad. 1) W przypadku kamery Zamawiający dopuszcza kamery o minimalnej liczbie klatek na sekundę (podwójne klatkowanie) przy 8 bitach/12 bitach wynoszące 27/18 Hz. Ad. 2) Zamawiający dopuszcza alternatywne metody automatycznej kalibracji tomoPIV, w tym również takie, które bez straty dokładności oparte są wyłącznie na oprogramowaniu. Ad. 3) Tak samo, jak w odpowiedzi na zapytanie nr 2, Zamawiający dopuszcza alternatywne metody automatycznej kalibracji tomoPIV, w tym również takie, które bez straty dokładności oparte są wyłącznie na oprogramowaniu. Ad. 4) Zamawiający dopuszcza oświetlenie LED w kolorze białym. Ad. 5) Zamawiający dopuszcza jako alternatywny zminiaturyzowany system oświetlenia LED (światło białe), który przy zachowaniu wymaganego natężenia oświetlenia pozwoli na oświetlenie obszaru minimum 350 z 120mm. W takim przypadku zakres długości impulsu od 2,5µs do trybu ciągłego również zostaje dopuszczony. Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający zmienia SWZ osobnym pismem.