Kraków dnia: 2024-02-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: DE-dzp.272-45/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa, szkolenie, kalibracja i uruchomienie systemu Tomo-PIV do cyfrowej anemometrii obrazowej 3D dla WEiP - DE-dzp.272-45/24” – znak sprawy DE-dzp.272-45/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Pkt 4.1.4 SWZ - Kamera

Zamiast zapisu:

- Min. liczba klatek na sekundę (podwójne klatkowanie) przy 8 bitach/12 bitach: 28/16 Hz

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

- Min. liczba klatek na sekundę (podwójne klatkowanie) przy 8 bitach/12 bitach: 27/16 Hz

Pkt 4.1.13 SWZ – Zestaw kalibracyjny +płyty kalibracyjne

Zamiast zapisu:

Zestaw elementów służących do kalibracji systemu PIV 2D2C, 2D3C i 3D3C. Kalibracja obszarów 30-40cm z płyta nie większą niż 32x42cm,  10x12 z płyta nie większą niż 12x15cm. Zmotoryzowany przesuw obsługiwany z poziomu programu pomiarowego PIV do automatycznej kalibracji tomoPIV o zakresie ruchu przynajmniej 25cm, minimalny krok nie większy niż 1µm, powtarzalność dwukierunkowa nie gorsza niż ±2µm

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

Zestaw elementów służących do kalibracji systemu PIV 2D2C, 2D3C i 3D3C. Kalibracja obszarów 30-40cm z płyta nie większą niż 32x42cm,  10x12 z płyta nie większą niż 12x15cm. Zmotoryzowany przesuw obsługiwany z poziomu programu pomiarowego PIV do automatycznej kalibracji tomoPIV o zakresie ruchu przynajmniej 25cm, minimalny krok nie większy niż 1µm, powtarzalność dwukierunkowa nie gorsza niż ±2µm.

Lub zamiennie system automatycznej kalibracji oparty na zaawansowanych algorytmach oprogramowania zapewniający równorzędną dokładność jak zestaw wskazany powyżej.

Pkt 4.1.16 SWZ – System oświetlenia LED

Zamiast zapisu:

Kompaktowy system oświetlenia LED o dużej mocy. Minimalne wymiary obszaru min. 350 x 120 mm (układ diod LED). Światło zielone. Możliwość pracy w trybie ciągłym z minimum 80 000 lm. Wyzwalanie impulsem w zakresie przynajmniej  0 – 20 kHz, TTL, możliwość wyzwalania w trybie double pulsed PIV. Długość impulsu świetlnego od nie więcej niż 0.5µs do nie mniej niż 2000µs, możliwość pracy w trybie  ciągłym. Wykorzystanie lamp do pomiarów tomo-PIV, tomo-PTV i Shadow. Dyfuzor światła LED z transmisją >90%. Kąt rozbieżności światła max. 5o.

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

Kompaktowy system oświetlenia LED o dużej mocy. Minimalne wymiary obszaru min. 350 x 120 mm (układ diod LED). Światło zielone lub białe. Możliwość pracy w trybie ciągłym z minimum 80 000 lm. Wyzwalanie impulsem w zakresie przynajmniej  0 – 20 kHz, TTL, możliwość wyzwalania w trybie double pulsed PIV. Długość impulsu świetlnego od nie więcej niż 2.5µs do nie mniej niż 2000µs, możliwość pracy w trybie  ciągłym. Wykorzystanie lamp do pomiarów tomo-PIV, tomo-PTV i Shadow. Dyfuzor światła LED z transmisją >90%. Kąt rozbieżności światła max. 5o.