Bydgoszcz dnia: 2024-02-28

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1770/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 6/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt 2, 3, 4): 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu ,,banku" w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 1 umowy przechowania , jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru; 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 19, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru 4)50,00 zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru Propozycja odpowiedzi Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian Pytanie nr 2 Czy w zadaniu 22 Zamawiający dopuści sprzęt o poniższych parametrach: Stent do tętniczy szyjnej z mikrosiateczką • Samorozprężalny, otwartokomórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczką z PET z porami o średnicy w zakresie 150-180µm • Średnice stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mm • Długości stentu : 20mm, 30mm, 40mm, 60mm • System RX kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Długość robocza cewnika 135 cm • Współpracujący z koszulką wprowadzającą 6 Fr • System wprowadzający 6 Fr • Rozmiar włókien 20 µm Propozycja odpowiedzi Zamawiający pozostawia zapisy formularza cenowego SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 1.Czy zamawiający dopuści w pakiecie 13 pozycja 3 cewnik balonowy kompatybilny z koszulką 4F dla wszystkich rozmiarów, spełniający wszystkie pozostałe kryteria specyfikacji? Propozycja odpowiedzi Zamawiający pozostawia zapisy formularza cenowego SWZ bez zmian. 2. Czy zamawiający dopuści w pozycji 14 Stent wycinany, zamontowany na cewniku balonowym ze stopu stali nierdzewnej, zamontowany fabrycznie na balonie. Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, długość cewnika 75 oraz 135cm. RBP 12atm. Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent o dużej sile radialnej. Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm. Kompatybilny z koszulką 6F (średnice 5,0-8,0mm) z możłiwością postdylatacji do 9mm, 7F( dla rozmiaru 8x57mm oraz średnic 9,0-10,0 mm) z możliwością postdylatacji do 11mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopii? Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowany stent. 3. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 21 cewniki balonowe do tętnicy szyjnej w systemie RX o długościach 80, 90, 135, 150 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 ", srednice od 2mm do 7mm (co 0,5mm) i 8mm. Długosci: 10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, kompatybilne z koszulka 4F i 5F dla średnic 7mm i 8mm, ciśnienie RBP 14 atm i 12ATM dla 8mm średnicy. Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowany cewnik 4.Czy zamawiający dopuści w pakiecie 22 stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych, wykonany ze stopu stali nierdzewnej 316L, średnice 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm. Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F – wymiar 7,0. Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”. Cewnik dostawczy w systemie Monorail. Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm. Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowany cewnik dla zadania 23, nie dopuszcza dla zadania 22. Wykonawca pomylił zadanie 22 z zadaniem 23 Pytanie nr 4 - Czy zamawiający dopuści w pakiecie 6 Cewnik wspierający kompatybilny z prowadnikiem 0,014” 0,018” 0,035”, Dystalny koniec taperowany z maksymalnymi średnicami wejściowymi końcówki odpowienio 1,4Fr (dla 0,014"), 1,7Fr (dla 0,018") i 2,84Fr (dla 0,035"). Trzy markery RO w dystalnej części oraz hydrofiolne pokrycie dystalnej części. Długości cewników: 65, 90, 135 i 150 cm. Propozycja odpowiedzi Zamawiający pozostawia zapisy formularza cenowego SWZ bez zmian. Pytanie nr 5 Pytanie do pakietu 31 Czy Zamawiający wymaga dostępności cewnika 5,5 F o długościach 40 i 80 cm kompatybilnego z prowadnikiem 0,035’’ , koszulką 6 F ? Pozostałe warunki SIWZ spełnione. Propozycja odpowiedzi: Zamawiający pozostawia zapisy formularza cenowego i SWZ bez zmian. Pytanie nr 6 Umowa – kary – par. 8 Prosimy o naliczanie kar od rozpoczętego dnia, nie godziny. Prosimy o zmniejszenie kar maksymalnych do 20 %. Prosimy o obniżenie kar do 50 zł za dzień – dot. pkt. 1,4). Propozycja odpowiedzi: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 7 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 45 w pozycji 4 dopuści do przetargu Łaty naczyniowe tylko w wersji prostej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Zamawiającego. Propozycja odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Pytanie nr 8 DOTYCZY ZADANIA: 13, 14, 17, 26, 35 Dotyczy zadania 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 14 na stent stalowy rozprężany na balonie, długości stentu od 26-58 mm. Kompatybilny z introduktorem 6F dla średnic 5,6,7mm,7F i 8F dla średnic 7-12 mm. Propozycja odpowiedzi: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy formularza cenowego i SWZ bez zmian. Dotyczy zadania 13, poz. 1,2,3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 13 poz.1 na cewniki balonowe 0035" średnice od 3-12 mm, dla średnic 4,5,6 mm dł. 20-300mm dla średnicy 7mm dostępne długości 20-250 mm. Propozycja odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza zaproponowany cewnik Poz.2 cewnik balonowy 0018",dostępne długości 20-300 mm, dostępne średnice 2-9mm, długość układu wprowadzającego 75,130, 200 cm w zależności od rozmiaru. Poz. 3 cewnik balonowy 0014". Dostępne długości 20-150 mm dla średnicy 2 mm, 20-300 mm dla średnicy 2-5 mm. Dostępne średnice 1.5-5 mm. Długość układu wprowadzającego 150 cm. Intorducer 4-5F w zależności od rozmiaru." Propozycja odpowiedzi: Zmawiający dopuszcza zaproponowany cewnik Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 pkt. 2) Ze względu na rażąco wysoką cenę liczoną za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu "banku", prosimy o modyfikacje zapisu zgodnie z poniższym: 2) 0,5 % wartości niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania; Propozycja odpowiedzi: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Pytanie nr 9 Pytanie 1 - dot. SWZ pkt. 9.2. ppkt 1), pakiet 7: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, wykaz dostaw którego przedmiotem są certyfikowane wyroby medyczne jednorazowego użytku? Propozycja odpowiedzi: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 10 Pytanie dot. Pakietu nr 27: Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 27, dopuści złożenie oferty cewnikiem do aspiracji skrzeplin o długości 140cm, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny? Propozycja odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza zaproponowane cewnik Pytanie nr 11 1.Zał.10 do SWZ Par. 2 ust. 5 - Asortyment znajdujący się w „banku” pozostaje własnością Wykonawcy do momentu jego pobrania przez Zamawiającego. Zamawiający nie powinien korzystać z pozostawionego asortymentu po zakończeniu umowy, gdyż mogłoby to prowadzić do bezpodstawnego przedłużenia obowiązywania umowy i tym samym naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zabrać asortyment pozostały po zakończeniu umowy, jednak nie możemy się zgodzić na wprowadzenie mechanizmu bezpłatnego przejścia zużywanego asortymentu na rzecz Zamawiającego. Prosimy o następującą zmianę postanowień umownych, poprzez wykreślenie drugiego zdania w ust. 5 w paragrafie 2 wzoru umowy: „Rozliczenie banku (ilościowe i wartościowe) musi nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia ilościowego lub terminowego umowy.” 2. Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 9 do SWZ poprzez nadanie [§ 2 ust.15] następującego brzmienia: „Rozliczanie zamówień odbywać się będzie za opakowanie, po pobraniu pierwszej sztuki z opakowania”. 3. Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 10 do SWZ poprzez dodanie [§8 ust.4] o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać z magazynu komisowego w pierwszej kolejności wyroby z najkrótszą datą ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out”. 4. Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 9 do SWZ poprzez nadanie [§ 8 ust.1 pkt 2] następującego brzmienia: „0,5 % wartości niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania;”. Propozycja odpowiedzi: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 12 1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 2 cewniki angiograficzne o następujących parametrach: - średnica tylko 5F, światło 0.035” lub 0.038” - cewniki zbrojone drutem stalowym - końcówka atraumatyczna, temperowana, z dobrą widocznością w rtg - długość cewnika 40-125cm - cewniki selektywne cerebral i visceral- obowiązkowe kształty dla średnicy 5F - duży wybór krzywizn, w tym: H1, JB1, VERT, VTK w długości min. 100cm; VanSchie 1-5 w długości 65cm +/-5cm; SHK1.0, RC1, C1 w długości 65cm +/-5cm Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowane cewniki 2. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 zadania 11 koszulek wprowadzających interwencyjnych zbrojonych o długości: 40, 45 i 55cm +/-2cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz. Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowane koszulki. 3. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 zadania 11 koszulek o dużych średnicach w rozmiarach od 12 do 18F. Koszulki w rozmiarze 10F są przedmiotem postępowania w pozycji 4 zadania 11. Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowane koszulki. 4. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 28 spiral embolizacyjnych obwodowych o następujących parametrach: Spirale embolizacyjne obwodowe wykonane z drutu kompatybilnego z cewnikami o średnicy 0.018", 0.035” i 0.038", z dakronowymi włóknami przyspieszającymi powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji o różnych kształtach: - spirale wykonane z drutu platynowego kompatybilnego z cewnikami o średnicy 0.018" lub 0.035” o kształcie tornado dostarczane z węższym końcem jako, o średnicy po uwolnieniu w części proksymalnej od 3 mm do 10 mm, średnica w części dystalnej od 2 mm do 5 mm. Długość wyprostowanej sprężynki od 2 do 14.2cm. Różne kombinacje średnica / długość. - spirale helikalne o kształcie sprężynki o średnicy po uwolnieniu od 2 do 10mm i długości wyprostowanej sprężynki 3, 5, 7, 14 cm dla rozmiaru 0.018" oraz o średnicy po uwolnieniu od 3 do 20mm i długości wyprostowanej sprężynki 7, 14, 20 cm dla rozmiaru 0.035". Różne kombinacje średnica / długość. - spirale embolizacyjne obwodowe o kształcie zwiniętego coila, aferromagnetyczne, z dakronowymi włoskami przyspieszającymi embolizację; wykonane ze stopu Inconel o większej sile radialnej niż platynowe, bezpieczne do stosowania w rezonansie magnetycznym, dostępne w dwóch rozmiarach: kompatybilne z cewnikami o średnicy 0.035" i 0.038". Dostępne średnice sprężynki po uwolnieniu od 3 mm do 20 mm i długości wyprostowanej sprężynki od 2 do 20cm w różnych kombinacjach długość / średnica. Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowane spirale. Pytanie 13 Dot. zadanie 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokiej gamy krzywizn bez krzywizny Van Shie. Oferowane krzywizny to PIG, UNIV,STR,MPS, MPA,MPB,RC 1, RC2,C1,C2,C3,SHK1, SHK2, CELIAK T, US1, US2,JCURVE I-III, SIM I-IV, H1, H2, HN3, HN4,MAN, BERN, BERN 1, JB 1-3, NIH, VERT Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowane cewnik. Pytanie 14 - Zadanie 14 - Czy Zamawiający dopuści do zadania 14 stent rozprężany na balonie o parametrach: długości 18-78mm, kompatybilny z introducerem 6F dla wszystkich średnic, spełniając pozostałe parametry SWZ? Propozycja odpowiedzi Zamawiający pozostawia zapisy formularz cenowego i SWZ bez zmian - Zadanie 15 - Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 15 pkt.3 stenty samorozprężalne o długościach od 30 do 80 mm, pozostałe parametry SWZ pozostają bez zmian? Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowany stent - Zadanie 26 - Czy Zamawiający dopuści do Zadania 26 balony uwalniające lek, Cewnik balonowy o średnicy 2.0-7.0mm i długości 40-120mm, spełniając pozostałe parametry SWZ? Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowany cewnik. - Zadanie 35 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści balon wysokociśnieniowy o RBP do 27 atm, pozostałe parametry SWZ pozostają bez zmian? Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowany balon. - Zadanie 35 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zad.35 inflatora do angioplastyki? Propozycja odpowiedzi Zamawiający pozostawia zapisy formularz cenowego i SWZ bez zmian. - Zadanie 46 - Czy Zamawiający dopuści do Zadania 46 stenty do tętnic goleni, stent samorozprężalny o parametrach średnice 4-6mm, spełniając pozostałe parametry SWZ? Propozycja odpowiedzi Zamawiający dopuszcza zaproponowany stent. Pytanie 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 10 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.” Propozycja odpowiedzi Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 28.02.2024 r