Opis potrzeb i wymagań zamawiającego dotyczący dostaw i usług stanowiących przedmiot zamówienia

Uniwersalne stanowisko pomiarowe z ultra wydajnym źródłem promieniowania rentgenowskiego

Przedmiotem zamówienia jest stanowisko pomiarowe wyposażone w techniki badawcze :

Tomografia rentgenowska

- Wiązka biała o wysokiej intensywności pochodząca z lampy z ciekłą anodą o mikro ognisku

- Możliwość rejestracji zdjęć rentgenowskich w trakcie obracania próbki na stoliku

Tomografia rentgenowska z kontrastem fazowym

- Wiązka biała o wysokiej intensywności pochodząca z lampy z ciekłą anodą o mikro ognisku

- Odległość między źródłem a detektorem nie mniejsza niż 3000mm

- Możliwość rejestracji zdjęć rentgenowskich w trakcie obracania próbki na stoliku

Tomografia rentgenowska z kontrastem dyfrakcyjnym

- Wiązka biała o wysokiej intensywności pochodząca z lampy z ciekłą anodą o mikro ognisku

- Możliwość mapowania przestrzennego ziaren polikryształu

Wyposażenie podstawowe

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne | Wymagania minimalne, jakie powinno spełniać zamawiane urządzenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komora pomiarowa | - wyłożona ołowiem pozwalająca na bezpieczną pracę z promieniowaniem rentgenowskim o energii do 160 kV - Minimalne rozmiary obszaru eksperymentalnego 4 x 1 x 1 m (szer. x gł. x wys.) - Całkowity rozmiar urządzenia nie większy niż : 5 x 1,5 x 2 m (szer. x gł. x wys.) - wyposażone w przesuwane drzwi dostępowe z przodu szafy - wyposażone w przycisk zatrzymania awaryjnego - Uszczelniony przepust labiryntowy do prowadzenia przewodów z szafy do urządzeń zewnętrznych |
| 2 | Źródło promieniowania rentgenowskiego | - Anoda z ciekłego metalu - wielkość ogniska min. 10 mikronów (dla energii wiązki do 70 kV) i max. 30 mikronów - Anoda ciekła wykonana z mieszanki Ga, In i Sn : 68% Ga (9,25 keV), 22% In (24,21 keV), 10% Sn (25,27 keV) - Źródło elektronów: katoda LaB6 o długiej żywotności - Wbudowany system chłodzenia z ciekłego metalu - W zestawie agregat wody lodowej typu ciecz-powietrze - Minimalne napięcie 21keV - Maksymalne napięcie 160kV - Moc min. 250 watów - możliwość zwiększenia mocy do 1000W |
| 3. | Detektor 1 | - Hybrydowy detektor rentgenowski - Wykonany z CdTe - wykorzystujący bezpośrednią detekcja promieni rentgenowskich - Minimalny obszar czujnika: 155 mm x 162 mm - Maks. rozmiar piksela 75 µm x 75 µm - Szybkość zliczania nie mniejsza niż 6,9 x 108 cps/mm2 - Jednoczesny odczyt/zapis z zerowym czasem martwym - Możliwość ustawienia 2 progów dyskryminatora energii |
| 4 | Detektor 2 | - Detektor przystosowany do obrazowania w technice kontrastu fazowego - Ilość pikseli min. 20 MP - Rozdzielczość min 5472 x 3648 - Minimalny obszar aktywny 21 x 14 mm - rozmiar piksela nie większy niż 3,7 mikrona - minimalna prędkość odczytu 34 fps - Wyposażony w 4 monokrystaliczne ekrany scyntylacyjne (o grubościach od 6 do 40 mikronów) |
| 5 | Detektor 3 | - Detektor dyspersji energii do analizy fluorescencji rentgenowskiej - Typ detektora SDD - Silicon Drift Detector - Rozmiar powierzchni czynnej nie mniejszy niż 25 mm2 - Rozdzielczość energetyczna nie większa niż ≤ 136 eV |
| 6 | Gwarancja | - 2 letnia pełna gwarancja (od daty instalacji) - 2 letnie bezpłatne wsparcie w zakresie konserwacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi - bezpłatny przegląd serwisowy co 6 miesięcy przez cały okres gwarancji wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewniona pomoc zdalna - 2 dodatkowe bezpłatne wizyty na żądanie przez 2 letni okres gwarancji |
| 7 | Dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie systemu wraz z podukładami i bezpłatne szkolenie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego | Wymagana dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie systemu wraz z podukładami Szczegółowe warunki szkolenia będą podlegać dialogowi |
| 8 | Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testu akceptacyjnego. | Wymagane przeprowadzenie testu akceptacyjnego po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia. W ramach testu akceptacyjnego w miejscu instalacji Urządzenia zostaną przeprowadzone pomiary tomograficzne z wykorzystaniem kontrastu fazowego oraz absorpcyjnego |
| 9 | Wymagane certyfikaty | Urządzenie musi spełniać normy i dyrektywy europejskie: EN/ISO12100:2010; 2014/30/EU lub równoważny oraz 2014/35/EU lub równoważny. Oferowane stanowisko musi posiadać obwody zabezpieczeń antyradiacyjnych na poziomie E (EN ISO 13849-1 lub równoważny, DIN 54113 lub równoważny cz. 2) według dyrektywy 2013/59/EURATOM. |

- Czas reakcji na usterkę max. 2 dni robocze.

- Czas naprawy do 7 dni roboczych. W przypadku braku dostępności części zamiennych czas naprawy może zostać wydłużony w uzgodnieniu i za zgodą Zamawiającego.