Kraków dnia: 19.03.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii,  parametrów krytycznych oraz dzierżawa Laboratoryjnego Systemu Informatycznego” – znak sprawy ZP/8/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie do załącznika o LIS 1.Czy Zamawiający udostępni w swoich zasobach zgodnie z poniższymi parametrami 2 serwery wirtualne (maszyny wirtualne) wraz z wymaganymi licencjami na system Windows Server w celu instalacji systemu LIS ? 1 x VM OS: Windows Server 2016 / 2019 (x64) CPU: 8 cores - 2-3 GHz RAM: 32 GB HDD: 2 TB 1 x VM CPU: 4 cores - 2-3 GHz RAM: 32 GB HDD: 300 GB Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie serwera o poniższych parametrach: 1 x VM OS: Windows Server 2016 / 2019 (x64) CPU: 8 cores - 2-3 GHz RAM: 32 GB HDD: 2 TB. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie serwera o poniższych parametrach: 1 x VM CPU: 4 cores - 2-3 GHz RAM: 32 GB HDD: 300 GB Windows Server Dotyczy Załącznik nr 1 - OPZ_ ZP-8-2024, Zał. 1.3 Biochemia- ilość, Tab. 1: 2.W związku z koniecznością zaoferowania kontroli na dwóch poziomach, prosimy o doprecyzowanie czy jedynymi oznaczenia wykonywanymi w moczu jest albumina i białko? Prosimy również o doprecyzowanie czy jedynymi oznaczenia wykonywanymi w płynie mózgowo-rdzeniowym jest albumina, białko i immunoglobulina? Odpowiedź: Oznaczenia wykonywane w moczu to: albumina, białko i glukoza Oznaczenia wykonywane w płynie mózgowo-rdzeniowym to: albumina, białko, glukoza, chlorki oraz immunoglobulina G ( IgG) Dotyczy Załącznik nr 1 - OPZ_ ZP-8-2024, Zał. 1.5 Immuno + biochemia wym, pkt. 15 Wymogów dla modułu biochemicznego, pkt. 12 Wymogów dla modułu immunochemicznego pomocniczego oraz pkt. 20 Wymogów dla modułu biochemicznego pomocniczego z modułem ISE : 3.Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli analizator / system wyposażony jest w czytnik kodów kreskowych, natomiast identyfikacja odczynników, próbek, kontroli i kalibratorów odbywa się automatycznie przy pomocy czytnika kodów kreskowych lub czytnika RFID? Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli analizator / system wyposażony jest w czytnik kodów kreskowych, natomiast identyfikacja odczynników, próbek, kontroli i kalibratorów odbywa się automatycznie przy pomocy czytnika kodów kreskowych lub czytnika RFID. Dotyczy Załącznik nr 1 - OPZ_ ZP-8-2024, Zał. 1.5 Immuno + biochemia wym, pkt. 16 Wymogów dla modułu biochemicznego: 4.Czy Zamawiający dopuści aby materiały kontrolne do parametrów biochemicznych w moczu pochodziły od innego producenta niż producent odczynników? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Załącznik nr 1 - OPZ_ ZP-8-2024, Zał..1.4 Immunochemia-ilość. 5.Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT? Odpowiedz:Tak, Zamawiający wymaga, aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT. Dotyczy Załącznik nr 1 - OPZ_ ZP-8-2024, Zał. 1.5 Immuno + biochemia wym. pkt. 20 Wymogów dla modułu immunochemicznego: 6.Czy Zamawiający dopuści urządzenia w którym wirnik horyzontalny osiąga maksymalnie 5200/min? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Załącznik nr 1 - OPZ_ ZP-8-2024, Zał. 1.5 Immuno + biochemia wym. pkt. 30 Wymogów dla modułu biochemicznego: 7.Czy Zamawiający dopuści urządzenia w którym wirnik horyzontalny osiągamaksymalnie 5200/min? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Załącznik nr 1 - OPZ_ ZP-8-2024, Zał. 1.5 Immuno + biochemia wym. pkt. 21 Wymogów dla modułu immunochemicznego: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości 597 mm ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Załącznik nr 1 - OPZ_ ZP-8-2024, Zał. 1.5 Immuno + biochemia wym. pkt. 23 Wymogów dla modułu biochemicznego: 8.Zwracam się z pytaniem oraz z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że: Wirówka ma zostać dostarczona z wirnikiem horyzontalnym na probówki 1,5ml typu eppendorf oraz 5ml typu Sarstedt, w obu przypadkach na minimum 24 miejsca? Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że Wirówka ma zostać dostarczona z wirnikiem horyzontalnym na probówki 1,5ml typu eppendorf oraz 5ml typu Sarstedt, w obu przypadkach na minimum 24 miejsca. Proszę o opisanie dodatkowego wirnika "umożliwiającym wirowanie przy obrotach powyżej 7000/min" na jakie probówki ma on być? poprzez podanie jej wymiarów (średnicy, wysokości), pojemności oraz kształtu dna; Odpowiedz: Dodatkowy wirnik ma być na probówki 1,5 ml typu eppendorf oraz 5ml Sarstedt. Czy zdanie "osiągająca obroty minimum 10000/min" odnosi się do samej wirówki?, gdyż tak wynika z kontekstu opisu tej wirówki Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że zdanie "osiągająca obroty minimum 10000/min" odnosi się do samej wirówki. Czy Zamawiający dopuści wirówkę, w której zmiana wirnika odbywa się przy pomocy dołączonego klucza i śruby? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Załącznik nr 1 - OPZ_ ZP-8-2024, Zał. 1.5 Immuno + biochemia wym. pkt. 22 oraz zał. 1.8 Parametry krytyczne wym. pkt. 11: 9.W związku z kilkoma programami zewnętrznymi zapewniającymi ocenę parametrów oznaczanych (różni dostawcy próbek, m.in. LabQuality, Randox), zwracamy się z prośbą o wskazanie dostawcy oraz o podanie preferowanych kontroli. Odpowiedź: Zamawiający preferuje następujące kontrole zewnętrzne: PREFEROWANE KONTROLE ZEWNĘTRZNE na lata 2024-2027 Lp.; Nazwa/ numer kontroli; ilość cykli. RANDOX - RIQAS. 1; RQ 9134 - Blood Gas; 1 /m-c. 2; RQ 9186 – Montly Cardiac; 1 /m-c. 3; RQ 9112c - Clinical Chemistry; 2 /m-c. 4; RQ 9130 - Immunoassay; 1 /m-c. 5; RQ 9114 - Specific Proteins; 2 /m-c. LABQUALITY. 6; 2105 – Jon amonowy; 2 / rok. 7; 2150 - Hemoksymetry; 2 / rok. 8; 2280 - Procalcitonin; 2 / rok. 9; 2511 – Alkohol w surowicy; 2 / rok. 10; 5091 – Wirus HIV, przeciwciała; 2/ rok. 11; 5093 – Hepatitis B, s-antigen antybodies; 2 / rok. 12; 5096 – Markery HBV, HCV i anty-HBc; 3 / rok. 13; 1261 – Glikowana Hemoglobina; 3 / rok. 14; 3160 – Mocz ilościowe badanie chemiczne; 4 / rok. 15; 2281 – Interleukina-6 ( IL-6); 2 / rok. 16; 5920 – Przeciwciała przeciwtarczycowe; 2 / rok. 17; 2700S – Tumor markers, ( HE4); 2 / rok. Dotyczy SWZ: 10.Wnioskujemy od odstąpienie od wymogu dostarczania dokumentów potwierdzających udostępnienie wyrobu na rynku tj. przedstawienia potwierdzenia dokonania notyfikacji w URPL. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) dokonywanie notyfikacji w formie papierowej zostało zastąpione dokonywaniem rejestru w systemie informatycznym "wykaz dystrybutorów", w którym dystrybutor obowiązkowo dokonuje wpisu o każdym sprowadzonym po raz pierwszy wyrobie, systemie lub zestawie zabiegowym. Dane gromadzone w powyższy systemie informatycznym dostępne są dla wszystkich zainteresowanych podmiotów Odpowiedz: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczania dokumentów potwierdzających udostępnienie wyrobu na rynku tj. przedstawienia potwierdzenia dokonania notyfikacji w URPL. 11.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych procedur wykonywania badania (ulotek) oraz deklaracji zgodności i certyfikatów jednostki notyfikującej załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się metodyki i karty charakterystyk, z której Zamawiający może stale korzystać. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale wymaga od Wykonawcy podania w ofercie adresu strony, na której znajdują się metodyki i karty charakterystyki ze stałym dostępem dla Zamawiającego. PYTANIA DO UMOWY: par. 3 ust. 4 oraz par 9 ust. 16 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "nieodpłatnie" na "w ramach czynszu dzierżawnego"? Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. par. 3 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej? Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. par. 3 ust. 12 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy. par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych? Odpowiedź: W przypadku awarii, jeśli tylko wykonawca w terminie o którym mowa w par 6 ust. 6 umowy zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach lub udostępni analizator zastępczy - wówczas kary umowne nie będą naliczane. par. 9 ust. 7 i 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. par. 9 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych? Odpowiedź: W przypadku awarii, jeśli tylko wykonawca w terminie o którym mowa w par 9 ust. 7 umowy zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach - wówczas kary umowne nie będą naliczane. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego "po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. par. 14 ust. 1 i 2 oraz par. 16 ust. 1 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapisy dla §14 ust. 2 i §16 ust. 3. Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze" dla §14 ust. 1 i §16 ust. 1. §14 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Realizacja zakupów (dostawa) odbywać się będzie sukcesywnie przez okres trwania umowy, każdorazowo na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy……⁸określającego rodzaj i ilość towaru, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, z wyjątkiem dostawy materiałów kontrolnych i zużywalnych, których termin dostawy związany jest z cykliczną realizacją dostaw.” par. 15 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać? Odpowiedź: Zgodnie z §2 ust. 6 Projektu Umowy „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu faktury, duplikaty tych faktur oraz ich korekty za produkty w wersji papierowej albo w wersji elektronicznej na adres: faktury@narutowicz.krakow.pl. Faktury w formie elektronicznej muszą być wygenerowane w powszechnie stosowanych formatach m.in. w formacie PDF. Postanowienia ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym znajdują odpowiednie zastosowanie”. par. 20 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu "po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych."? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. par.23 W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych. Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadziłby do wzoru umowy zaproponowaną poniżej treść postanowień waloryzacyjnych zgodnych z art. 439 PZP, które dzielą koszty wzrostu cen pomiędzy zamawiającego i wykonawcę? §23 1.Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §4 oraz §13 Umowy oraz w załącznikach do niej ("Waloryzacja"), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ("Zmiana cen"). 2.Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ("GUS") na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ("Wskaźnik"). 3.Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%. 4.Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika. 5.Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy. 6.W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego. 7.W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy. 8.W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy. 9.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy. 10.Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaże Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. par. 25 ust. 1 lit. G oraz I-J Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od "niezrealizowanej wartości umowy brutto"? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody dla zmiany zapisów §25 ust. 1 lit. g, natomiast Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dla zapisów §25 ust. 1 lit. i-j. §25 ust. 1 lit. i-j otrzymuje nowe brzmienie: - niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 20% niezrealizowanej wartości umowy brutto, - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – karę umowną wysokości 20% niezrealizowanej wartości umowy brutto, par. 25 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: "wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zał. 4A Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 3 ust.4 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie oświadczenia potwierdzającego wdrożenie zabezpieczeń środowiska informacyjnego zamiast raportu z audytu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie oświadczenia potwierdzającego wdrożenie zabezpieczeń środowiska informacyjnego zamiast raportu z audytu. par.3 ust.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. Zamawiający podkreśla, że czas zgłoszenia naruszenia został ustalony w kontekście kategorii danych osobowych przetwarzanych w systemie (informacje o stanie zdrowia tj. dane szczególnej kategorii) oraz z uwagi na przetwarzanie danych na dużą skalę. W przypadku pozostawienia Przetwarzającemu i dalszym podmiotom przetwarzającym znacznej puli czasu spośród 72 godzin wymaganych na zgłoszenie incydentu przez Zamawiającego do UODO, może to powodować duże ryzyko po stronie Zamawiającego niedokonania zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych w wymaganym przepisami terminie. Należy podkreślić, że termin na zgłoszenie naruszenia liczony jest od daty jego stwierdzenia („w ciągu 24 godzin od pierwszego spostrzeżenia”). par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia: "a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści umowy wnioskowanych zapisów. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany par. 4 ust. 2 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, który otrzymuje następujące brzmienie: „2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i po Jego uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia czynności kontrolnych w terminie, co najmniej 3 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia, przy czym: - czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia przez Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa, - kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, - czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę, - czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Iwona Olejek