Kraków dnia: 2024-03-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE- dzp.272-103/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa pompy perystaltycznej dla WIEiT - DE- dzp.272-103/24” – znak sprawy DE- dzp.272-103/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W SIWZ zawarto następujące wymiary napędu: 261,4 x 157,3 x 236,9 mm (D x S x W). Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia o wymiarach 292 x 160 x 183 mm? Odpowiedź 1: W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapisy SWZ pkt 4 ppkt 4.1 z zapisu: Wymiary napędu: 261,4 x 157,3 x 236,9 mm (DxSxW) na zapis: Wymiary napędu: 292 x 160 x 183 mm (DxSxW). Pytanie 2: W SIWZ jako zakres prędkości obrotowej podano wartość 0,1- 150 obr/min, a jako rozdzielczość prędkości wartość 0,01 obr/min, co jest oczywistym błędem, ponieważ skoro zakres zaczyna się od 0,1 obr/min, to rozdzielczość nie może wynosić 0,01 obr/min. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pompy, której zakres prędkości wyniesie 0,1 - 150 obr/min, przy zachowaniu rozdzielczości 0,1 obr/min? Odpowiedź 2: W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapisy SWZ pkt 4 ppkt 4.1 z zapisu: Rozdzielczość prędkości: 0,01 obr./min na zapis: Rozdzielczość prędkości: 0,1 obr./min. Pytanie 3: W SIWZ podany jest zakres przepływu 0,000166 - 570 ml/min/kanał. Jest to zapis stosowany do określenia całościowych możliwości napędu pompy uwzględniający różne głowice mogące współpracować z daną pompą. W SIWZ nie podano parametrów dla głowicy tj., zakresu przepływu głowicy oraz wymaganej ilości kanałów. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pompy z głowicą uniwersalną średnich przepływów dla której zakres przepływu wyniesie 0,005 - 641 ml/min? Odpowiedź 3: W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapisy SWZ pkt 4 ppkt 4.1 z zapisu: Zakres natężenia przepływu: 0,000166-570 ml/min/kanał na zapis: Zakres natężenia przepływu: 0,005 - 641 ml/min/kanał.