## Arkusz1
PAKIET 1 - Endoproteza jednoosiowa i rewizyjna stawu kolanowego - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ENDOPROTEZA JEDNOOSIOWA STAWU KOLANOWEGO
1 | Element udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w minimum 8 rozmiarach. |  | 20
2 | Element piszczelowy symetryczny, modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w minimum 8 rozmiarach. |  | 20
3 | Wkład PE w wersji PS lub CR, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości poddawanego trzykrotnie procesowi wypalania, rozpiętość rozmiarów dla wersji z zachowaniem PCL 5 grubości, dla systemu z usunięciem PCL minimum 6 grubości dla każdego rozmiaru. Geometria implantu zapewniająca zwiększoną rotację elementu udowego. |  | 70
4 | Element udowy bezcementowy - analogiczny do cementowanego. |  | 50
5 | Element piszczelowy bezcementowy – analogiczny do wersji cementowanej. |  | 50
6 | Komponent rzepkowy polietylenowy, w wersji symetrycznej i asymetrycznej. |  | 5
7 | Cement kostny z antybiotykami 40g. |  | 30
8 | Mieszalnik próżniowy do mieszania cementu. |  | 5
9 | Jednorazowe ostrze do piły. |  | 60
10 | Zestaw do płukania ciśnieniowego pulsacyjnego, sterylny, jednorazowy. |  | 10
ENDOPROTEZY REWIZYJNE stawu kolanowego kłykciowe z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek wyrównawczych, augumentów służących do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej.
11 | Część udowa. Komponent udowy anatomiczny prawy, lewy w 8 rozmiarach o geometrii jednoosiowej (w osi A/P ) z możliwością dokręcenia przedłużki oraz bloczków dystalnych i tylnych. |  | 3
12 | Część piszczelowa. Element piszczelowy modularny w 8 rozmiarach wykonany, ze stopu kobaltowo-chromowego z możliwością zastosowania wkładki polietylenowej nieruchomej oraz dokręcenia przedłużki i podkładek wyrównujących. |  | 3
13 | Wkładka TS polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi napromieniania (annealing) w minimum 5 rozmiarach, dodatkowo usztywniona metalowym bolcem. |  | 3
14 | Przedłużony trzpień do elementu udowego w minimum 2 rozmiarach i zmiennych grubościach, możliwość dalszego przedłużenia. |  | 2
15 | Przedłużony trzpień do elementu piszczelowego w minimum 2 rozmiarach i zmiennych grubościach, możliwość dodatkowego przedłużenia. |  | 2
16 | Offset (komplet 2 sztuki) udo, piszczel w min. 3 rozmiarach. |  | 5
17 | Podkładki do piszczeli (komplet 2 sztuki), w min 8 rozmiarach i grubościach. |  | 5
18 | Podkładki do uda (komplet 4 sztuki), dystalne w min 6 rozmiarach dla strony bocznej i przyśrodkowej. Podkładki tylne w min 8 rozmiarach i 2 grubościach. |  | 5
19 | Augumenty przynasadowe piszczelowe symetryczne lub asymetrycznie w min 5 rozmiarach wykonane z tytanu o strukurze trójwymiarowej. |  | 3
20 | Augumenty przynasadowe udowe symetryczne w min 6 rozmiarach dla prawej i lewej strony wykonane z tytanu o strukurze trójwymiarowej |  | 3
21 | Cement z dwoma antybiotykami erytromycyna i kolistyna 40g. |  | 3
22 | Mieszalnik z długim aplikatorem do podciśnieniowego mieszania i podawania cementu |  | 3
23 | Zestaw do pulsacyjnego płukania |  | 3
24 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej |  | 3
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 2 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.