Kraków dnia: 04.04.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/6/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 6 – Filtr oddechowy mechaniczny Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego w wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów ? 99,9999%, skuteczność filtracji wg NaCl ? 99,764%, przestrzeni martwej 96ml, wadze 49g, nawilżanie 34 mgH2O/l przy VT500ml, utrata wilgoci 6 mgH2O/l przy VT500ml , objętość oddechowa 300-1500ml, opór przepływu 1,1 cmH2O przy 30l/min, 2,5 cmH2O przy 60 l/min, 4,2 cm H2O przy 90l/min, z portem do kapnografii, posiadający standardowe złącze 22M/15F-22F/15M, sterylny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o zbliżonych parametrach.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel