Kraków dnia: 04.04.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/6/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek doustnych 3 ml zamiast 2 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pakiet 21 Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych firmy Margomed o poniższych parametrach: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa jednoczęściowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa z ABS, ścięta dwupłaszczyznowo. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzona wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) . Kolec i końcówka LL w kolorze mlecznym, nie wpływające na możliwość kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu dren o dł. 150 cm z medycznego PCV bez DEHP, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, przyrząd wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii,, sterylny, opakowanie 200 szt. Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ. Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych były pakowane w opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu wymogów zawartych w SWZ. Poz. 1,2,3 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia. ## Odpowiedź: Zgodnie z pkt 9.2 ; 9.3 oraz 9.5 SWZ: ## „ 9.2 Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy składają wraz z ofertą. 9.3 Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. ## 9.5 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.”. ## Dla przedmiotowego pakietu Zamawiający określił ilość próbek dla poszczególnych pozycji w załączniku nr 1.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel