Poznań dnia: 2024-04-16

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zestawy odczynnikowe do oznaczeń immunochemicznych oraz morfologii i rozmazów krwi wraz z dzierżawą analizatorów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/18/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 1) Wymagania odnośnie urządzeń/odczynników pkt. 7 - Czy Zamawiający zezwala, aby oba oferowane analizatory hematologiczne miały liniowość dla parametru WBC od 0,005 do 350 G/l ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2) Inne wymagania pkt. 13 - Prosimy o doprecyzowanie zapisów odnośnie wymagań drukarki laserowej. Jakie materiały eksploatacyjne są używane w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu? Odpowiedź: Tonery do drukarki Color Laser Jet Pro MFP M477fdn. Pytania dotyczące wzoru umowy 1) Par. 5 pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści by dostawa i instalacja analizatora w siedzibie Zamawiającego odbyła się w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania nr 1: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla jednego parametru tj. NT-proBNP na zaoferowanie odczynnika/wyrobów, dla których oferent jest wytwórcą, zgodnie z definicją zawartą w Ustawię o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r, a czynności związane z projektowaniem lub wytwarzaniem nie wykonuje samodzielnie lecz zleca je innym podmiotom? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie analizatora zapasowego którego rok produkcji to 2010r.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania zapisów odnośnie gwarancji na przedmiot dzierżawy. 3. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie analizatora zapasowego, który posiada 25 chłodzonych miejsc odczynnikowych z możliwością załadowania min. 50 próbek do podajnika oraz maksymalną wydajnością nie mniejszą niż 80 oznaczeń na godzinę? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że analizator podstawowy będzie miał charakterystykę określoną w OPZ. 4. Czy Zamawiający miał na myśli analizator posiadający aktywny system mycia zapewniający wartość współczynnika przenoszenia na poziomie ? 0,1 ppm? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 5. Czy określone przez Zamawiającego w załączniku cenowym ilości poszczególnych badań zostały tak skalkulowane, że zawierają również testy potrzebne do wykonania kalibracji oraz kontroli? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 7. Czy Zamawiający zgodzi się aby test do oznaczeń EBV był realizowany na trzech różnych odczynnikach: EBV EBNA-1 IgG, EBV VCA IgG, EBV VCA IgM oraz na trzech różnych numerach katalogowych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 8. Czy Zamawiający zgodzi się aby leki tj. karbamazepina, kwas walproinowy, wankomycyna, mogły być wykonywane wyłącznie na analizatorze zapasowym? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 9. Prosimy Zamawiającego o przedstawienie podziału ilości oznaczeń pomiędzy analizatorem podstawowym a zapasowym. Odpowiedź: Zamawiający załącza podział. 10. Czy Zamawiający wymaga oznaczenia Prokalcytoniny referencyjną metoda BRAHMS o liniowości min. 100 ?g/L. Odpowiedź: Zamawiający wymaga 50 ?g/L. 11. Czy Zamawiający wymaga testu do oznaczania wysokoczułej Troponiny I? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 12. Czy Zamawiający wymaga możliwości oznaczania kortyzolu w surowicy i moczu z próbki pierwotnej, bez dodatkowego etapu wstępnej manualnej obróbki próbki? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostaw cząstkowych wynosił 5 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 14. Dotyczy pkt. 6 parametry wymagane dotyczące analizatorów/odczynników oraz § 5 ust. 7 projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie wymogu na "Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy na okres trwania umowy i zobowiąże się do skutecznej naprawy w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii (w dni robocze); w przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt zorganizować i sfinansować wykonanie badań w innej jednostce"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 15. Dotyczy § 10 projektu umowy: Czy w związku z regulacją art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej? Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: - numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy) - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów - przedmiotowym/ produkt zamienny - sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy) - liczby opakowań - wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: - wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony - wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zapisy umów w par 11 dotyczą możliwości dokonywania zmian istotnych. Poza wymienionymi w art. 455 pzp przypadkami dopuszczalna jest jedynie nieistotna zmiana umowy. Wskazane wyliczenia zmian, w większości kwalifikują się jako zmiany nieistotne, stad nie ma potrzeby ich enumeratywnego wskazywania w umowie, a każdorazowo taka zmiana będzie kwalifikowana pod katem istotności. 16. Dotyczy § 11 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego zapisu na: 2. Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,04 % wartości niezrealizowanego zamówienia, nie mniej jednak niż 150,00 zł za każdy dzień zwłoki oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki, przy czym maksymalna kara umowna za każdy przypadek zwłoki nie może przekroczyć 3% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1. Uzasadnienie: Kara w takiej wysokości nosi znamiona kary rażąco wygórowanej w rozumieniu art. 484 par. 2 KC. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Kara umowna musi spełnia rolę również stymulująca do należytego wykonywania umowy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki