Kraków dnia: 2024-04-16

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-9/24-252.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego (RM) dla potrzeb Szpitala, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu przygotowania infrastruktury niezbędnej do montażu pracowni modułowej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzenia RM - w formie "zaprojektuj i wybuduj" dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-9/24 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracamy się z pytaniem dot. opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1b do SiWZ Pyt. 1: dot. pkt 219, zał. nr 1b do SIWZ Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza kontrastu charakteryzującego się poniższymi parametrami: Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka kontrastującego, • możliwość pracy w polu magnetycznym 7T; • Możliwość zastosowania zestawów wkładów jednorazowych lub wkładów wielokrotnego użytku o gwarantowanej sterylności do 12h złożonych m.in. z 1 wkładu o pojemności 100 ml (kontrast) oraz 1 wkładu o pojemności 100 ml (sól fizjologiczna); • funkcja iniekcji testowej; • hydrauliczny systemem zasilania (brak zakłóceń skaner-strzykawka); • prędkość przepływu od 0,1ml/s do 10 ml/s (co 0,1); • system KVO (Keep Vein Open, który zapewnia drożność wkłucia przez podawanie 0,25 ml soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s); • aplikacja do obsługi danych (m.in.: dane pacjenta, dane środka kontrastowego, kalkulator GFR); • zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI); • kolorowy, dotykowy panel sterujący, obsługa w j. angielskim za pomocą intuicyjnych ikono-grafik • pamięć 50 protokołów badań; • iniekcje wielofazowe – max. 6 faz. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2 Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 19.04.2024 r. o godzinie 9:00.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral