Zakres przeglądów/niezbędne przyrządy – najważniejsze informacje

| Numer zadania | Zakres przeglądu/niezbędne przyrządy – najważniejsze informacje |
| --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych Radiometer ABL 90 Flex Plus - Wymiana zestawu przeglądowego - czyszczenie zew/wew wraz z dezynfekcją - czyszczenie pompy perystaltycznej - odbiałczanie - kalibracja tHb - kontrola jakości - testy serwisowe - aktualizacja oprogramowania |
|  | Pirometr - Wzorcowanie pirometrów na zakresie medycznym w punkcie 38.00(BODY) |
|  | LUNA EMG - Ocena wizualna urządzenia i akcesoriów - Diagnostyka poprawności pracy - ocena zużycia mechanicznego głowicy - wymiana pozycjonera obrotu ramienia - regulacja i usunięcie usterek nie wymagających części lub podzespołów - regulacja ramienia tabletu - aktualizacja oprogramowania - aktualizacja sprzętowa zgodnie z zaleceniami producenta - Kalibracja - testy bezpieczeństwa elektrycznego (zgodnie IEC-62353) - kontrola działania w pełnym zakresie nastaw |
|  | Aspirator ultradźwiękowy CUSA - wymiana drenu pompy perystaltycznej układu chłodzenia - sprawdzenie działania oraz funkcji - kontrola i test uchwytu - test bezpieczeństwa elektrycznego - sprawdzenie obrotów pompy układu chłodzenia - sprawdzenie obrotów pompy ssącej - w przypadku konieczności wymiana filtra pompy ssącej (kwota filtra doliczona do faktury tylko w przypadku wymiany) - sprawdzenie napięcia - przepłukanie układu chłodzenia roztworem alkoholu |
|  | Tomograf komputerowego SOCT - czyszczenie optyki - regulacja mocy - regulacja poziomu widma - regulacja polaryzacji - badania próbne - sprawdzenie komputera pracującego z urządzeniem |
|  | Aparat urodynamiczny - demontaż i konserwacja - kontrola napięć zasilających i połączeń wewnętrznych - montaż - testowanie funkcjonowania - oględziny i kalibracja oprzyrządowania - kontrola bezpieczeństwa elektrycznego Fotel - sprawdzenie poprawności działania - badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 60 601-1 |
|  | Kardiotokogram BTL FC - testy funkcji - testy bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | SYSTEM DO POZAUSTROJOWEJ WYMIANY GAZÓW ECCO2R/ECMO - Inspekcja wizualna - Test bezpieczeństwa elektrycznego - Testy funkcjonalne - Testy przepływu - Test graniczny - Test ciśnienia - Test temperatury - Przyrządy niezbędne do wykonania przeglądu: - Tester bezpieczeństwa elektrycznego - Symulator temperatury - Symulator ciśnienia - czujnik przepływu |
|  | Kardiomonitor Mindray ePM10M - kalibracja - testy parametrów - testy bezpieczeństwa elektrycznego - wymiana akumulatora - co 3 lata - brak wymiany w trakcie trwania umowy |
|  | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej CS-100 - Oględziny zewnętrzne urządzenia - Sprawdzenie urządzenia głównego pod względem widocznych uszkodzeń, poluzowanych elementów oraz zabrudzeń - Sprawdzenie przewodu zasilającego oraz kratek wentylacyjnych - Sprawdzenie dysku bezpieczeństwa oraz mocowania butli z helem - Sprawdzenie wyświetlacza oraz elementów panelu obsługowego - Sprawdzenie przyłączy oraz gniazd urządzenia - Oględziny wewnętrzne urządzenia - Kontrola przewodów elektrycznych oraz przyłączy i przewodów układu pneumatyki - Kontrola komponentów urządzenia pod względem zużycia i uszkodzeń - Czyszczenie i konserwacja - Czyszczenie wnętrza urządzenia oraz kratek wentylacyjnych - Inspekcja przewodów i podzespołów pneumatycznych (jeśli konieczne, wykonanie procedury usuwania skroplin z układu) - Sprawdzenie komory kompresora, czyszczenie, wymiana elementów zużywalnych jeśli wymagana - Wymiana zestawu przeglądowego 2500h (wg wskazań zegara czasu pracy pompy) - Wymiana zestawu przeglądowego 5000h z konserwacją kompresora (wg wskazań zegara czasu pracy pompy) - Konserwacja modułu światłowodowego (CS300) - Kontrola kalibracji przetworników ciśnienia, kalibracja przetworników jeśli wymagana - Wymiana dysku bezpieczeństwa (co 2 lata lub 1000h) - Testy sprawdzające prawidłowość pracy urządzenia - Testy funkcjonalne urządzenia głównego oraz akcesoriów - Kontrola alarmów - Kontrola trybów wyzwalania - Kontrola wejść EKG - Kontrola zapisów logów urządzenia - Testy akumulatora - Test szczelności dysku bezpieczeństwa - Zakończenie prac - Udokumentowanie wykonanych prac w raporcie serwisowym oraz paszporcie technicznym urządzenia - Oznaczenie urządzenia naklejką informującą o dacie ważności przeglądu |
|  | Aparat do spektralnej koherentalnej tomografii komputerowej, funduskamera cyfrowej TRC-NW8F PLUS, tomograf okulistycznego TOPCON TRITON PLUS z ANGIO - czyszczenie optyki - sprawdzenie poprawności działania - testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN:EN 62353 - aktualizacja oprogramowania |
|  | wieża endoskopowej z trzema videobronhoskopami, dwoma bronhoskopami USG oraz procesorem obrazu ze źródłem światła - weryfikacja parametrów aparatury - weryfikacja szczelności |
|  | FAKOEMULSYFIKATOR WHITESTAR SIGNATURE WRAZ Z POSIADANYMI GŁOWICAMI - inspekcja wizualna - sprawdzenie zasilania i uruchamiania - test funkcjonalny - test pedału nożnego - test bieguna IV - test dźwięku - test bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania - sprawdzenie daty i godziny - weryfikacja wersji oprogramowania - kontrola aspiracji - kontrola działania trybu I/A - kontrola konserwacji komory - kontrola działania zwężki Venturiego - kontrola trybu Phaco - kontrola trybu diatermii - kontrola pneumatycznego zaworu - sprawdzenie ładowania baterii - sprawdzenie działania poru USB - wyłączenie systemu - kontrola pompy tłokowej - sprawdzenie filtrów |
|  | TOMOGRAF KOMPUTEROWY SOMATOM SENSATION OPEN – przegląd okresowy co 6 miesięcy - Przeglądy okresowe i konserwacje - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Inspekcja zużycia części. - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. - Smarowanie ruchomych części mechanicznych. - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego. - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Dokumentacja przeglądów - Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji - Sprawdzenie jakości obrazu. - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów. - Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych |
|  | Przenośny aparat do elektroterapii T-ONE REHAB, przenośny aparat do laseroterapii Handy Laser - ocena wizualna - ocena stanu akcesoriów - test bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | Łyżki do laryngoskopu - Weryfikacja poprawności działania urządzenia - Sprawdzenie możliwych uszkodzeń mechanicznych i oznak zużycia - Aktualizacja oprogramowania |
|  | Przegląd diatermii oraz platform elektrochirurgicznych - Analiza kodów błędów w pamięci aparatu. - Aktualizacja oprogramowania(jeśli dotyczy). - Testy funkcjonalne aparatu. - Pomiary mocy wyjściowych na poszczególnych gniazdach i dla różnych trybów pracy. - Sprawdzenie działania układu antypoparzeniowego REM. - Sprawdzenie poprawności działania panelu sterującego. - Kalibracja ekranu dotykowego – jeśli potrzeba - Pomiary prądów upływu HF. - Wykonanie Testów Bezpieczeństwa Elektrycznego zgodnie z normą IEC 62353:2014. |
|  | Aparat do mierzenia przepływu w naczyniach wieńcowych i baypasach VERIQ - konserwacja urządzenia - testy serwisowe poszczególnych modułów - testy bezpieczeństwa elektrycznego - testy funkcjonalne |
|  | Nasadki kraniotomu - Przegląd co 12 miesięcy z godnie z zaleceniami producenta |
|  | Respirator stacjonarny EVITA V600 - Przegląd roczny : - Ocena wizualna - Konserwacja - Testy funkcjonalne - Testy bezpieczeństwa elektrycznego - Wymiana baterii - Wymiana filtra powietrza Przegląd 2 – letni: - Ocena wizualna - Testy funkcjonalne - Testy bezpieczeństwa elektrycznego - konserwacja |