Kraków dnia: 2024-04-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-141/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa  2 mikroskopów do laboratorium astrobiologii dla CTK - DE-dzp.272-141/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW PYTAŃ 1

Zadania 1:

Pytanie 1. Zamawiający podaje, że wymaganą specyfikację spełniają urządzenia zarówno NIKON ECLIPSE Si jak i Axiolab 5. Jednocześnie w SWZ w punkcie 22, podpunkt 22.2, wiersz 3 odrzuca oferty z mikroskopem laboratoryjnym o wadze powyżej 6,4 kg. Parametr ten spełnia wyłącznie mikroskop ECLIPSE Si (6,4 kg z tubusem trinokularowym lub 6,0 kg z tubusem binokularnym – informacja z katalogu producenta). Oczywiście mikroskop ECLIPSE Si spełni ten warunek przy zainstalowaniu odpowiedniej ilości obiektywów, tymczasem wg opisu w SWZ Zamawiający oczekuje 9 obiektywów. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o odrzuceniu ofert z mikroskopem o wadze powyżej 6,4 kg i jednocześnie dopuści mikroskopy o wadze przekraczającej 6,4 kg?

Odp. 1

Zamawiający wprowadza zapisy w SWZ w Zadaniu 1 w zakresie wagi urządzenia:

Zamawiający zgadza się aby waga mikroskopu wraz z tubusami była większa niż 6,4 kg jednakże nie dopuszcza przekroczenia wagi 7 kg.

Waga mikroskopu wraz z tubusami oraz zamontowanymi obiektywami może być większa niż 7 kg

oraz

zmienia zapisy w pkt. 22.2 SWZ w zakresie przyznawania punktów w kryterium – Masa (waga) mikroskopu laboratoryjnego

z:

Masa (waga) mikroskopu laboratoryjnego

0 pkt - waga 6,4 kg

10 pkt - waga < 6,4 kg

Oferta z mikroskopem laboratoryjnym o wadze powyżej 6,4 kg zostanie odrzucona

na:

Masa (waga) mikroskopu laboratoryjnego wraz z tubusami (bez obiektywów)

0 pkt - waga 7 kg

10 pkt - waga < 7 kg

Oferta z mikroskopem laboratoryjnym wraz z tubusami  (bez obiektywów) o wadze powyżej 7 kg zostanie odrzucona.

Pytanie 2. Zamawiający w SWZ podaje bardzo niejednoznaczne i wykluczające się parametry. Przedstawione opisy wyglądają na zestaw parametrów różnych podzespołów mikroskopu, dzięki którym można uzyskać różne konfiguracje. Zapisy Zamawiającego dają możliwość różnorodnej interpretacji:

a) Okulary: 10X, 15X, 12.5X, 15X.

Czy Zamawiający oczekuje w dostawie wszystkich wymienionych okularów po jednej sztuce o różnym powiększeniu, czy po jednej parze z każdego powiększenia (okular 15X podano dwa razy)?  Standardem są dwie sztuki okularów o powiększeniu 10x.

Odp. 2a)

Zamawiający zmienia zapisy w SWZ w Zadaniu 1 w zakresie Okularów

z:

- Okulary:

10X

15X

12.5X

15X

na:

- Okulary:

10X

15X

12.5X

15X

po parze okularów z każdego powiększenia.

b) Ma mieć możliwość wyboru wariantu binokularowego bądź trinokularowego

Czy to oznacza, że Zamawiający oczekuje dostawy mikroskopu z jedną nasadką okularową umożliwiającą obserwację zarówno oczną (przez okulary) jak i możliwość zainstalowania w przyszłości w porcie video (trinokular) kamery mikroskopowej i akwizycję obrazu? Jednak zapis ten może oznaczać również, że Zamawiający oczekuje dostawy w zestawie z mikroskopem dwóch nasadek okularowych i „ma mieć możliwość wyboru” i w domyśle samodzielnego montażu/wymiany pomiędzy wariantem nasadki binokularowym bądź trinokularowym.

Odp. 2b)

Zamawiający zmienia zapisy w SWZ w Zadaniu 1 w zakresie wyboru wariantu binokularowego bądź trinokularowego

z:

Ma mieć możliwość wyboru wariantu binokularowego bądź trinokularowego.

na:

Ma posiadać tubus trinokularny.

c) Kąt pochylenia tubusów: 45o 25o.

Czy Zamawiający oczekuje kąta pochylenia tubusów 45o lub 25o? Czy może jedna głowica tubusowa z regulowanym pochyleniem tubusów w zakresie od 25o do 45o?

Odp. 2c)

Zamawiający zmienia zapisy w SWZ w Zadaniu 1 w zakresie kąta pochylenia tubusów

z:

- Kąt pochylenia tubusów:

45o

25o

na:

- Kąt pochylenia tubusów:

45o oraz 25o z możliwością ustawienia przez użytkownika. Niedopuszczalny jest jeden kąt pochylenia.

Zamawiający oczekuje mikroskopu posiadającego następujące kąty tubusów: 25 stopni oraz 45 stopni z możliwością ustawienia przez użytkownika. Niedopuszczalny jest jeden kąt pochylenia

d) Zamawiający podaje parametry 9 obiektywów. Mikroskopy podane przez Zamawiającego jako spełniające powyższą specyfikację umożliwiają zainstalowanie maksymalnie 5 obiektywów.

Odp. 2 d)

Zamawiający zmienia zapisy w SWZ w Zadaniu 1 w zakresie Jasne Pole i Kontrast Fazowy

z:

JASNE POLE

Plan Achromat min. 4X (0.1/30mm)

Plan Achromat min. 10X (0.25/7mm)

Plan Achromat min. 40X (0.65/0.65mm)

Plan Achromat min. 60X (0.8/0.3mm)

Plan Achromat min. 100X Oil (1.25/0.23mm)

KONTRAST FAZOWY:

Achromat DL min. 10X (0.25/7.0mm)

Achromat LWD DL min. 20X (0.40/3.90mm)

Achromat DL min. 40X (0.65/0.65mm)

Achromat DL min. 100X Oil (1.25/0.23mm)- immersja olejowa

na:

Zamawiający wymaga, aby w mikroskopie była możliwość zainstalowania przynajmniej 5 obiektywów. Zamawiający wymaga dostawy mikroskopu z 8 obiektywami do samodzielnej wymiany o następujących parametrach:

JASNE POLE o parametrach nie mniejszych niż:

Plan Achromat min. 4X (0.1/30mm)

Plan Achromat min. 10X (0.25/7mm)

Plan Achromat min. 40X (0.65/0.65mm)

Plan Achromat min. 60X (0.8/0.3mm)

Plan Achromat min. 100X Oil (1.25/0.23mm)

Zamawiający wymaga minimum 4 zakresy jasnego pola,  w tym immersję olejową.

Zamawiający wymaga 4 obiektywów o parametrach 10X, 40X, 60X, 100X Oil, jeżeli jednak oferta będzie zawierała parametr 4X zamiast 10X lub 40 X lub 60 X również będzie zaakceptowana.

Zamawiający dopuszcza inny zakres jasnego pola. Podane wartości są wartościami minimalnymi.

KONTRAST FAZOWY:

Achromat DL min. 10X (0.25/7.0mm)

Achromat LWD DL min. 20X (0.40/3.90mm)

Achromat DL min. 40X (0.65/0.65mm)

Achromat DL min. 100X Oil (1.25/0.23mm)- immersja olejowa

e) Możliwość podłączenia kamery mikroskopowej do urządzenia poprzez UBC (???) lub USC (może chodzi o USB?) typ c, lub wbudowana kamera mikroskopowa. Czy Zamawiającemu chodzi o podłączenie kamery w przyszłości poprzez pory video (trinokular) – tańsze rozwiązanie ponieważ nie przewiduje kamery w dostawie, czy może jednak wymagana jest kamera wbudowana?

Odp. 2e)

Zamawiający oczekuje mikroskopu, który w przyszłości będzie miał możliwość podpięcia kamery do komputera za pomocą złącza USB typu C lub USB 3.

Zamawiający zmienia zapisy w SWZ w Zadaniu 1 w zakresie złączy

z:

Możliwość podłączenia kamery mikroskopowej do urządzenia poprzez UBC lub USC typ c, lub wbudowana kamera mikroskopowa

na:

Możliwość zmontowania kamery i podłączenia jej do komputera poprzez USB typu C lub USB 3.

Pytanie 3. O jakich parametrach wymagany jest kondensor?

Odp. 3)

Zamawiający oczekuje mikroskopu, którego kondensor będzie miał parametry: 0,9 lub 1,25 z regulowaną przesłoną umożliwiającą ustawienie optymalnego kontrastu.

Pytanie 4. Jaki rodzaj oświetlenia jest wymagany – ledowe LED czy halogenowe HAL lub może oba rozwiązania stosowane zamiennie?

Odp. 4)

Zamawiający oczekuje mikroskopu z ledowym typem oświetlenia. Halogenowe oświetlenie jest niedopuszczalne

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści również mikroskop o następujących parametrach: - System optyczny: - Okulary dwie sztuki: 10x, pole widzenia 22 mm, regulacja dioptryjna +/- 5 diotrii w obydwu okularach - Ergonomiczny kąt pochylenia tubusów: 25o, regulowany rozstaw źrenic, Tubus trinokularowy z możliwością podłączenia kamery w przyszłości (podział światła kamera/okulary 50:50). Przesuw stolika w płaszczyźnie XY: 75 (X) x 50 (Y) mm, uchwyt preparatu na szkiełko podstawowe obsługiwany jedną ręką, lewouchylny. Obiektywy (NA/W.D.) (NA/WD – apertura numeryczna [numertic aperture] / odległość robocza [working aperture]) JASNE POLE Plan Achromat 4X (0.1/30,7mm) Plan Achromat 10X (0.25/17,4mm) Plan Achromat 40X (0.65/0.6mm) Plan Achromat 100X Oil (1.25/0.16mm) Kondensor Abbego 0.9/ 1.25, z regulowaną przysłoną aperturową, do obserwacji z obiektywami 4x …100x Oświetlenie wbudowane w statyw bezpośrednio pod kondensorem LED 3 W, 5600 K lub zamiennie lampa halogenowa o mocy 30 W, obydwie lampy używane zamiennie w komplecie z mikroskopem, Możliwość długotrwałej pracy z urządzeniem – 8 godzin dziennie ciągłej pracy. Mikroskop z funkcją zapamiętywania intensywności światła dla każdego obiektywu ustawiana przez użytkownika. Możliwość doposażenia w przyszłości mikroskopu w kamerę mikroskopową z możliwością podłączenia do zestawu komputerowego poprzez port USB.

Odp. 5)

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie spełniało wszystkie założenia wskazane w SWZ.

Pytanie 6.  Czy Zamawiający wymaga certyfikatu CE mikroskopu - zgodny z wytycznymi WE (Wspólnoty Europejskiej) odnośnie diagnostyki in-vitro? Produkty posiadające tego typu certyfikat traktowane są jako wyrób medyczny i świadczą o jego wysokiej jakości.

Odp. 6)

Zamawiający nie wymaga certyfikatu dotyczącego diagnostyki in-vitro

Pytanie 7. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy dla Zadania 1 maksymalnie do 7 tygodni?

Odp. 7)

Zamawiający nie dopuszcza terminu dostawy do 7 tygodni, ze względu harmonogram grantu, z którego środki przeznczone są na ten zakup.

Pytanie 8. Zamawiający w zał. 3 do SWZ - WZÓR UMOWY § 7, punkt 5, podpunkt d) –wymaga bardzo krótkiego terminu wykonania naprawy w okresie gwarancji – nie dłuższy niż 10 dni od momentu zgłoszenia konieczności naprawy. Proponowany sprzęt jest wysokiej klasy i bardzo rzadko zdarzają się awarie. Niemniej w przypadku awarii wymagającej wymiany podzespołu, czas dostarczenia elementu od producenta z zagranicy może wynosić do 20 dni roboczych. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie maksymalnego terminu wykonania naprawy do 20 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy?

Odp. 8)

Zamawiający zgadza się na wydłużenie czasu wykonania naprawy z 10 do maksymalnie 20 dni.

Zamawiający załącza NOWY obowiązujący Wzór umowy

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści termin płatności za dostarczony mikroskop (Zadanie 1) w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru sprzętu?

Odp. 9)

Termin płatności pozostaje zgodny z zapisami Wzoru umowy par. 4 ust. 1

ZESTAW PYTAŃ 2

Zadanie 1.  Dostawa Mikroskopu laboratoryjnego 1 szt.

Pytanie 1. Ile par okularów i o jakich powiększeniach wymaga Zamawiający? Czy aż czterech par (czyli 8 okularów) o czterech różnych – wymienionych w opisie powiększeniach czy jakoś inaczej?

Odp. 1)

Zestaw pytań nr 1: Odpowiedź zamieszczona powyżej Zestaw pytań_1 odpowiedź 2a

Pytanie 2. Jaki ma być kąt pochylenia tubusów?

Odp. 2):

Zestaw pytań nr 1: Odpowiedź zamieszczona powyżej Zestaw pytań_1  odpowiedź 2c

Pytanie 3. Czy w tym postępowaniu Zamawiający wymaga dostawy wariantu bino czy trinokularowego?

Odp. 3)

Zestaw pytań nr 1: Odpowiedź zamieszczona powyżej Zestaw pytań_1 odpowiedź 2b

Pytanie 4. Rozumiemy, że przesuw stolika w płaszczyźnie XY 76 (X) x 50 (Y) mm Zamawiający także zaakceptuje ponieważ umożliwia ogląd całej powierzchni dwu szkiełek podstawowych; uchwyt jest przystosowany do umieszczenia także dwu preparatów

Odp. 4)

Tak, Zamawiający dopuszcza taki rozstaw stolika.

Zamawiający zmienia zapisy w SWZ w Zadaniu 1 w zakresie rozstawu stolika

z:

Przesuw stolika w płaszczyźnie XY: min. 76 (X) x 52 (Y) mm

na:

Przesuw stolika w płaszczyźnie XY: min. 76 (X) x 50 (Y) mm

Pytanie 5. W tej części opisu zaszła pomyłka: Obiektywy (NA/W.D.) (NA/WD – apertura numeryczna [numertic aperture] / odległość robocza [working aperture]) – nie mniej niż 22 mm – bowiem parametr: nie mniej niż 22 mm do niczego nie pasuje; czy chodzi o pole widzenia okularów?

Odp. 5)

Tak, mowa tutaj o polu widzenia okularów. Nie może być mniejsze niż 22 mm.

Pytanie 6. Rozumiemy, że podane parametry obiektywów do jasnego pola należy traktować jako minimalne a więc podane wartości mogą być większe?

Odp. 6)

Tak, podane parametry do obiektywów do jasnego pola są wartościami minimalnymi i mogą być większe.

Pytanie 7. Proponujemy obiektywy do kontrastu fazowego znacznie wyższej klasy: Plan achromat o następujących wartościach N.A. i WD: 10X (0.25/10.80mm) 20X (0.40/2.1mm) 40X (0.65/0.80mm) 100X Oil (1.25/0.19 mm) - immersja olejowa. Czy Zamawiający zgadza się na takie, lepsze obiektywy?

Odp. 7)

Zamawiający dopuszcza inny zakres jasnego pola. Podane wartości są wartościami minimalnymi.

Zestaw pytań nr 1: Odpowiedź zamieszczona powyżej Zestaw pytań_1 odpowiedź 2d

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści także mikroskop bez funkcji, która zapamiętuje ostatnio użyte ustawienia natężenia światła dla każdego użytego obiektywu? Nie ma to znaczenia ponieważ w zależności od rodzaju preparatu, tego co chcemy w nim zobaczyć ale także ustawień przesłony lub dwu przesłon i wysokości kondensora ilość potrzebnego światła będzie inna dla tego samego obiektywu

Odp. 8)

Nie, ponieważ zamawiający wymaga aby mikroskop posiadał funkcję zapamiętywania ostatnio użytego natężenia światła dla każdego użytego obiektywu.

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści także mikroskop bez możliwości podłączenia do niego kamery poprzez UBC lub USC typ c ponieważ kamera będzie i tak podłączana do komputera i z niego zasilana; nie jest to więc istotna funkcja zaś bardzo ogranicza liczbę oferentów i urządzeń możliwych do zaproponowania?

Odp. 9)

Zamawiającemu nie chodzi o podłączenie kamery do mikroskopu portem USB lub USB typu C a o podłączenie kamery z komputerem portem USB 3 lub USB typu C.

Zestaw pytań nr 1:  Odpowiedź zamieszczona powyżej Zestaw pytań_1 odpowiedź 2e

Pytanie 10. Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu jedynie zwykłej Deklaracji CE dowodzącej, że wyrób ma prawo mieć oznakowanie znakiem CE dla urządzenia elektrycznego podobnie jak odkurzacz czy żelazko czy też wymaga Deklaracji CE IVD dowodzącej, że mikroskop jest zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych?

Odp. 10)

Zamawiający nie wymaga deklaracji CE IVD.

Pytanie 11. Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu Deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS, która gwarantuje, że wyrób nie zawiera metali ciężkich czy innych substancji szkodliwych?

Odp. 11)

Zamawiający nie wymaga zgodności z dyrektywą RoHS.

Pytanie 12. Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta mikroskopu?

Odp. 12)

Zamawiający wymaga możliwości naprawy u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta.

Zadanie 2 Dostawa Mikroskopu stereoskopowego z kamerą – 1 szt. a) Mikroskop:

Pytanie: 1. Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu jedynie zwykłej Deklaracji CE dowodzącej, że wyrób ma prawo mieć oznakowanie znakiem CE dla urządzenia elektrycznego podobnie jak odkurzacz czy żelazko czy też wymaga Deklaracji CE IVD dowodzącej, że mikroskop jest zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych?

Odp. 1)

Zamawiający nie wymaga deklaracji CE IVD.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu Deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS, która gwarantuje, że wyrób nie zawiera metali ciężkich czy innych substancji szkodliwych?

Odp. 2)

Zamawiający nie wymaga zgodności z dyrektywą RoHS.

Pytanie: 3. Czy stereoskop ma mieć solidną kolumnę statywu o średnicy 32mm, która jest standardem w dobrej klasy urządzeniach i zapewnia kompatybilność z innymi, podobnymi stereoskopami i ich elementami oraz oświetlaczami dodatkowymi montowanymi na kolumnę statywu?

Odp. 3)

Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu na statywie.

Pytanie 4. Czy mikroskop ma mieć możliwość zablokowania kluczem wybranego powiększenia co znacznie ułatwia pracę z kamerą uniemożliwiając przypadkową zmianę powiększenia po wykonanej kalibracji?

Odp. 4)

Zamawiający nie wymaga, aby mikroskop miał możliwość zablokowania kluczem wybranego powiększenia.

Zadanie 2 Dostawa Mikroskopu stereoskopowego z kamerą – 1 szt. b). Kamera mikroskopowa:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści także o wiele lepszą kamerę mikroskopową z dużo większym przetwornikiem i większą rozdzielczością o następujących parametrach: Rozdzielczość sensora (W x H): 5496×3672 pikseli oraz dostępne także ustawienie niższej rozdzielczoći - 5MPix Fizyczny rozmiar sensora: 1 cal CMOS SONY Obsługiwane rozdzielczości: 20 MPix (5496×3672); 5MPix, FullHD (2 MPix) Parametry zasilania: USB 3.0 5V Format zapisu video / zdjęć bezpośrednio w programie do kamery avi, mp4, jpg, tif, Dicom, zaś pośrednio także we wszystkich wymienionych Temperatura pracy: -10 / +50 °C Rozdzielczość sensora: 20 MPix Rozmiar piksela: max. 1,85 µm Przekątna sensora: 1” - duuużo większa Zakres czasów ekspozycji: min. 0,1 – 15 000 ms Wielkość piksela: 2,4µm x 2,4µm – szybkość podglądu na żywo: 15 fps dla 20MP oraz 45 fps dla 5MP – wbudowany procesor obrazu – redukcja szumów – Real-Time 3D denoise – ADC Depth: 12bit – Tryby ekspozycji: automatyczny, manualny; – Balans bieli: automatyczny, manualny; – Regulacja obrazu: wzmocnienie, saturacja, gamma, kolor – temperatura barwowa – 2000K-15000K – Interfejs: Ultra High-Speed USB 3.0/0,5Gb/s – Zasilanie: z portu USB – Kabel USB: odłączany - Wejścia – USB 3.0 - Połączenie z mikroskopem– standardowe złącze typu C-mount?

Odp. 1)

Parametry dotyczące kamery podane w SWZ są parametrami minimalnymi jakie powinna spełniać kamera mikroskopowa, dlatego dopuszcza się kamerę o lepszych parametrach.

ZMIANY w SWZ

Zamawiający wprowadza zmiany w zakresie zasilania i wielkości pixela:

z:

Parametry zasilania: min. USB 5V

Wielkość piksela: max. 1.85 x 1.85 µm

na:

Parametry zasilania: USB 3

Wielkość piksela: max. 2,9 x 2,9 µm