## przet wyr med I 2024
PAKIET 1 TAŚMY I SIATKI
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Wymagane parametry: materiał-polipropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm), szerokość 1,3 cm (+/-0,05cm), porowatość 86% (+/-1%), gramatura 70g/m2 (+/-0,5g), długość 50 cm (+/-0,05cm). Do zakładania taśm muszą pasować igły (komplet igieł wielorazowego użytku, podlegających sterylizacji o średnicy 3 mm +/- 0,5mm) |  |  | 65 | [7 empty] | X
2 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Wymagane parametry: materiał-polipropylen monofilamentowy , implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, wysokość 9 cm (+/- 0,5 cm), szerokość 6,5 cm (+/-0,5cm), grubość 0,25 mm (+/-0,02mm), porowatość średnia 60% (+/-1%), gramatura 19g/m2 (+/-0,5g),w zestawie nitinolowe nici ułatwiajace implantację . Do zakładania siatki muszą pasować igły (komplet igieł wielorazowego użytku, podlegających sterylizacji o średnicy 3 mm +/- 0,5mm) |  |  | 10 | [7 empty] | X
3 | Implant siatkowy w kształvie litery Y używany do sakrokolpopeksji, siatka częściowo kompozytowa wykonana z dwóch warstw siatki z dużą porowatością, z polipropylenu monofilamentowego oraz jednej warstwy częściowo pokrytej przeźroczystą, niewchłanianą powłoką polipropylenową. Rozmiar siatki: 3 (+/-0,5cm) x 24cm (+/- 1 cm). |  |  | 10 | [7 empty] | X
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 2 PATYCZKI DO WYPALANIA ZE SREBREM
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Patyczki giętkie 50% 200 mm do wypalania z azotanem srebra i azotanem potasu |  | 100 | [7 empty] | 2 szt.
2 | Patyczki giętkie 50% 115 mm do wypalania z azotanem srebra i azotanem potasu |  | 300 | [7 empty] | 2 szt.
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 3 JAŁOWE OPASKI ELASTYCZNE
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Jałowa opaska elastyczna 15 cm x 4 m pakowana po 1 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa I sterylna. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 200 | [7 empty] | 2 szt.
2 | Jałowa opaska elastyczna 8 cm x 5m pakowana po 1 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa I sterylna. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 50 | [7 empty] | 2 szt.
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 4 FOLIE CHIRURGICZNE
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Folia chirurgiczna jałowa, o powierzchni całkowitej 30cm x 28cm i powierzchni klejącej 30cm (+/- 5%) x 22cm (+/- 5%), brzegi folii klejące, pakowana pojedynczo, poliuretanowa, ultracienka, nieodbijająca światła lampy operacyjnej, matowa, do zakładania szwów skórnych bez zdejmowania folii. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  |  | 180 | [7 empty] | 2 szt.
2 | Folia chirurgiczna jałowa, o powierzchni całkowitej 40cm x 42cm i powierzchni klejącej 40cm (+/- 5%) x 36cm (+/- 5%), brzegi folii klejące, pakowana pojedynczo, poliuretanowa, ultracienka, nieodbijająca światła lampy operacyjnej, matowa, do zakładania szwów skórnych bez zdejmowania folii. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  |  | 150 | [7 empty] | 2 szt.
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 5 OPATRUNEK DO MOCOWANIA KANIUL
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. Z hydrofobowej włókniny, z mikroperforacjami umożliwiajacymi wymianę gazową między skórą a środowiskiem zewnętrznym. Posiadający mini wkład chłonny, nacięcie na port, podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. Rozmiar 5,1cm (+/-2cm) x 7,6cm (+/- 2cm). |  |  | 3600 | [7 empty] | 5 szt.
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 6 JAŁOWE SERWETY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYCIA
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Jałowy zestaw samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny dwuwarstwowej z padem chłonnym, 1szt- 150cm x 240cm( pad chłonny 50cmx70 cm); 1szt-170cm x 175cm( pad chłonny 50cmx75 cm); 2szt- 75cm x 90cm( pad chłonny 36cmx90 cm); serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona minimum 140 cm x 190 cm, taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm; serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 3318 | [7 empty] | 2 szt.
2 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia z włókniny minimum dwuwarstwowej do operacji ginekologicznych i cystoskopii, 1 serweta samoprzylepna 100 cm x 200 cm z otworem 7 cm x 10 cm, 2 osłony na nogi 75 cm x 120 cm, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140 cm x 190 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 980 | [7 empty] | 2 szt.
3 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do artroskopii kolana z włókniny minimum dwuwarstwowej: 1. serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 140cm x 190cm, 1szt. 2. serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo, 1szt. 3. serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 245 cm x 320 cm i z otworem 5cm x 7cm, 1szt. 4. osłona na kończyny 35cmx 80 cm - 1szt. 5. taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm, 2szt. 6. serweta nieprzylepna 150x190 cm - 1 szt. 7. osłona na przewody 13 cm x 250 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 105 | [7 empty] | 2 szt.
4 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny minimum dwuwarstwowej , 1 serweta na stolik instrumentariuszki minimum 140 cm x 190 cm, 1 serweta minimum 250 cm x 300 cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne i torebką na płyny oraz z otworem przylepnym o wymiarach 19 cm x 28 cm (może posiadać folię operacyjną); 1 ręcznik chłonny dla noworodka; 1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 392 | [7 empty] | 2 szt.
5 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik instrumentariuszki z włókniny minimum dwuwarstwowej pakowana pojedynczo 150 cm x 200 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 3150
6 | Jałowy zestaw przeznaczony do zabiegów PCNL jednorazowego użycia, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny, o gramaturze minimum 54g/m2 ,. Wykonany jest tak, aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Skład zestawu: 1 serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki 150 cm x 200 cm, 1 serweta samoprzylepna 170 cm x 300 cm z otworem 15 cm x 20 cm oraz workiem do zbiórki płynów (worek z sitem z zaworem). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 48 | [7 empty] | 2 szt.
7 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik Mayo z włókniny minimum dwuwarstwowej o wymiarach 80cm x 140cm z padem chłonnym 60cm x 140cm, składana teleskopowo. |  |  | 325 | [7 empty] | 2 szt.
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
Uwaga! -dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie nr 6
Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54g/m2.
Wymagane dokumenty:
Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.
Karta katalogowa.
Palność: Klasa I.
Spełnienie normy EN 13 795 potwierdzone przez producenta.
Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe.
Gramatura w miejscu padów chłonnych min. 110 g/m2.
PAKIET 7 OPATRUNKI JAŁOWE NA RANY
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Kompres jałowy chłonny, rozmiar 10 cm x 20 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 275 | [7 empty] | 2 szt.
2 | Opatrunek jałowy do ran sączących z algami morskimi, rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 30 | [7 empty] | 2 szt.
3 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 5 cm x 5 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 280 | [7 empty] | 2 szt.
4 | Jałowa taśma samoprzylepna jednorazowego użycia 10 cm x 50 cm, w opakowaniu po 2 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 3840 | [7 empty] | 2 szt.
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 8 PAKIETY ZABIEGOWE JAŁOWE
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Pakiet zabiegowy do operacji cięć cesarskich jałowy, z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 10 cm x 10 cm z nitką RTG, 3 x 10 szt. przewiązane po 10 szt.; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 10 szt.; opatrunek z włókniny chłonnej 10 cm x 20 cm - 1 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 400 | [7 empty] | 2 szt.
2 | Pakiet zabiegowy do operacji brzusznych jałowy, z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 10 cm x 10 cm z nitką RTG po 20 szt. x 2 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 10 szt.; tupfer kula 20 cm x 20 cm po 4 szt. z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 1200 | [7 empty] | 2 szt.
3 | Pakiet zabiegowy do operacji tarczycy jałowy z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG po 20 szt. x 1 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45 cm x 45 cm z nitką RTG x 5 szt.; tupfer kula 20 cm x 20 cm po 4 szt.; tupfery fasolka 15 cm x 15 cm po 10 szt. x 2 z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  |  | 450 | [7 empty] | 2 szt.
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 9 OPATRUNKI SAMOPRZYLEPNE
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1. | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 7,2x5cm, wymiar warstwy chłonnej min. 4 (+/- 5 mm) x 2,5 cm (+/- 5 mm), |  |  | 5900 | [7 empty] | 1 szt.
2. | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 15x8cm, wymiar warstwy chłonnej min. 11 (+/- 5 mm) x 3,8 cm (+/- 5 mm), |  |  | 180 | [7 empty] | 1 szt.
3. | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 25x10cm, wymiar warstwy chłonnej min. 20,5 (+/- 5 mm) x 5,5 cm (+/- 5 mm), |  |  | 75 | [7 empty] | 1 szt.
4 | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 20 x 8 cm, wymiar warstwy chłonnej min 16 (+/- 5 mm) x 3,8 cm (+/- 5 mm), |  |  | 3600 | [7 empty] | 1 szt.
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 10 OPATRUNKI DO KATETERÓW I WKŁUĆ CENTRALNYCH
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, dla dzieci z motywem misia, do podtrzymywania kateterów z wycięciem, o wymiarach 5 cm x 5,7 cm, +/-0,5cm pakowany pojedynczo, z metką do oznaczania daty. Opatrunek ma posiadać obrzeża wzmocnione włókniną. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 1500 | [7 empty] | 10 szt.
2 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, bez wycięcia, o wymiarach 10 cm x 12 cm, +/-0,5cm pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 600 | [7 empty] | 10 szt.
3 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, z wycięciem, o wymiarach 9 cm x 12 cm, +/-0,5cm, do zabezpieczania centralnych wkłuć dożylnych, pakowany pojedynczo, z metką do oznaczania daty. Opatrunek ma posiadać obrzeża wzmocnione włókniną. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 2300 | [7 empty] | 10 szt.
4 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, pakowany pojedynczo, do podtrzymywania kateterów z wycięciem, o wymiarach 6 cm x 7 cm, z metką do oznaczania daty. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 35500 | [7 empty] | 10 szt.
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 11 KOMPRESY JAŁOWE
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 20 cm po 3 szt. bez nitki RTG, podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  |  | 133950 | [7 empty] | 2 szt.
2 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 5 cm x 5 cm po 3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  |  | 234000 | [7 empty] | 2 szt.
3 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  |  | 164100 | [7 empty] | 2 szt.
4 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 10 cm po 3 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  |  | 139500 | [7 empty] | 2 szt.
5 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 5 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  |  | 69750 | [7 empty] | 2 szt.
6 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10 cm x 10 cm po 20 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  |  | 66600 | [7 empty] | 2 szt.
7 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5 cm x 7,5 cm po 20 szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa II a, reguła 7. |  |  | 57900 | [7 empty] | 2 szt.
RAZEM
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 12 KOMPRESY GAZOWE JAŁOWE Z NITKĄ RTG
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 warstwowych, rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany po 5 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  |  | 7165 | [7 empty] | 2 szt.
2 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 warstwowych, rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany po 20 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  |  | 57060 | [7 empty] | 2 szt.
3 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 - warstwowych, rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany po 20 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  |  | 2700 | [7 empty] | 2 szt.
Razem
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 13 ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 10 m |  |  | 70 | [7 empty] | 1 szt.
2 | Elastyczna siatka opatrunkowa 10 cm x 10 m |  |  | 20 | [7 empty] | 1 szt.
Razem
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 14 ZESTAW DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Pakiet do zakładania cewnika do pęcherza moczowego, jałowy, zawierający: 1 serwetę włókninową barierową 45 cm x 75 cm z otworem; 2 szt. kompresów z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 szt. tamponów z gazy bawełnianej; 1 pęsetę plastikową;1 nerkę plastikową; 1 kubek plastikowy; 1 strzykawkę 20 ml; 2 szt. rękawic diagnostycznych. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 3180 | [7 empty] | 5 szt.
Razem
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
PAKIET 15 INFUZORY
L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR PROPONOWANY | WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/Nazwa wyrobu | Próbki
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym, posiadający badania stabilości leków w urządzeniu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h |  |  | 1000 | [7 empty] | 2 szt.
2 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym, posiadający badania stabilości leków w urządzeniu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h |  |  | 50 | [7 empty] | 2 szt.
Razem
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................