Kraków dnia: 29.05.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/17/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 20. Poz.1,2. Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny, antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta, o następujących cechach: Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jaki personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki, mocowniki), w przypadku wybrania naszej oferty. W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy do ssania, w którym wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia) o różnej średnicy i wyraźnym oznaczeniu (napis w języku polskim lub oznaczenie graficzne). Króciec przyłączeniowy do pacjenta uniwersalny, gładki, rozszerzający się - dostosowany do drenów ssących o różnej średnicy. Wkłady wyposażone w filtr hydrofobowo - antybakteryjny, zabezpieczające źródło ssania przed zalaniem oraz personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady mają się zasysać i uszczelniać automatycznie po włączeniu ssania. Wkłady winny być dostarczane w formie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym. W przypadku zaoferowania wkładów niekompatybilnych z używanymi obecnie w Szpitalu (Serres) Wykonawca wymieni nieodpłatnie posiadane przez Zamawiającego pojemniki oraz uchwyty (mocowniki) w ilości do 150 szt. Uchwyty (mocowniki) muszą mieć możliwość montażu i demontażu na standardową szynę instrumentalną bez użycia narzędzi.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel