Kraków dnia: 2024-06-28

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-17/24-499.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego (14 grup). |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-17/24 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

| Pytanie nr 1 Pytania do Grupy nr 14: - (dotyczy pkt. 6,7 i 8) Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne o Ra=R9=R13=97 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - (dotyczy pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3000 - 5000 K realizowaną bezstopniowo? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - (dotyczy pkt. 16) Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne bez możliwości zaprogramowania w uchwycie trzeciej funkcji - zmiany temperatury barwowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4. (dotyczy pkt. 17) Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne bez brudnych uchwytów, które utrudniają dezynfekcje i utrzymanie w czystości kopuł? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |
| --- | --- |
| Pytanie nr 2 GRUPA 6 - Czy Zamawiający dopuści aparat o parametrach i wyposażeniu jak poniżej: Lp.; Parametry. 1; Lekki i ergonomiczny wideolaryngoskop. 2; Kolorowy ekran LCD 3,5” z możliwością obrotu w dwóch płaszczyznach. 2.1; Rozdzielczość ekranu 640x480 pixeli. 2.2; Odświeżanie obrazu 30 klatek na sekundę. 3; Wbudowana w łyżkę optyka (kamera) wysokiej rozdzielczości odporna na zaparowywanie wraz z zintegrowanym światłem LED. 3.1; Wbudowana kamera o wielkości matrycy 2 MP. 3.2; Iluminacja LED 800 lux. 3.3; Kąt widzenia kamery 65 stopni. 4; Rejestracja filmów oraz zdjęć na wbudowanej pamięci 8GB wraz z możliwością transferu filmów i zdjęć bezpośrednio poprzez wbudowany port USB. 5; Dostępny pełen zakres rozmiarów łyżek dla wszystkich grup wiekowych. 5.1; Jednorazowego użytku - dostępne rozmiary 1, 2, 3, 4. 6; Czas pracy - zasilania bateryjnego 200 minut. WYPOSAŻENIE. 8; Łyżka jednorazowa w rozmiarze 1,2,3,4 (50 sztuk dla każdego rozmiaru). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. |
| Pytanie nr 3 Pytania do Grupy nr 14: - ( dotyczy pkt. 10 ) Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z ilością diod LED wynoszącą 84? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - ( dotyczy pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3650 - 5000 K realizowaną w 10 krokach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 3. ( dotyczy pkt. 21 i 22 ) Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopula ma grubość 100 mm i składa się z pięciu oddzielonych segmentów ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie nr 4 Działając na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia: Pytanie 1: grupa 4 - aparat KTG (1 szt.) Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 r.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie nr 5 Działając zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy PZP zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ Dotyczy Grupa 11 Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. "W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania", Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy (porty i licencje), umożliwiając tym samym eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. |
| Pytanie nr 6 Czy zamawiający dopuści videolaryngoskop o wadze do 300g oraz ochroną IP34? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. |
| Pytanie nr 7 Grupa 11 pompa infuzyjna MRI Prosimy o dopuszczenie pompy infuzyjnej MRI o następujących cechach technicznych: Opis wymaganych parametrów technicznych. Stacja dokująca na 1 do 4 pomp strzykawkowych lub objętościowych, do pracy w środowisku MRI osadzona na wózku. Wygodny uchwyt do prowadzenia i szybkiego blokowania możliwości poruszania. Podstawa jezdna z 4 kołami, w tym dwa z dodatkową blokadą.. Wymiary stacji razem z wózkiem: 600 x 1950 x 645 mm (szer. x gł. x wys.). Masa stacji razem z wózkiem: 52 kg.. Klasyfikacja zgodnie z EU 2017/745: I Klasyfikacja zgodnie z IEC 60601-1: Klasa ochrony I, Praca ciągła, Typ CF Klasyfikacja ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wnikaniem wody: IP23. Maksymalne pole magnetyczne w środowisku MR: 20mT=200 Gausów. Pomiar wektorowy składowych pola w trzech osiach realizowany na bieżąco Zgodność z normami: IEC 60601-1 i IEC 60601-1-2 Zasilanie sieciowe: 100-240VAC. Mechanizm zabezpieczający drzwi. Wygodny w obsłudze oraz pewny w działaniu obrotowy zamek pozwalający na bezpieczne zamykanie pomp w stacji. Drzwiczki stacji wyposażone w szybę umożliwiającą obserwację trwających infuzji prowadzonych przez wszystkie zamocowane pompy.. Kompatybilność z polem magnetycznym MR 3,0 T. Pompy umieszczone w stacji są automatycznie ryglowane.. Zintegrowany stojak na płyny infuzyjne z regulowaną wysokością, z 4 haczykami.. Bateria zasilająca w przypadku braku zasilania sieciowego.. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 8 Grupa 6 _ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH – Lp 27 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje po 1 dodatkowej baterii do każdego videolaryngoskopu (czyli w sumie 4szt dodatkowych baterii) czy też 1szt dodatkowej baterii do wszystkich 4 videolaryngoskopów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga po 1 dodatkowej baterii do każdego videolaryngoskopu (czyli w sumie 4 szt. dodatkowych baterii). |

Pytanie nr 9

Grupa 10, poz. 1 - kardiomonitor MRI (1 szt.)

Grupa 11, poz. 1 - pompa infuzyjna MRI (1 szt.)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto (§2 ust. 3 Umowy), przy czym

w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

2) w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto należnego za niewykonaną część przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki

3) w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminach określonych Umowie oraz niewykonania przeglądów - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

# Dotyczy Grupy 12 - respirator kliniczno-transportowy MRI (1 szt.)

1. dot. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy do zastosowań również MRI z ekranem o przekątnej 1,8”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy do zastosowań również MRI z ekranem o przekątnej 1,8”, ale dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy do zastosowań również MRI z ekranem o przekątnej 11,8”.

2. dot. pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci od 5kg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. dot.  pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy z trybami wentylacji: SIMV-VC-PS, SIMV-PC-PS, CPAP, HFNC, CPR?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. dot. pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy bez funkcji westchnień automatycznych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. dot. pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy z funkcją współpracy z nebulizatorem, natomiast bez nebulizacji synchronicznej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

6. dot. pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy z wyświetlaniem następujących parametrów:

- mierzonych: (w zależności od wybranego trybu wentylacji) częstość oddechowa (BPM), objętość wdechowa (VTi), objętość wydechowa (VTe), ciśnienie wdechowe(PIP), ciśnienie PEEP, stosunek Ti/Te, objętość minutowa (MV)  lub wybranej krzywej oddechowej przepływowej lub ciśnieniowej z VTe i VTi

- ustawianych: po zaznaczeniu wybranego parametru?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. dot. pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy z wizualizacja ciśnienia w płucach za pomocą wskaźnika słupkowego z zaznaczeniem ciśnienia szczytowego, aktualnego oraz kolorystycznym rozróżnieniem oddechów mechanicznych i triggerowanych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

8. dot. pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy z dwoma akumulatorami pozwalającymi na łączną pracę do 8 godziny? Wymiana akumulatora odbywa się bez żadnych dodatkowych narzędzi, bez zmiany parametrów wentylacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

9. dot. pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy bez pomiaru trendów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. dot. pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kompaktowy respirator transportowy bez podstawy jednej za to z uchwytem do szybkiego montażu do rurki pionowej oraz etui do transportu w ręku, na ramieniu lub montażu na ramie łóżka/wózka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

11. Czy Zamawiający oczekuję zaoferowania kompaktowego, turbinowego respiratora transportowego do zastosowań w środowisku MRI o wadze maksymalnej wraz z akumulatorem do 3 kg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

12. Czy Zamawiający oczekuję zaoferowania kompaktowego, turbinowego respiratora transportowego do zastosowań w środowisku MRI o klasie odporności urządzenia na czynniki zewnętrzne, wraz z podłączonym źródłem tlenu, minimum IP45?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

13. Czy Zamawiający oczekuję zaoferowania kompaktowego, turbinowego respiratora transportowego do zastosowań w środowisku MRI z możliwością pracy w warunkach temperaturowych w granicach minimum -18 do +50 °C?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

## Dotyczy Grupy 10 - kardiomonitor MRI (1 szt.)

14. dot. pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści monitor przeznaczony do pracy w polu rozproszonym 5 000G, warunkowe stosowanie w środowisku MRI: 1,5 i 3.0T 5000 gausów, przy poziomie mocy RF nieprzekraczającym 4 W/kg SAR i 7,2 µT B1 rms we wszystkich orientacjach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

15. dot. pkt. 2- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor zintegrowany z podstawą jezdną oraz z wbudowanymi bateriami o wadze całkowitej 46,9 kg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

16. dot. pkt. 3- Czy Zamawiający dopuści bezprzewodowe urządzenie sterujące pozwalające na użytkowanie monitora w pełnym zakresie z pomieszczenia sterowni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

17. dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści masę bezprzewodowego modułu (EKG) bez elektrod max. 340 [g]?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

18. dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści moduł bezprzewodowy (EKG) pozwalający na użytkowanie w pełnym zakresie w polu magnetycznym o wartości 5 000 Gauss?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

19. dot. pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści masę bezprzewodowego modułu (SpO2) bez czujnika max. 204 [g]?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

20. dot. pkt. 14- Czy Zamawiający dopuści moduł bezprzewodowy (SpO2) pozwalający na użytkowanie w pełnym zakresie w polu magnetycznym o wartości 5 000 Gauss?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

21. dot. pkt. 17- Czy Zamawiający dopuści pomiar stężenia dwutlenku węgla (EtCO2), pomiar ze strumienia bocznego, zakres pomiarowy od 0 do 76 mmHg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

22. dot. pkt. 19- Czy Zamawiający dopuści zasilanie modułu w akumulator o działaniu do 8h?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

23. dot. pkt. 21- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor zintegrowany z podstawą jezdną w której znajdują się również baterie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

24. dot. pkt. 22- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z menu w j. angielskim, natomiast instrukcja obsługi jest w języku polskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

25. Czy Zamawiający będzie wymagał dotykowego ekranu min. 15” z powłoką przeciwodblaskową w kardiomonitorze?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

26. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby moduły bezprzewodowe posiadały wyjmowane baterie z możliwością ładowania w zewnętrznej ładowarce? Do kompletu Zamawiający będzie wymagał dodatkowej ładowarki oraz wymiennych baterii do modułu EKG oraz SpO2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

27. Czy Zamawiający będzie wymagał prezentacji trendów na monitorze znajdującym się w sterowni MRI z min. 12h oraz aby trendy posiadały wskaźniki (strzałki) informujące na bieżąco o trendzie rosnącym, malejącym bądź stabilnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

28. Czy Zamawiający oczekuje, aby moduł sterujący posiadał ekran min 18” oraz był wyposażony w dodatkową klawiaturę, mysz oraz zewnętrzną drukarkę termiczną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

29. Czy Zamawiający oczekuje, aby moduł sterujący w sterowni posiadł możliwość informowania personelu o naładowaniu baterii monitora pacjenta oraz modułów bezprzewodowych z uwzględnieniem skalkulowanego pozostałego czasu pracy w godzinach/minutach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

30. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z modułem w sterowni z roku produkcji 2023 w pełni nowy na gwarancji producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia dot. grupy 6 - Videolaryngoskop (4 sztuki) 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LCD o przekątnej 3,5 cala?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane z ABS, posiadające wzmocniony rdzeń ze stali nierdzewnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z konstrukcją o kształcie prostokąta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o klasie ochrony IPX4?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji ściemniania ekranu przy braku aktywności?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z funkcją automatycznego wyłączania po ok 30 minutach braku aktywności?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego czyszczenie i dezynfekcja możliwa jest za pomocą chusteczek dezynfekcyjnych, takich jak np. Descosept Sensitive Wipes?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przyciskiem włączania urządzenia umieszczonego w rękojeści urządzenia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 94 x 70 x 12 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 313 g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z procentowym wskazaniem pracy baterii?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dostępnymi czystymi łyżkami jednorazowego użytku w rozmiarach 1, 2, 3, 4 i do trudnej intubacji w rozmiarze 3?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez dodatkowej baterii? Oferowane urządzenie nie posiada możliwości samodzielnej wymiany - posiada wydajny akumulator.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu nr 13 Czy Zamawiający dopuści kolposkop posiadający pięcio stopniową skalę powiększenia 2,3x / 3,4x / 5,6x / 9,0x / 14,1x i pole widzenia 15,9-150,2mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 14

- (pakiet 5, pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści aparat o głębokości ramienia C 69 cm? Różnica pomiędzy wartością oferowaną i wymaganą nie jest duża i nie będzie istotnie wpływała na możliwości aparatu. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty oraz znacznie ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 18) Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wielofunkcyjny przewodowy przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu do pamięci? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 21) Czy Zamawiający dopuści aparat o szerokości wózka z ramieniem C 86 cm? Różnica 6 cm to wartość pomijalna w szczególności, że większość, jak nie wszystkie drzwi w szpitalu, mają 90 cm. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 22) Czy Zamawiający dopuści aparat o wadzie 340 kg? Różnica 30 kg względem wartości wymaganej nie będzie odczuwalna podczas użytkowania. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 24) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o mocy generatora 3,5 kW ? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 29) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o prądzie fluoroskopii ciągłej 8 mA? Ze względów ograniczania ilości dawki taka wartość jest optymalna i wystarcza do obrazowania większości pacjentów operowanych. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 30) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o prądzie fluoroskopii pulsacyjnej 15 mA? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 36) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o filtracji całkowitej 2,8 mm Al? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 40, 41) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o pojemności cieplnej lampy 53 kHU? Jest to wartość, która w połączeniu z wyższą niż wymagana pojemnością cieplną kołpaka jest wystarczająca do zapewnienia ciągłej pracy na sali zabiegowej. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 42) Czy Zamawiający dopuści aparat o szybkości chłodzenia anody 40,2 kHU/min? Różnica jest rekompensowana przez wyższą szybkość chłodzenia i pojemność kołpaka. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 48) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z kratką przeciwrozproszeniową bez możliwości jej wyciągania? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 58) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG bez opisanej funkcjonalności? W oferowanym oprogramowaniu jest szereg algorytmów polepszających obraz na żywo. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 70) Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w monitory o kącie widzenia 170/170? W codziennej pracy nie jest wykorzystywany ten parametr, ponieważ spłaszczenie obrazu przy takiej wartości kątowej jest bardzo duże. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- (pakiet 5, pkt. 74) Czy Zamawiający dopuści aparat bez dogrywania przeglądarki na USB? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty znacznie ograniczając konkurencyjność procedury przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- (Umowa, § 9, ust. 2)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

,,Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1)w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto (§2 ust. 3 Umowy), przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

2)w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 
3 Umowy), za każdy dzień zwłoki,

3)w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminach określonych Umowie oraz niewykonania przeglądów - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- (Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 6) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów dotyczących warunków gwarancji na:

,,Po 3 naprawach tego samego elementu/podzespołu nastąpi wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 15

Dotyczy GRUPA 12 – Przedmiot zamówienia: Respirator kliniczno-transportowy MRI

1. lp.2

Czy zamawiający dopuści respirator do pracy w środowisku MR stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością transportu wewnątrzszpitalnego o wadze respiratora 39 kg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

2. lp.4

Czy zmawiający dopuści respirator do z trybami wentylacji: PC, VC, PRVC, SIMV(PC) +PS, SIMV(VC) +PS, SIMV(PRVC) +PS, PS/CPAP, BiVent/APRV, NIV PS, NIV PC, Tryb Automode – funkcja automatycznego przełączania pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego i bez aktywacji alarmów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3. Lp.5

Czy zamawiający przyzna również punkty za tryb o innej nomenklaturze BiVent/APRV?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. lp.9

Czy zamawiający dopuści respirator bez funkcji westchnień automatycznych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. lp.10

Czy zamawiający dopuści respirator z nebulizacją typu Aerogen?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

6. lp.12

Czy zamawiający dopuści respirator z wizualizacją pracy pęcherzyka oraz wizualizacją objętości oddechowej i ciśnienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

7. lp.13

Czy zamawiający dopuści respirator z zasilaniem akumulatorowym na 60 min pracy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

8. lp.14

Czy zamawiający dopuści respirator z zasileniem w powietrze z butli lub sieci centralnego zasilania w gazy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

9. lp.18

Czy zmawiający oczekuje, aby respirator miał możliwość podłączenia układów filtrów różnych producentów dostępnych na rynku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. Umowa – par. 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

11. Umowa – kary – par. 9:

Prosimy o obniżenie kar do 10 % - dot. pkt. 2, 1)

Prosimy o obniżenie kar do 0,5 % - dot. pkt. 2, 2)

Prosimy o obniżenie kar maksymalnych do 20 %.

Prosimy o naliczanie kar od wartości przeglądu/naprawy którego dotyczy zwłoka, nie wartości umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Prosimy o dopuszczenie nieznacznych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ,

charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

· funkcje, jakie mają spełniać;

· kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;

· standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż

wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych,

technologicznych i jakościowych.

PAKIET 9:

8. Mikro kleszczyki, średnica 3x05mm, pozostałe parametry bez zmian.

9. Mikro kleszczyki, średnica 3x05mm, pozostałe parametry bez zmian.

10. Mikro kleszczyki, szczęka 4,5x0,8mm, dł. 80mm, pozostałe parametry bez zmian.

17. Mikro-haczyk, dł.150mm, pozostałe parametry bez zmian.

18. Mikro-haczyk, dł.150mm, pozostałe parametry bez zmian.

23. Haczyk, śr.0,6mm, dł.150mm, pozostałe parametry bez zmian.

26. Nóż, średnica 3,5x2mm, długość 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

27. Nóż okrągły, dł.150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

29. Raspator, dł.160mm, pozostałe parametry bez zmian.

31. Łyżka podwójna, rozmiary: 4x4mm, 5x5mm, pozostałe parametry bez zmian.

34. Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 405x245x70mm, pozostałe

parametry bez zmian.

35. Nożyczki, dł. 105mm, pozostałe parametry bez zmian.

43. Pinceta anatomiczna, długość 130 mm, pozostałe parametry bez zmian.

45. Łyżka kostna, długość całkowita 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Poz. 8, 9, 10, 17, 18, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 43, 45 – Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów w tych punktach i we wszystkich pozostałych.

Pytanie nr 17

- Dot.  zał. 6 do SWZ – projekt umowy par. 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie celem doprecyzowania, że reklamacje nie są uznawane automatycznie:

„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i w razie jej uznania dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot.  zał. 6 do SWZ – projekt umowy par. 9 ust. 2 p.pkt. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawek kar umownych do 0,1% tj. do stawek powszechnie przyjmowanych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym?

Uzasadnienie:

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców  zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi  do ich unieważnienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot.  zał. 6 do SWZ – projekt umowy par. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego ustępu o poniższej treści:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot.  zał. 6 do SWZ – projekt umowy par. 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Dostawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko:

1)dostarczyć sprzęt do siedziby Odbiorcy, zamontować (dotyczy dr.14) i uruchomić (nie dotyczy gr.6-9) w nieprzekraczalnym terminie do ….. tygodni (vide kryteria oceny ofert) od daty zawarcia Umowy;

2)przeszkolić personel Odbiorcy (nie dotyczy gr.7-9) w terminie ustalonym z Odbiorcą”?

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie stron przed pojawiającym się często problemem braku gotowości Odbiorcy do szkoleń z różnych powodów, np.

- brak personelu (organizowanie pracy placówki, zatrudnianie, urlopy),

- doposażanie lub wykańczanie pomieszczeń,

- długie oczekiwanie na zgodę SANEPIDu (GRUPA 5),

- brak pacjentów (GRUPA 5),

- brak możliwości prowadzenia procedur medycznych w tej lokalizacji z różnych powodów (GRUPA 5),

- i inne.

Proponowany zapis w niczym nie ogranicza Odbiorcy; przeciwnie – daje mu dużą swobodę, a w problematycznych przypadkach nie zmusza Wykonawcy do wykonywania szkoleń pozornych lub pozbawionych sensu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot.  zał. 6 do SWZ – projekt umowy par. 6 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakie „wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową” itd. Zamawiający ma na myśli?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie jest w stanie wymienić enumeratywnie wszystkich wad mogących się pojawić. Zasadniczo chodzi o każdy przypadek, w którym wada wpłynie na możliwość użytkowania.

- Dot.  zał. 6 do SWZ – projekt umowy par. 6 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakie czynności serwisowe są po stronie Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z par. 6 ust. 3 pkt 3 projektu umowy.

- Dot.  zał. 6 do SWZ – projekt umowy par. 6 ust. 9 oraz zał. 7 do SWZ – warunki gwarancji i serwisu pkt. 3

Prosimy o doprecyzowanie, że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki, które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

- Dot.  zał. 6 do SWZ – projekt umowy par. 6 ust. 13 oraz zał. 7 do SWZ – warunki gwarancji i serwisu pkt. 3 – czas reakcji serwisu

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 48 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej pod warunkiem możliwości technicznych podłączenia zdalnego (vide odpowiedź nr 12 poniżej) – dotyczy grupy 1 i 5.

- Dot.  zał. 6 do SWZ – projekt umowy par. 6 ust. 13 oraz zał. 7 do SWZ – warunki gwarancji i serwisu pkt. 6 i 7 – czas naprawy

Czy Zamawiający potwierdza, że czas naprawy dotyczy dni roboczych? Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

- Dot.  zał. 6 do SWZ – projekt umowy par. 6 ust. 14 oraz zał. 7 do SWZ – warunki gwarancji i serwisu pkt.11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu przekazania dokumentacji serwisowej? Wykonawca nie posiada dokumentacji serwisowej dla klientów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 7 do SWZ.

- Dot.  zał. 6 do SWZ – projekt umowy par. 6 ust. 14 oraz zał. 7 do SWZ – warunki gwarancji i serwisu pkt.12

Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde życzenie Zamawiającego, ponieważ dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia medycznego są one generowane na czas wykonywania naprawy i nie mogą być generowane „na przyszłość”? W okresie gwarancji jedynym dysponentem kodów dostępu do oprogramowania serwisowego jest podmiot świadczący gwarancję, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie oprogramowania serwisowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz stanu urządzenia medycznego.

W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania, regulacji, testowania oraz serwisu/ utrzymania przedmiotowego urządzenia.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dostarczenie kodów, haseł, kluczy winno odbyć się najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji. Intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu w szczególności dostęp do oprogramowania serwisowego niezbędnego w celu wykonywania, regulacji, testowania, naprawy lub serwisu, jak również utrzymania przedmiotowego urządzenia.

- Dot. zdalnej diagnostyki

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania1 przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

1- dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem możliwości technicznych Zamawiającego – dotyczy grupy 1 i 5.

Pytanie nr 18

Grupa 1 – aparat USG (1 szt.)

- Dotyczy Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, Grupa 1, pkt. 37:

Czy Zamawiającemu w zadaniu 1 pkt 37 chodziło o głowicę endowaginalną 3D/4D do badań ginekologiczno-położniczych, a omyłkowo wpisał głowicę endowaginalna 2D?

Sonda 3D/4D oprócz standardowego obrazu 2D zapewnia możliwość obróbki danych 3D oraz daje możliwość praktycznego wykorzystania funkcji z tym związanych, które Zamawiający zawarł w parametrach wymaganych w zadaniu 1”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak 3D/4D.

- Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1:

Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,

f. normalnego zużycia wymienionych części.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 9 oraz Załącznika nr 7 „warunki gwarancji i serwisu” pkt. 3:

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas każdej naprawy, również takiej, która nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu ani nie uniemożliwia prowadzenie badań, ale o czas całkowitej niesprawności urządzenia.

W związku z powyższym oraz w celu ujednolicenia warunków swz wnosimy o następującą modyfikację w § 6 ust. 9 umowy oraz pkt. 3 Załącznika nr 7:

„Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas całkowitego przestoju aparatury liczonej od momentu zgłoszenia awarii do momentu jej usunięcia.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 13 oraz Załącznika nr 7 „warunki gwarancji i serwisu” pkt. 5-7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy przewidziane na podjęcie naprawy przez serwis oraz usunięcie usterek i wykonanie napraw liczone były w dniach roboczych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

- Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 13 oraz Załącznika nr 7 „warunki gwarancji i serwisu” pkt.6:

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu do kilku dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas wymiany uszkodzonego podzespołu wynosił do 7 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia.

- Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 14 oraz Załącznika nr 7 „warunki gwarancji i serwisu” pkt. 12:

W celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji umowy, prosimy o doprecyzowanie w § 6 ust. 14 wzoru umowy, iż przekazanie kodów serwisowych i dokumentacji technicznej na wezwanie Zamawiającego dotyczy okresu po upływie gwarancji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przekazanie kodów serwisowych i dokumentacji musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji.

- Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2:

W naszej opinii zaproponowana w ust. 10 kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1% - 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy / wykonaniu napraw i przeglądów gwarancyjnych. W związku z tym prosimy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin zapłaty kary umownej wynosił do 14 dni roboczych od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 3:

Prosimy o usunięcie postanowienia § 9 ust. 3 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę proporcjonalności i równowagi stron.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Załącznika nr 7 „warunki gwarancji i serwisu” pkt. 5:

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną? Nie każda naprawa aparatu wymaga obecności pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, pod warunkiem możliwości technicznych Zamawiającego – dotyczy grupy 1 i 5.

- W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawcę do danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Pytanie nr 19

GRUPA 4

Przedmiot zamówienia: Aparat KTG (1 sztuka)

I. 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat KTG bez możliwości rozbudowy o klawiaturę i mysz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

II. 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat KTG z częstotliwością pracy sygnału ultradźwiękowego w przedziale 1MHz~3MHz ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

III. 10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat KTG z wartością natężenie emitowanej fali US <5mW/cm2 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

IV. 17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat KTG bez możliwości rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

V. 27. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat KTG z głowicami US/Cardio i Toco bez identyfikacji w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

VI. 29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat KTG bez współpracy z telemetrią płodową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20

Grupa 3 Lampa zabiegowa (1szt)

- pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja natężenie jest płynna w zakresie 10-100%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego d10 – 360 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego d50 – 180 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Grupa 14 Lampa operacyjna dwuczaszowa (1szt)

- Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit – strop, na którym będzie dokonany montaż lampy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

ACKERMAN.

- Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Sufit podwieszany nie występuje.

- Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, doprowadzone.

- Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

PROMED TRIUMPH 2006

Prosimy o podanie następujących informacji:

A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:............ ]

B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa /

kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny: ............... ]

C. Dystans pomiędzy A i B

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

295 cm od podłogi do sufitu właściwego – brak sufitu podwieszanego. Montaż do belki znajdującej się na suficie właściwym.

pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści lampę, w której łączny zasięg wysięgnika dla jednej z czasz to 1594 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści lampę, w której łączny zasięg wysięgnika dla jednej z czasz to 1554 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z diodami emitującymi białe światło, w której występują diody niebieskie? Takie rozwiązanie pozwala uzyskać lepsze parametry oddawania barw.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści lampę z Ra - 95?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści lampę z R9 - 90?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści lampę z R13 - 90?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści lampę, w której panel sterowania nie posiada dedykowanego

przycisku przywołującego wcześniej zdefiniowane ustawienie lampy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3800 / 4300 / 4800 K?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3600 / 4200 / 4800 / 5400 K?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną przez panel boczny umieszczonym w bocznej części oprawy - w zakresie 20-30 cm (w 6 krokach)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną przez panel boczny umieszczonym w bocznej części oprawy oraz za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy - w zakresie 18-30 cm ! (w 5 krokach) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja elektroniczna natężenia światła odbywa się w 5 krokach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja elektroniczna natężenia światła odbywa się w 6 krokach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści lampę, w której uchwyt centralny nie posiada możliwości

sterowania temperaturą barwową jako trzeciej funkcji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja parametrów odbywa się z panelu

umieszczonego przy uchwycie sterylnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści lampę bez uchwytów brudnych, a z uchwytem sterylizowanym znajdującym się centralnie w osi lampy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści lampę bez możliwości wymiany diod przy pomocy

dedykowanego narzędzia bez konieczności otwierania czaszy? Diody mają trwałość wynoszącą 60 000 h oraz wysoka niezawodność co eliminuje potrzebę ich serwisowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą czaszy 73 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą czaszy 66 cm, z wymiar z uchwytami

brudnymi 74 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści lampę bez stopnia ochrony ramion?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 14

Ad6. Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego R9 poniżej 99?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Ad7. Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 poniżej 99?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Ad8. Czy Zamawiający dopuści czaszę nieposiadającą współczynnika odwzorowania koloru skóry -R13?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Ad10. Czy Zamawiający dopuści 72 diod LED w każdej z czaszy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Ad12. Czy Zamawiający dopuści elektroniczną regulację temperatury barwowej światła w 10 krokach w zakresie 3600-5100 K?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Ad13. Czy Zamawiający dopuści elektroniczną regulację średnicy pola bezcieniowego w 10 krokach w zakresie 140-320 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Ad17. Czy Zamawiający dopuści pozycjonowanie czaszy tylko wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w centralnym punkcie lampy) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Ad20. Czy Zamawiający odstąpi od możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez konieczności otwierania obudowy czaszy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Ad22. Czy Zamawiający dopuści płaską obudowę czaszy o grubości 94 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 22

DOTYCZY: Wideolaryngoskop

Czy przy spełnieniu pozostałych parametrów OPZ Zamawiający zezwoli na dostarczenie wideolaryngoskopów UeScope UED-A o zbliżonych parametrach podanych poniżej? - Kolorowy wyświetlacz LCD, dotykowy, o przekątnej 3 cale, - Możliwość obrotu ekranu o 110 stopni w płaszczyźnie pionowej, 270 stopni poziomo, - Wykonany z wytrzymałego termoplastycznego tworzywa klasy medycznej. - Monitor zintrgrowany na stałe z ładowalną baterią, dołączany do rękojeści/towu wizyjnego. - Konstrukcja łyżek typu Macintosh, o wąskim profilu ułatwiającym trudne intubacje oraz minimalizujące kontakt z uzębieniem. - Ochrona wyświetlacz IPX3, to wizyjny IPX7 - Działający w oparciu wielorazowy tor wizyjny, wchodzące w przeźroczyste jednorazowe łyżki, które stanowią jednocześnie jendorazową rękojeść, co minimalizuje dezynfekcję oraz ogranicza zakażenia krzyżowe, - Po 10 minutach braku aktywności urządzenia wyłącza się. - Czyszczenie i dezynfekcja m.in. za pomocą środków tj. etanol, aldehyd glutarowy, aldehyd ftalowy, nadtlenek wodoru. - Przycisk w(y)łączania urządzenia umieszczony na monitorze urządzenia. - Wymiary maksymalne (z łyżką nr 4) 190 x 80 x 150 mm. - Waga: ekran 158 gram + tor wizyjny 92 gramy. - Wskaźnik graficzny pozostałego czasu działania baterii. - Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze: 0, 1,2,3,4, wszystkie łyżki o wąskim profilu ułatwiającym trudne intubacje.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: warunków serwisowych

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podjęcia naprawy z 48 do 72 h?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia termin podjęcia naprawy do 2 dni roboczych.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający poprzez zapis: "Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym – NIE DOTYCZY gr. 8, 9 " wymaga wymiany części zużywalnych takich jak np. jednorazowe łyżki używane do pacjenta, czy części eksploatacyjnych jak np. uszczelka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymaga wymiany części eksploatacyjnych jak np. uszczelka.

Pytanie nr 23

Grupa 1 – aparat USG (1 szt.)

- Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ oferta

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie w formularzu cenowym kilku stawek VAT np. (8%, 23%) na wypadek zaoferowania przedmiotu zamówienia w skład którego wchodzą również elementy nie będące wyrobami medycznymi gdzie stosuję się Vat 23%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie. Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobu medycznego.

- Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ oferta

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu podania do formularza cenowego numeru katalogowego przedmiotu zamówienia?

Ultrasonografy jak każdy inny sprzęt medyczny podlegają rozwojowi technologicznemu w wyniku czego dokonywana jest zmiana numerów katalogowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 24

Pytania dotyczące  Grupy 5 - Aparat RTG Ramię C - Blok Operacyjny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Ramienia C renomowanej firmy Ziehm o następujących parametrach:

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Aparat nowy, nierekondycjonowany, w fabrycznym opakowaniu, niepodemonstracyjny |
| Generator |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230 v/50 Hz |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% |
|  | Nominalna Moc generatora 2.02 kW |
|  | Typ generatora, wysokiej częstotliwości 40 kHz |
|  | Prąd radiografii cyfrowej 20 mA |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy skopii 60% |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV |
|  | Automatyka doboru parametrów skopii |
|  | Skopia pulsacyjna 25 p/2 (oszczędność dawki względem skopi ciągłej) |
|  | Kontrola czasu trwania pulsu w zakresie 10 - 30ms |
| Lampa |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą jednoogniskowa |
|  | Pojemność cieplna anody 85 kHU |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min 1 140 kHU |
|  | Szybkość chłodzenia anody 51 kHU/min |
|  | Kolimator typu IRIS |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania |
| Wózek z ramieniem C |  |
|  | Głębokość ramienia C 68 cm |
|  | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) 76 cm |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C 22 cm |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C 42 cm |
|  | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) 20° |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej + - 225° |
|  | Zakres ruchu orbitalnego 130° |
|  | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody |
|  | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. |
|  | Wielofunkcyjny, programowalny, bezprzewodowy pedał koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny, dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania na obudowie dotykowego monitora |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu |
| Detektor |  |
|  | Średnica 9 cali |
|  | Ilość pól wzmacniacza obrazu - 3 |
|  | Rozdzielczość kamery CCD 1024x1024 |
| Monitor, tor wizyjny |  |
|  | 1 Monitor medyczny min. 27 cali umieszczony na ramieniu C |
|  | Kąt widzenia ( obrazu min. 178°) |
|  | Wyjście SDI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze 16 obrazów |
|  | Matryca obrazu zapamiętanego 1024 x 1024 pikseli |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym 100 000 obrazów |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) |
|  | Automatyka parametrów fluoroskopii |
|  | ZOOM |
|  | Autotransfer obrazu |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze |
|  | Obraz lustrzany |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania |
|  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. |
|  | Monitor dotykowy znajdujący się na ramieniu C kolorowy min. 640x480 do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live wraz z archiwizacją |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu wzmacniacza i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu |
|  | System automatycznej regulacji temperatury aparatu polegający na automatycznym obniżeniu częstotliwości skopii w przypadku przegrzania aparatu zamiast obniżania parametrów ekspozycji (mA, kV ) celem zachowania jakości obrazu oraz powrotu do docelowej częstotliwości po uzyskaniu optymalnej temperatury |
|  | Wgrane Programy anatomiczne min. kości, brzuch, serce |
| Wyposażenie dodatkowe |  |
|  | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych wraz z instalacją aparatu |
|  | Celownik laserowy od strony wzmacniacza obrazu |
|  | Pakiet Dicom min. Storage, Worklist |
|  | Gwarancja 24 miesiące |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Grupa 12 – respirator kliniczno transportowy MRI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral