Kraków dnia: 2024-08-05

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-24/24-663.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Noworodków (3 grupy). |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-24/24 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - 1.Czy Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia nie był sterowany przez zewnętrzną kartę z czipem. Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza, aby laktator sterowany przez wewnętrzny mikroprocesor, otrzymał co najmniej taką samą ocenę punktową? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez: Zastąpienie zwrotu: „Praca laktatora sterowana przez zewnętrzna kartę z czipem” przez zwrot: „laktator sterowany mikroprocesorem”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia był sterowany przez wewnętrzny mikroprocesor. Zamawiający rezygnuje z kryterium oceny jakościowej ofert w tym zakresie. Pozostałe zapisy bez zmian. - 2.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał nie tylko separację mediów zabezpieczającą przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora, ale taką, która wypełnia ostatnie covidowe zalecenia ministerstwa zdrowia dla sprzętu laktacyjnego służącego odciąganiu pokarmu dla zdrowych wcześniaków, pozwalającą na prowadzenie dezynfekcji termicznej po każdorazowym użyciu we wszystkich rodzajach końcówek osobistych? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez: Zastąpienie zwrotu: „separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora” przez zwrot: „separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora, a dodatkowo pozwalająca na prowadzenie dezynfekcji termicznej po każdorazowym użyciu przy każdym rodzaju końcówek osobistych zgodnie z zaleceniami MZ ”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał separację mediów zabezpieczającą przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora, a dodatkowo pozwalającą na prowadzenie dezynfekcji termicznej po każdorazowym użyciu we wszystkich rodzajach końcówek osobistych. Pozostałe zapisy bez zmian. - 3.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadający kolorowy wyświetlacz LCD z komunikacja zrozumiałą dla wszystkich użytkowników, opartą na symbolach graficznych i kolorach, otrzymał co najmniej taka sama notę punktową? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez: Zastąpienie zwrotu: „wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia” przez zwrot: „czytelny wyświetlacz LCD z intuicyjną, łatwą do zrozumienia komunikacją”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał kolorowy wyświetlacz LCD z komunikacją zrozumiałą dla wszystkich użytkowników, opartą na symbolach graficznych i kolorach. Zamawiający rezygnuje z kryterium oceny jakościowej ofert w tym zakresie. Pozostałe zapisy bez zmian. - 4.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, miał zapisane programy w wewnętrznym, zintegrowanym procesorze? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez: Zastąpienie zwrotu: „dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na karcie z czipem” przez zwrot: „zapewniający dwufazowy program odciągania pokarmu”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, miał zapisane programy w wewnętrznym, zintegrowanym procesorze. Zamawiający rezygnuje z kryterium oceny jakościowej ofert w tym zakresie. Pozostałe zapisy bez zmian. - 6.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, miał dwa główne programy, ale ze znacznie większą paletą opcji pracy w trybie stymulacji/inicjacji laktacji, niż tylko jeden 15 minutowy cykl. Czy Zamawiający dopuszcza, żeby takie rozwiązanie otrzymało co najmniej taką samą ocenę punktowa ? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez: Zastąpienie zwrotu: „Program ,,Inicjacji laktacji” pracujący automatycznie przez 15 minut, wykorzystujący fazę stymulacji, odciągania i przerwy. Zakończenie programu sygnalizowane dźwiękiem.” przez zwrot: „Skuteczny program stymulacji laktacji”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, miał dwa główne programy, ale ze znacznie większą paletą opcji pracy w trybie stymulacji/inicjacji laktacji, niż tylko jeden 15 minutowy cykl. Zamawiający rezygnuje z kryterium oceny jakościowej ofert w tym zakresie. Pozostałe zapisy bez zmian. - 7.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał po prostu dwa tryby pracy: stymulacji i odciągania zasadniczego, bez opisywania ich nazewnictwem stosowanym wyłącznie przez firmę Medela w modelu laktatora Symphony? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez: Zastąpienie zwrotu: „Program ,,Utrzymanie” do utrzymania laktacji na odpowiednim poziomie.” przez zwrot: „Program odciągania zasadniczego”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał dwa tryby pracy: stymulacji i odciągania zasadniczego. Pozostałe zapisy bez zmian. - 8.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał więcej niż 3 różne fazy w trybie stymulacji i więcej niż 2 różne fazy w trybie odciągania zasadniczego? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez: usunięcie zwrotu: „3 rożne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał więcej niż 3 różne fazy w trybie stymulacji i więcej niż 2 różne fazy w trybie odciągania zasadniczego. Pozostałe zapisy bez zmian. - 13.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał trwały, godny uchwyt do przenoszenia i pokrywę trwale zamykająca mechanizm napędowy? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez: Zastąpienie zwrotu: „Obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego transportu i pokrywą zabezpieczającą membrany (dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa odciągania)..” przez zwrot: „Górny uchwyt do przenoszenia laktatora zamontowanego na wózku jezdnym, wraz z akcesoriami i obudowa bezpieczna dla użytkownika oraz łatwa do utrzymania higieny powierzchniowej”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał trwały, górny uchwyt do przenoszenia i pokrywę trwale zamykająca mechanizm napędowy. Pozostałe zapisy bez zmian. - 18.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał inne wymiary niż wymienione w specyfikacji, nie przekraczające średnicy tworzonej przez wózek, za to zapewniające znacząco stabilniejsza konstrukcję? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie wykreślenia tego zapisu z treści opisu przedmiotu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał inne wymiary niż wymienione w specyfikacji, nie przekraczające średnicy tworzonej przez wózek, za to zapewniające znacząco stabilniejszą konstrukcję. Pozostałe zapisy bez zmian. - 19.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia współpracował z trzema rożnymi rodzajami akcesoriów, do pracy przez 24h, 72h i wielokrotnego użytku, o dostępnych rozmiarach lejków, 22 mm, 26 mm, 28 mm, 31 mm i 36 mm, spełniających wymagania 4 poziomu bezpieczeństwa higienicznego określonego w zaleceniach Ministerstwa Zdrowia. Czy zamawiający dopuszcza, aby takie rozwiązanie otrzymało taką sama ocenę punktacji jakościowej? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez: Zastąpienie zwrotu: „Możliwość zastosowania zestawów typu ODS na jedną dobre dla jednej pacjentki w rozmiarach 24, 24 i 30 mm lub zestawów wielorazowych do sterylizacji z lejkiem w technologii PersonalFit Plus (kat rozwarcia 105 i owalny kształt umożliwia lepsze dopasowanie i ułatwia przepływ mleka.” przez zwrot: „Akcesoria osobiste do ograniczonej liczby użyć i do wielokrotnego użytku spełniające wymagania określone przez Ministerstwo Zdrowia w zaleceniach odciągania pokarmu dla zdrowych wcześniaków w czasie covid”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia współpracował z trzema rożnymi rodzajami akcesoriów, do pracy przez 24h, 72h i wielokrotnego użytku, o dostępnych rozmiarach lejków, 22 mm, 26 mm, 28 mm, 31 mm i 36 mm, spełniających wymagania 4 poziomu bezpieczeństwa higienicznego określonego w zaleceniach Ministerstwa Zdrowia. Zamawiający rezygnuje z kryterium oceny jakościowej ofert w tym zakresie. Pozostałe zapisy bez zmian. - 20.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, zamiast naklejki z dostępem QR, posiadał „Quick kartę” czyli zafoliowana skróconą instrukcję obsługi i dezynfekcji akcesoriów w formacie A4 lub A5? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, zamiast naklejki z dostępem QR, posiadał „Quick kartę” czyli zafoliowaną skróconą instrukcję obsługi i dezynfekcji akcesoriów w formacie A4 lub A5. - 20.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, zamiast naklejki na obudowie ze skróconą instrukcję obsługi miał skróconą instrukcje w formacie A4 lub A5? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez: Zastąpienie zwrotu: „Skrócona instrukcja obsługi w formie naklejki na obudowie laktatora” przez zwrot: „Skrócona instrukcja obsługi i dezynfekcji akcesoriów”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, zamiast naklejki na obudowie ze skróconą instrukcją obsługi miał skróconą instrukcje w formacie A4 lub A5. Pozostałe zapisy bez zmian. - 13.Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia posiadał opcję automatycznego wyłączania po 40 minutach pracy, a nie po 30? Dodatkowo Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez: Zastąpienie zwrotu: „Automatyczne wyłączenie laktatora po max. 30 minutach w przypadku nieużywania” przez zwrot: „Włączanie i wyłączanie laktatora jednym przyciskiem z opcja automatycznego wyłączenia po okresie nie dłuższym niż 40 min” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie, według Zamawiającego, dotyczy punktu 22. Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia posiadał opcję automatycznego wyłączania po 40 minutach pracy, a nie po 30.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Zamawiający

Dyrektor

lek. Lech Kucharski