## grupa 1
GRUPA 1 - formularz asortymentowo - cenowy | [8 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Lp. | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (należy podać dla każdej pozycji) | Nazwa producenta | Depozyt (ilości)
1 | Płytki do obojczyka | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
2 | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
3 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, z dostępu grzbietowo-bocznego bez i z bocznym podparciem kłykci, do złamań przynasadowych, zakładana z dostępu przyśrodkowego oraz płytka złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7; 3,5) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
4 | Płytki do bliższej nasady kości łokciowej | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa oraz płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
5 | Płytki do bliższej nasady kości promieniowej | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał tytan. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
6 | Płytki do dalszej nasady kości promieniowej | Płytki blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe, w różnych kształtach – T, L, H, Y oraz proste. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7/3,5 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
7 | Płytki do bliższej nasady kości udowej | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 - 7,3mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
8 |  | Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, od 4 do 8 otworów pod śruby blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm wraz. | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 1 z każdej długości
9 |  | Zestaw do mocowania nakładki do stabilizacji złamań | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 1 z każdej długości
10 | Płytki do dalszej nasady kości udowej | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
11 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej | Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, od strony bocznej „L”, płytka kłykciowa piszczelowa oraz płytka zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5/5,0 i korowych 3.5/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5/5,0. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
12 | Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej | Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem, przednio-boczna lewe i prawe oraz płytka zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5 i korowych 3.5/2,7. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
13 | Płytki do kości strzałkowej | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe, mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
14 | Płytki do stopy | Płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2 - 1,8 mm. Różne kształty: X, prostokątna, prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa. Otwory gwintowane do śrub o średnicy 2,4/ 2,7/3,5 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
15 | Płytki proste | Płytki blokowane proste, wąskie i szerokie, wygięte, rekonstrukcyjne, tubularne, również płytki do złamań przynasadowych. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7/3,5/5,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,4/2,7/3,5/5,0 i korowych 3,5/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
16 |  | Płytki rynienkowe do zespalania np. złamań kostek podudzia | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
17 | Wkręty | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm, 5,0 mm. | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
18 |  | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7,3mm. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
19 |  | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
20 |  | Wkręty korowe średnica 2,7mm, 3,5 mm, 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
21 | PŁYTKI KOSTNE – SYSTEM 2,0 | Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
22 |  | Wkręt blokowany Ø 2,0 mm z gwintem stożkowym na łbie, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
23 |  | Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0 mm i 1,5 mm | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
[5 empty] | suma: | 0 |  | 0
Instrumentarium do wszczepiania impalntów
Materiał - tytan

## grupa 2
GRUPA 2 - formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (należy podać dla każdej pozycji) | Nazwa producenta | Depozyt (ilości)
Gwoździe śródszpikowe
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna Materiał: tytan. | zestaw | 50 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna Materiał: tytan. | zestaw | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
3 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5 Materiał: tytan. | zestaw | 40 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
4 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: - gwóźdź (Ø 9-13mm, dł. 180-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka - Śruba szyjkowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) - pin derotacyjny Ø 6,5mm lub Ø 4,0mm do gwoździa Gamma ( 1 szt na komplet ) Materiał: tytan. | zestaw | 50 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
5 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: - gwóźdź (Ø 9-13mm, dł. 300-420mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka - Śruba szyjkowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) - pin derotacyjny Ø 6,5mm lub Ø 4,0mm do gwoździa Gamma ( 1 szt na komplet ) Materiał: tytan. | zestaw | 25 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
6 | Gwóźdż śródszpikowy do artrodezy stawu skokowo-goleniowego | zestaw | 20 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 1 z każdej długości
7 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej i piszczelowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości udowej (Ø 11-13mm) - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | zestaw | 5 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 1 z każdej długości
|  |  |  | suma: | 0 |  | 0
Instrumentarium do wszczepiania impalntów
Materiał - tytan

## grupa 3
GRUPA 3 - formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (należy podać dla każdej pozycji) | Nazwa producenta | Depozyt (ilości)
1 | Biodrowy stabilizator dynamiczny (DHS) o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm. Długośc szyjki 25 i 38 mm możliwość użycia płytki w wersji blokowanej z ograniczonym kontaktem oraz antyrotacyjnej, Materiał stal/tytan | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
2 | Kłykciowy stabilizator dynamiczny (DCS) ; kąt 95°, od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm możliwość użycia płytki w wersji blokowanej z ograniczonym kontaktem oraz antyrotacyjne. Materiał stal/tytan | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 1 z każdej długości
3 | Śruba kompresyjna DHS/DCS o dł. 32 mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
4 | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16 mm, dł. 55 - 150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
5 | Płytka nakrętarzowa do płytki DHS dł. 138-147 mm, wkręty Ø 4.5mm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
6 | Wkręty korowe do płyt DHS, DCS | szt. | 650 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
|  |  |  | suma: | 0 |  | 0
Instrumentarium do wszczepiania impalntów
Materiał - tytan/stal

## grupa 4
GRUPA 4 - formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (należy podać dla każdej pozycji) | Nazwa producenta | Depozyt (ilości)
Wkręty, druty
1 | Wkręt blokujący samogwintujący Ø 4,5 mm dł 26-100mm | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
2 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
3 | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
4 | Śruby kompresyjne typu Herberta | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
5 | Śruby kaniulowane | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
6 | Śruby korowe | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
7 | Drut do cerklarzu o średnicy 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 mm, dł. 5 m | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 1 z każdej długości
8 | Klamra kostna | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 1 z każdej długości
9 | Drut Kirschnera średnica 0,8 do 3,0 mm ze skokiem co 0,2 i długości 150mm i 310mm | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
|  |  |  | suma: | 0 |  | 0
Instrumentarium do wszczepiania impalntów
Materiał - tytan/stal

## grupa 5
GRUPA 5 - formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (należy podać dla każdej pozycji) | Nazwa producenta | Depozyt (ilości)
1 | Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ kości piętowej, o kształcie rurki, umożliwiającej włożenie przeszczepu kostnego do środka, na całej długości gwoździa. Gwóźdź uniwersalny (ten sam dla strony lewej i prawej) posiadający 2 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Gwóźdź umożliwiający podtrzymanie złamanej powierzchni stawowej poprzez 10-cio zębową koronkę. Gwóźdź o średnicy 10mm i grubości ściany implantu 1 mm w przynajmniej 3 rozmiarach, zakończony zaślepką nie przedłużającą implantu. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane, o średnicy 5mm o różnych długościach ze skokiem co 2mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. | zestaw | 20 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 1 z każdej długości
|  |  |  | suma: | 0 |  | 0
Instrumentarium do wszczepiania impalntów
Materiał - tytan

## grupa 6
GRUPA 6 - formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy (należy podać dla każdej pozycji) | Nazwa producenta | Depozyt (ilości)
1 | Gwóźdź do zespolenia kości ramiennej, pełny. Krótki dł 150mm, średnice 7/8/9mm. Długi 210-270mm średnice 7/8mm. Możliwoś mocowania specjalnymi śrubami w części proksymalnej i dystalnej. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
2 | Śruby o śr 4mm i długościach 24,28,30,35,40,45mm | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
3 | Bolec do ryglowania dynamicznego o śr.4mm i długościach 24,28,30,32mm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdej długości
|  |  |  | suma: | 0 |  | 0
Instrumentarium do wszczepiania impalntów
Materiał - tytan, inox

## grupa 7
GRUPA 7 - formularz asortymentowo - cenowy | [8 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
LP | Nazwa | Opis IMPLANTY KRĘGOSŁUPOWE | Jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Nr katalogowy (należy podać dla każdej pozycji) | Nazwa producenta | Depozyt (ilości)
1 | Implant PLIF do przestrzeni międzykręgowej - napylony | -implanty z materiału peek z napyleniem czystym tytanem . pochylone pod kątem 0, 5 ,8 stopni - implanty dostępne w 46 rozmiarach - dostępne szerokości implantu 8,5mm i 10,5mm oraz długości 22mm i 26mm - wysokość od 7mm do 13 mm - znaczniki RTG wykonane z tantalu - instrumentarium w bezobsługowych kontenerach sterylizacyjnych na min. 5000 cykli sterylizacyjnych - 4 wielkości retraktorów do trzymania korzeni nerwowych | zestaw | 20 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdego rozmiaru
2 | Klatka międzytrzonowa szyjna z PEEK napylonego czystym tytanem | • wykonane z PEEK napylone czystym tytanem przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków; • implanty w rozmiarach o wys. 4-11mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm) oraz implant w wysokości 12mm i średnicy 16 mm i głęb.13,5mm i 0 stopni pochylenia w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 5 lub 0 stopni • dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; • plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia i bezobsługowy kontener do sterylizacji z filtrami wielokrotnego użytku minimum na 5000 cykli sterylizacyjnych • w zestawie instrumentarium dostępne rozwieracze dotrzonowe typu Caspar lewy i prawy z pinami do trzonów o długościach 12mm,14mm,16mm ,18mm +rozwieracze szyjne przezierne dla promieni X lub tytanowe do tkanek miękkich . Szerokość łopatek 19 mm | zestaw | 40 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 2 z każdego rozmiaru
3 | Płytka szyjna | - tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego; - płytki o wymiarach 20-103mm - płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm; - płytki o niskim profilu (wys. 2,9mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne); - śruby samotnące i samogwintujące: jednokorowe (ø4mm, dłg. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe (ø4,0mm, dłg. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyjne/osteoporotyczne (ø4,5mm, dłg. 13-17mm ze skokiem co 2mm); - ruchomość śruby 35 stopni wzdłuż i 8 stopni w poprzek osi płytki; - śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów); - możliwość dołączenia płytki szyjnej przedłuzającej do już zaimplantowanej płytki szyjnej zestaw zawiera: | [8 empty] | po 1 z każdego rozmiaru
|  | Płytka | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 1 z każdego rozmiaru
|  | śruba | szt. | 16 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | po 1 z każdego rozmiaru
4 | Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa | • system oparty na możliwości zastosowania haków, śrub wieloosiowych oraz płytek potylicznych; • płyty potyliczne cztero- i pięciootworowe, małe i duże; • wkręty do płyt potylicznych (ø4,5 oraz 5,5mm, dłg. 6-16mm, ze skokiem co 1mm); • pręty proste ø3,5mm, dłg. 30-150mm (atraumatyczne, ze skokiem co 30mm); • pręty wygięte ø3,5mm, dłg. 240mm, atraumatyczne; • pręty łączące z systemem piersiowo-lędźwiowym o podwójnej średnicy ø3,5-5,5mm; • śruby wieloosiowe ø3,5 oraz 4,0mm, dłg. 10-30mm, ze skokiem co 2mm; • śruby wieloosiowe ø4,0mm, dłg. 10-56mm, ze skokiem co 2mm, o zwiększonym kącie odgięcia • śruby wieloosiowe do stabilizacji C1-C2 - ø4,0mm z gładkim trzonem o dłg. 8-16mm oraz dłg. gwintu 16-26mm (ze skokiem co 2mm); zestaw zawiera: | [8 empty] | nie
|  | Płyta dopotyliczna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | nie
|  | Śruby do potylicy | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | nie
|  | Śruby transpedikularne | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | nie
|  | Bloker | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | nie
|  | Łącznik | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | nie
|  | Pręt | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | nie
5 | Urazowy tytanowy system do jedno i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa | śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe (średnica 4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm i 7mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm) śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (średnica 8mm, dłg 30-60mm, ze skokiem co 5mm) (średnica 9mm,dłg.30-60mm ze skokiem co 5mm) (średnica 10mm ,dłg.30mm-50mm ze skokiem co 5mm). śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (średnica 4,5mm, dłg. 25-50mm; śr.5mm, dłg. 25-50mm; śr.6mm, dłg. 25-60mm – wszystkie ze skokiem co 5mm), wybarwione w dwóch kolorach; śruby wieloosiowe o 42 stopni ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji; śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; wysokość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekracza 15,3mm; wysokość odstawania głowy śruby: ponad pręt 4,52 mm, pod prętem 5mm; szerokość głowy śruby u podstawy 10mm, na szczycie 10,5mm; grubość ścianki głowy śruby 1mm; śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami” zestaw zawiera: | [8 empty] | minimum 2 z każdego rozmiaru
|  | Śruba transpedikularna | szt. | 96 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | minimum 2 z każdego rozmiaru
|  | Bloker | szt. | 96 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | minimum 2 z każdego rozmiaru
|  | Łącznik | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | minimum 2 z każdego rozmiaru
|  | Pręt | szt. | 48 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | minimum 2 z każdego rozmiaru
|  | Kaniula do cementu | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | minimum 2 z każdego rozmiaru
6 | Tytanowy system do jedno i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa przezskórny zestaw kręgosłupowy | Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augumentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem dostępne zarówno sterylne i niesterylne. Pręty proste heksagonalne w średnicy 5,5mm w 24 rożnych rozmiarach długości od 30mm do 500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm skok co 10 mm i od 200mm do 500 mm skok co 100 mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Sterylne pręty w opakowaniach z datą sterylności i oznakowaniem rozmiaru oraz z naklejką z danymi implantu do raportu operacyjnego. Kaniule augumentacyjne o pojemności 0,8 ml do podania cementu dostarczane sterylnie z końcówką typu luer lock pręty wstępnie dogięte średnica 5,5mm , dłg. 35-150mm,dostępne w 16 rozmiarach. Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm skok co 10mm. Jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący dostarczany jako sterylny w zestawie drut Kirchnera wykonany z nitinolu z oznaczeniem w celu dopasowania rozmiaru implantu. Przejście przez warstwę korową trzonu kręgosłupa za pomocą igły dostępowej wielokrotnego użytku możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej .Zestaw w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych. zestaw zawiera: | [8 empty] | minimum 2 z każdego rozmiaru
|  | Śruba transpedikularna | szt. | 160 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | minimum 2 z każdego rozmiaru
|  | Bloker | szt. | 240 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | minimum 2 z każdego rozmiaru
|  | Kirschner | szt. | 240 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | minimum 2 z każdego rozmiaru
|  | Pręt | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | minimum 2 z każdego rozmiaru
|  | Kaniula do cementu | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | minimum 2 z każdego rozmiaru
|  | Śruba augumentacyjna | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
7 | Frez do wiertaki kręgosłupowej szybkoobrotowej | frez wielokrotnego użytku do wiertaki kręgosłupowej szybkoobrotowej kompatybilny z kątnicami kręgosłupowymi | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | minimum 2
8 | Sztuczny substytut kostny | • żelopostaciowy , nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo • nanocząsteczki o wymiarach od 100nm do 200nm • żel o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy • komórkowym przepływie krwi • forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce o pojemnościach odpowiednio.: 0,5ml, 1ml, 2,5ml i 5ml | [8 empty] | minimum 2
|  | 0,5 ml | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 2
|  | 1,0 ml | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 2
|  | 2,5 ml | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 2
|  | 5,0 ml | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 2
[5 empty] | suma: | 0 |  | 0
Instrumentarium do wszczepiania impalntów