Kraków dnia: 2024-08-16

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów 
i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie koagulologii” – znak sprawy ZP/44/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.Czy Zamawiający dopuści analizator (główny i pomocniczy) wyposażone w zewnętrzny komputer sterujący wraz z monitorem? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2.Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego oparty na tromboplastynie ludzkiej rekombinowanej ISI =1,0+/-0,1? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kalibrację PT w % aktywności, zamiast w % wskaźnika protrombinowego. Zwracamy uwagę, że wskaźnik protrombinowy jest jednostką przeliczeniową obliczoną wg wzoru (czas referencyjny/ czas pacjenta) x 100%. Nie mamy wzorca wskaźnika ani nie ma potrzeby kalibrowania wskaźnika i jego odczytywania z krzywej kalibracyjnej. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 4.Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie kuwet reakcyjnych jednorazowych, łączonych w bloki po 4? W każdym przypadku Wykonawca zobligowany jest do odpowiedniego skalkulowania oferty, również uwzględniając ewentualne straty w przypadku wykonywania pojedynczych badań w dłuższych odstępach czasowych. Zwracamy uwagę, że również w analizatorach pracujących na kuwetach nie połączonych w większe elementy jest zużywana większa ilość kuwet, niż ilość wynikająca z ilości wykonywanych oznaczeń (ze względu na konieczność użycia części kuwet, jako kuwet magazynujących próbki, skąd dopiero próbki są aspirowane do właściwych kuwet reakcyjnych). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5.Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym oprócz kuwet reakcyjnych konieczne jest również wykorzystanie dodatkowych kuwet do rozcieńczeń połączonych w płytki? Kuwety te nie mają możliwości doładowywania w trakcie pracy analizatora? Odpowiedź: ? Pytanie nie dotyczy opisu zamówienia. W tej kwestii Zamawiający nie ma żadnych wymagań dotyczących dodatkowych elementów. 6.Parametr oceniany: "Automatyczny podajnik na próbki". Czy zamawiający potraktuje jako równoważne rozwiązanie, w którym próbki umieszczane są w statywach po 10 sztuk, a następnie wsuwane do części próbkowej analizatora z jednoczesnym automatycznym odczytem kodów kreskowych? Rozwiązanie to w przeciwieństwie do podajników, w których statywy są aspirowane i odczytywane kolejno, jeden za drugim, umożliwia jednoczasową aspirację próbek z wielu statywów, oraz identyfikację wszystkich próbek znajdujących się na pokładzie. Dzięki temu analizator może w szybki sposób rozpocząć badania, bez konieczności wykonywania badań próbka po próbce. Takie rozwiązanie zwiększa wydajność analizatora i skraca czas wykonania badań. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 7.Parametr oceniany: "Wbudowana w oprogramowanie własne każdego analizatora instrukcja obsługi w języku polskim posiadająca funkcję inteligentnego i automatycznego przekierowania do opisu działań naprawczych dotyczących aktualnie pojawiającego się błędu (komunikatu) na analizatorze". Czy Zamawiający potraktuje jako rozwiązanie równoważne oprogramowanie sterujące analizatora w języku polskim wraz z komunikatami dotyczącymi działa n naprawczych dotyczących aktualnie pojawiających się błędów. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 8.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników w ilościach pozwalających na ich ciągłe przechowywanie po otwarciu bądź rekonstytucji na pokładzie analizatora w oryginalnych fiolkach? Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga takiej ilości odczynników, aby wystarczyło na wskazaną liczbę badań z uwzględnieniem danych ulotkowych. 9.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora, w którym zastosowano automatyczny odczyt kodów kreskowych odczynników podczas załadunku, bez konieczności manualnego skanowania pojedynczych odczynników? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 10.Czy Zamawiający wymaga możliwości przeprogramowania próbki na CITO i dodania nowych testów w danej próbce w trakcie pracy? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski