Kraków dnia: 2024-09-03

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-30/24-722.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Noworodków (laktatory). |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-30/24 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia posiadał regulacje podciśnienia w zakresie od 22 do 248 mmHg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na podciśnienie mniejsze niż 50 mmHg, jednocześnie dopuszcza podciśnienie 248 mmHg i większe. - Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał więcej niż 3 różne fazy w trybie stymulacji i więcej niż 2 różne fazy w trybie odciągania zasadniczego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia współpracował z trzema rożnymi rodzajami akcesoriów, do pracy przez 24h, 72h i wielokrotnego użytku, o dostępnych rozmiarach lejków, 22 mm, 26 mm, 28 mm, 31 mm i 36 mm, spełniających wymagania 4 poziomu bezpieczeństwa higienicznego określonego w zaleceniach Ministerstwa Zdrowia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, zamiast naklejki z dostępem QR, posiadał „Quick kartę” czyli zafoliowana skróconą instrukcję obsługi i dezynfekcji akcesoriów w formacie A4 lub A5? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, zamiast naklejki na obudowie ze skróconą instrukcję obsługi miał skróconą instrukcje w formacie A4 lub A5? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2 - Czy zamawiający wymaga, aby laktator szpitalny był wyrobem medycznym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga. - Czy zamawiający wymaga, aby wózek jezdny miał możliwość hamowania na wszystkie koła dla większego bezpieczeństwa urządzenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral