Kraków dnia: 2024-09-16

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-25/24 – 742.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego (6 grup). |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-25/24 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – cz. II

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

DOT. GRUPY 6 Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści lampę operacyjną o parametrach

- Średnicy pola roboczego d10 - 250 mm

- Średnicy pola roboczego d50 - 130 mm

- Wgłębności oświetlenia L1+L2 (60%Ec) 120 cm

- stopnia ochrony obudowy IP 20

pozostałe parametry pozostają bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2

Grupa 6 lampa operacyjna – pytania

2.1) Pyt. Czy Zamawiający przez łatwą do mycia i dezynfekcji kopułę rozumie brak wystających z kształtu kopuły elementów utrudniających dezynfekcje a dopuszcza widoczne śrubki montażowe, które nie wystają z obudowy i nie utrudniają czyszczenia.

Oczywistym jest, że w przedniej części lampa zbudowana jest z materiału przezroczystego i materiału obudowy – między nimi jest dystans montażowy a więc powierzchnia nie jest gładka.

2.2) Pyt. Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją światła? Z racji rozwoju produktu, producent polepszył 3 stopniowy parametr bezdotykowej regulacji natężenia światła która jest obecnie realizowana w sposób płynny.

2.3) W załączeniu przesyłamy formularz techniczny do wypełnienia dla Zamawiającego dotyczącego montażu, w celu precyzyjniejszej wyceny lampy:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 2.1) – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga,

Ad 2.2) – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga,

Ad 2.3) – Zamawiający oczekuje lampy jezdnej.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral