## Morcelator
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu - Formularz cenowy – arkusz parametrów – technicznych
Lp. | Nazwa asortymentu - towaru | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka vat% | Wartość brutto
1. | Dostawa morcelatora dla Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu | zestaw | 1
Producent:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji:
Lp. | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Parametr oferowany (szczegółowo opisać)
1. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2024 roku, nie powystawowy | TAK/podać
2. | Jednostka sterująca morcelatora z kablem sieciowym dł. 3m: | TAK/podać
- podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim,
- czytelny wyświetlacz obrazujący nastawioną prędkość obrotów,
- możliwość ręcznej regulacji obrotów morcelatora w zakresie 50 - 1000/min.,
- możliwość wyboru jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obr./min.), średni (300-700 obr./min.), wysoki (500-1000 obr./min.),
- możliwość zmiany kierunku obrotów,
- klasa ochrony I,
- wymiary nie większe niż 150 x 200 x 120mm,
- waga nie większa niz 2,5kg.
3. | Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej wraz z zaworem uszczelniającym, przeznaczona do min. 250 cykli sterylizacji | TAK/podać
4. | Włącznik nożny z kablem 2,9m, stopień ochrony IPX8: możliwość zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę siły nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej. | TAK/podać
5. | Silnik z kablem dł. 2,9m umożliwiający połączenie jednostki sterującej z napędową; maksymalna liczba obrotów 37.000/min. Silnik przeznaczony do min. 250 cykli sterylizacji | TAK/podać
6. | Uchwyt/nakładka na silnik | TAK/podać
7. | Obturator do morcelatora, dł. 350mm, śr. 15mm, przeznaczony do sterylizacji; | TAK/podać
8. | Kaniula zewnętrzna do morcelatora, dł. 185mm, średnica 15mm, przeznaczona do sterylizacji | TAK/podać
9. | Kleszcze tenaculum (kulociąg) do morcelatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), dł. 495mm, śr. 10mm, przeznaczone do sterylizacji | TAK/podać
10. | Rurka tnąca do morcelatora, dł. 251mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | TAK/podać
11. | Smar w spray'u do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcelatora | TAK/podać
12. | Aluminiowa wkręcana nasadka do sprayu - do czyszczenia i konserwowania mikrosilnika | TAK/podać
13. | Kontener sterylizacyjny aluminiowy typ Bio Barier 3/4, bezobsługowy, bezfiltrowy, z pokrywą, koszem oraz z matą silikonową typu "trawka" - 1 szt | TAK/podać
14. | Uszczelka krzyżowa do morcelatora, śr. 32mm, przeznaczona do sterylizacji / opakowanie 10 szt. - 1op | TAK/podać
15. | Uszczelki śr. 12-20mm do morcelatora, przeznaczone do sterylizacji / opakowanie 10 szt. - 1op | TAK/podać
16. | Zestaw do morcelacji o śr. 15mm zawierający: | TAK/podać
- Rurka tnąca do morcelatora, dł. robocza 155mm, średnica 15mm, z dwiema uszczelkami, jednorazowego użytku / opakowanie 5 szt - 1op
17. | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm; przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji | TAK/podać
18. | Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt. - 1op | TAK/podać
19. | Worek dedykowany do morcelacji tkanek, Ø 160mm, pojemność 3,5l, prowadnica Ø 11,5mm / 34 Charr.; wyposażony w 3 porty oznaczone różnymi kolorami oraz otwór główny ze ściągaczem / jednorazowego użytku / opakowanie 10 szt. - 1op | TAK/podać
20. | Peptydowy środek hemostatyczny, gotowy do użycia, niewymagający przygotowania – 1ml. Aplikowanie za pomocą strzykawki, w której dostarczany jest środek. Preparat posiada konsystencję płynnego żelu, łatwo pokrywającego tkankę śluzówki. Działa natychmiastowo po zaaplikowaniu na tkankę. W zestawie kaniula o długości 220mm, 2-elementowa, składająca się z szaftu zewnętrznego i wewnętrznego. Opakowanie sterylne. Zestaw zawiera jeden cewnik /opakowanie 1 szt. - 1 op. | TAK/podać
21. | Zestaw szczotek czyszczących do narzędzi, 4 sztuki o średnicach: 3mm, 4mm, 6mm, 9mm i długości 550mm | TAK/podać
Lp. | Serwis, szkolenie, gwarancja
1. | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie | ≥24 miesiące TAK podać
2. | Termin dostawy do 4 tygodni od momentu podpisania umowy | TAK
3. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego max. 2 dni robocze | TAK
4. | Czas usunięcia usterki 3 dni robocze | TAK
5. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta | TAK
6. | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | TAK/podać
7. | Wykaz punktów serwisowych | TAK/podać
8. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej | TAK
9. | Dostawa na koszt Wykonawcy | TAK
10. | Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK
11. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 8 lat od daty zawarcia umowy. | TAK