Kraków dnia: 25.09.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej 
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej” – znak sprawy ZP/52/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia umożliwiające umieszczenie 222 kasetek z materiałami w sposób uporządkowany w jednym cyklu przeprowadzania tkanek do parafiny lub 300 kasetek z materiałami w sposób nieuporządkowany. Koszyk bez wewnętrznych przegród. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. 2. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 29. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, w którym można zmieniać rodzaj dźwięku bez regulacji głośności. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. 3. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje możliwości programowania wszystkich modułów urządzenia w zakresie (godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, programowanie dni roboczych) z panelu sterowania umieszczonego w centralnej części zatapiarki to jest w module centralnego dozownika parafiny. Odpowiedź: Każdy moduł ma mieć możliwość programowania w zakresie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz programowania dni roboczych. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań w tym zakresie. 4. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 14 Prosimy o potwierdzenie że w przypadku zaoferowania 2 płyt chłodzących Zamawiający dopuszcza aby tylko jedna z nich pozawalała na możliwość programowania pracy w zakresie "godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, programowania dni roboczych". Odpowiedź: W przypadku zaoferowania dodatkowego modułu chłodzącego Zamawiający dopuszcza aby ten dodatkowy moduł nie posiadał funkcjonalności programowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz programowania dni roboczych. 5. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mikrotomu półautomatycznego w którym ciecie dokonywane jest manualnie a przesuw głowicy elektromechanicznie z panelu sterowania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. 6. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 17. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie panelu sterowanie wyposażonego w wyświetlacz typu LCD. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza panel sterowania wyposażony w wyświetlacz LCD. 7. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 18. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie panelu sterowanie wyposażonego w wyświetlacz typu LCD. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza panel sterowania wyposażony w wyświetlacz LCD. 8. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 19. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości regulacji grubości trymowania i skrawania, włączenie lub wyłączenie retrakcji (bez regulacji wartości retrakcji), ruch głowicy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. 9. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 21. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie systemu ostrzegania osiągnięcia końca wysuwu poziomego w postaci migającej czerwonej diody i wartości aktualnego wysuwu w µm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski