## Zał. nr 2a cennik
Załącznik Nr 2a do SWZ Załącznik Nr 1a do Umowy
ZMIANA_I
Tab. Nr 1
| Przedmiot zamówienia |  | Jednostka miary | Ilość oznaczeń na 24 miesiące |  | Wilekośc opakowania | Ilość opakowań na 24 miesięce | Cena jednostkowa netto (PLN) | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Kod produktu | Producent
Lp | ( nazwa badania)
1. | Grupa krwi obejmująca oznaczenia | antygeny ABO, antygen D (2 klony),izoaglutyniny |  | 45460
|  | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych |  | 46920
2. | Próba zgodności serologicznej obejmująca oznaczenia | Skrócona grupa krwi biorcy |  | 11460
|  | Badanie przeglądowe w kierunku przeciwciał odpornościowych |  | 10000
|  | Potwierdzenie grupy krwi dawcy |  | 16860
|  | Próba zgodności serologicznej biorca/dawca w PTA-LISS |  | 15400
| Grupa krwi noworodka | grupa krwi badanie I |  | 1880
|  | grupa krwi badanie II |  | 420
| Kontrola przeciwciał | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych |  | 2500 | 31812
6. | Krwinki wzorcowe do układu ABO |  |  | Stosownie do ilości ozn
7. | Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych |  |  | Stosownie do ilości ozn
8. | Codzienna kontrola jakości |  |  | Stosownie do ilości ozn
9. | Odczynnik LISS do przygotowywania zawiesin |  |  | Stosownie do ilości ozn
10. | Płyny do analizatora |  |  | Stosownie do ilości ozn
11. | Środki do dekontaminacji i konserwacji |  |  | Stosownie do ilości ozn
RAZEM: | [10 empty] | 0 | 0
Tab. Nr 2
Lp | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | Dzierżawa dwóch analizatorów do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z systemem back-up |  |  |  |  | miesiąc | 24
RAZEM DZIERŻAWA 24 mies. | [10 empty] | 0 | 0
Tab. Nr 3
Lp | Przedmiot zamówienia | [9 empty] | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | wartość tabeli nr 1
2. | wartość tabeli nr 2
RAZEM:
Tab. Nr 4 Prawo opcji - wykup dzierżawionych sprzętów
Lp | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Kod produktu | Producent
1. | Wykup dwóch chłodziarek o pojemności min. 450l zapewniające temperaturę 2-8 C; szklane drzwi; wyposażoną w Alarmy dźwiękowe i wizualne: przekroczonych temperatur, otwartych drzwi, braku zasilania.; regulowane półki min 5 szt ; chłodzenie z wymuszonym obiegiem powietrza; zamek na klucz, 4 zintegrowane kółka z czego min 2 wyposażone w hamulec. |  |  |  |  | szt. | 2
2. | Wykup dwóch zamrażarek do osocza pojemność min 210 l, 4 szuflady wykonane ze stali nierdzewnej ; drzwi pełne, nóżki regulowane, sygnalizator dźwiękowy i wizualny przekroczonych temperatur, otwartych drzwi, braku zasilania; Zakres temp.: -25/-30° C |  |  |  |  | szt. | 2
RAZEM: | [10 empty] | 0 | 0
Tab. Nr 5 Łącza wartość
Lp | Przedmiot zamówienia | [9 empty] | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | wartość tabeli nr 3
2. | wartość tabeli nr 4
RAZEM:

## Zał nr 2b spec. analizatorów
Załącznik Nr 2b do SWZ Załącznik Nr 1b do Umowy
ZMIANA_I
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Producent/Wykonawca
Data produkcji urządzenia
Pełna nazwa urządzenia
Model/Typ.
Wartość sprzętu brutto
Lp | Wymagane parametry | Parametr wymagany Tak/Nie
1 | Dwa fabrycznie nowe, automatyczne analizatory immunohematologiczne z dedykowanymi stołami dla dwóch lokalizacji.
2 | Oprogramowanie analizatorów w języku polskim
3 | Wykonywanie wszystkich badań wyszczególnionych w załączniku
4 | Analizatory wykonujące badania w oparciu o mikrokolumnową metodę żelową
5 | Funkcja wykonania badań w trybie „cito”
6 | Wymagana jest możliwość załadowania próbek badanych nie mniejsza niż 70
7 | Automatyczny odczyt odczynników, próbek badanych i kart na podstawie kodów kreskowych
8 | Pojemność magazynu co najmniej 200 kart na pokładzie
9 | Analizator wyposażony w system detekcji skrzepów
10 | Monitorowanie w czasie rzeczywistym odczynników, kart i płynów myjących. Analizator zgłaszający stan alarmowy, jeśli ilość odczynników jest niewystarczająca do wykonania zaplanowanych badań.
11 | Analizator wyposażony w system zapobiegający złamaniu igły
12 | Wbudowany system kontroli dla poszczególnych modułów analizatora: wirówka- kontrola prędkości wirowania, inkubator- kontrola temperatury, pipetowanie- kontrola objętości pipetowania
13 | Konserwacja analizatora wymagana przez producenta, wykonywana przez operatora nie częściej niż raz na miesiąc, potwierdzona w instrukcji obsługi urządzenia
14 | Karty do oznaczeń grup krwi biorcy i dawcy z kolumną z kontrolą wewnętrzną
15 | Analizator umożliwiający otwieranie pojedynczych kolumn na mikrokarcie – jednoczesne otwieranie kart i dozowanie
16 | Karta noworodkowa posiada mikrokolumny do oznaczenia BTA wypełnione surowicą poliwalentną oraz monowalentną IgG
17 | W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni na własny koszt back-up tj. wirówkę, inkubator i pipetę, co zapewni ciągłość pracy w przypadku awarii analizatora. Wszystkie elementy systemu fabrycznie nowe, serwis i walidacja na koszt Wykonawcy.
18 | Odczynniki systemu manualnego muszą być kompatybilne z metodą używaną w analizatorze automatycznym
19 | Instalacja, uruchomienie, wpięcie i konfiguracja dwukierunkowego przesyłu danych analizatorów do Laboratoryjnego systemu Informatycznego na koszt wykonawcy w dwóch lokalizacjach: SZOZ, Laboratorium Analityczne ul. Wrzoska 1 oraz Laboratorium Szpitala Św. Rodziny ul. Jarachowskiego 18.
20 | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania (możliwość dokończenia rozpoczętych analiz) w formie zewnętrznego UPS
21 | Wykonawca zapewni dwie drukarki do kodów kreskowych kompatybilne z systemem i oferowanymi urządzeniami.
22 | W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę właściwych ilości materiałów zużywalnych, koszty dodatkowych materiałów ponosi Wykonawca.
23 | Minimum po trzy szkolenia użytkowników w obu lokalizacjach w zakresie obsługi, konserwacji, wykonywania badań i ich interpretacji zgodnie z procedurami na koszt Wykonawcy. Szkolenie potwierdzone certyfikatem
24 | Wykonawca zapewni odczynniki do wykonania walidacji metody na 100 próbkach dla obu analizatorów w dwóch lokalizacjach.
25 | Serwis techniczny i przegląd min 1 raz w roku, bezpłatny zagwarantowany na czas trwania umowy dzierżawy
26 | Zdalny dostęp serwisu do analizatorów.
27 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 12 h od zgłoszenia (w dni robocze) Wykonawca gwarantuje możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę od poniedziałku do soboty.
28 | Wykonawca zapewni kwartalną kontrolę zewnętrzną 4 x w roku dla obu laboratoriów.
29 | Deklaracje CE dla analizatorów, wirówek, inkubatorów, dostępne on-line.
30 | Odczynniki z wyjątkiem krwinek wzorcowych i kontroli codziennych z terminem ważności min. 6 miesięcy
31 | Dostawy odczynników wg harmonogramu na dany rok. Dostawy odczynników, które tego wymagają, transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 °C).
32 | Wykonawca dostarczy dwie chłodziarki o pojemności min. 450l zapewniające temperaturę 2-8 C; szklane drzwi; wyposażoną w Alarmy dźwiękowe i wizualne: przekroczonych temperatur, otwartych drzwi, braku zasilania.; regulowane półki min 5 szt ; chłodzenie z wymuszonym obiegiem powietrza; zamek na klucz, 4 zintegrowane kółka z czego min 2 wyposażone w hamulec. walidacja temperaturowa po stronie Zamawiającego walidacja temperaturowa (po dostawie, po roku i po dwóch latach). Wniesienie, instalacja i szkolenie z zakresu obsługi. Po zakończeniu umowy sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego.
33 | Wykonawca dostarczy dwie zamrażarki do osocza pojemność min 210 l, 4 szuflady wykonane ze stali nierdzewnej ; drzwi pełne, nóżki regulowane, sygnalizator dźwiękowy i wizualny przekroczonych temperatur, otwartych drzwi, braku zasilania; Zakres temp.: -25/-30° C ;walidacja temperaturowa po stronie Zamawiającego walidacja temperaturowa (po dostawie, po roku i po dwóch latach). Wniesienie, instalacja i szkolenie z zakresu obsługi. Po zakończeniu umowy sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego.