## Zał. 2a cennik
Załącznik Nr 2a do SWZ Załącznik Nr 1a do Umowy
Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontroli niezbędnych do wykonania wybranych badań biochemiczno- immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
Tab. 1
| L.p. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Deklarowana ilość oznaczeń/24 M-CE | Ilość oznaczeń z 1 op. | Liczba opakowań w ciągu 24 m-cy | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto (7x8) | Wartość brutto (7x10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1. | Albuminy |  |  | 6000
| 2. | Albuminy (met. turbidymetr.) mikroalbumina |  |  | 1400
| 3. | Alfa1-Antytrypsyna |  |  | 400
| 4. | Alkohol etylowy / Etanol / ETOH |  |  | 400
| 5. | Amikacyna |  |  | 400
| 6. | Aminotransferaza alaninowa/GPT/ALTL |  |  | 30000
| 7. | Aminotransferaza asparaginianowa ASTL/GOT/ASTLPyp |  |  | 30000
| 8. | Amoniak / NH3 |  |  | 500
| 9. | Antystreptolizyna O / ASO |  |  | 2000
| 10. | Białko C-Reaktywne / CRP lub CRP LX |  |  | 50000
| 11. | Białko całkowite / TP |  |  | 5000
| 12. | Białko w moczu płynie mózgowo-rdzeniowym/PMR/TPUC |  |  | 4400
| 13. | Bilirubina bezpośrednia/BIL-D/związana & sprzężona |  |  | 2400
| 14. | Bilirubina całkowita / BIL-T |  |  | 10400
| 15. | Ceruloplazmina |  |  | 200
| 16. | Chlorki / Cl |  |  | 14000
| 17. | Cholesterol / CHOL |  |  | 3000
| 18. | Cholesterol / HDL / gen.4 |  |  | 3000
| 19. | Cystatyna C |  |  | 200
| 20. | Czynnik reumatoidalny / RF |  |  | 200
| 21. | Dehydrogenaza mleczanowa / LDH |  |  | 3000
| 22. | Ferrytyna |  |  | 8000
| 23. | Fosfataza zasadowa / ALP |  |  | 5000
| 24. | Fosforany nieorganiczne / PHOS |  |  | 6700
| 25. | Gamma-Glutamylotransferaza / GGT |  |  | 6000
| 26. | Gentamycyna |  |  | 800
| 27. | Glukoza |  |  | 50000
| 28. | Hemoglobina glikowana/HbA1c /hemolizat/krew pełna |  |  | 1000
| 29. | Homocysteina |  |  | 200
| 30. | Immunoglobuliny A / IgA |  |  | 6796
| 31. | Immunoglobuliny G / IgG |  |  | 6000
| 32. | Immunoglobuliny M / IgM |  |  | 6000
| 33. | Kinaza kreatynowa / CK |  |  | 2000
| 34. | Komplement (dopełniacz) C3 |  |  | 1000
| 35. | Komplement (dopełniacz) C4 |  |  | 1000
| 36. | Kreatynina Jaffe / CREJ / Kinetyczna / w surowicy |  |  | 81800
| 37. | Kwas moczowy / UA do surowicy i moczu |  |  | 4700
| 38. | Kwas walproinowy / VALP/FVALP |  |  | 300
| 39. | Lipaza (met. kolorymetryczna) |  |  | 1000
| 40. | MOCZNIK / UREA mocznik w surowicy / moczu |  |  | 3000
| 41. | Magnez /Mg |  |  | 6700
| 42. | Potas / K |  |  | 50400
| 43. | Sód / Na |  |  | 50400
| 44. | Total Bile Acids |  |  | 300
| 45. | Triglicerydy / TRIG |  |  | 3000
| 46. | UIBC / Utajona zdolność wiązania żelaza |  |  | 1000
| 47. | Wankomycyna / VANCO |  |  | 600
| 48. | Wapń / Ca surowica i mocz |  |  | 9000
| 49. | alfa-Amylaza / AMYL / DIASTAZA |  |  | 4200
| 50. | Żelazo / FE |  |  | 4000
| 51. | Anty-TPO /przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie |  |  | 600
| 52. | Anty-TSH R / Trab / pp receptorom TSH |  |  | 300
| 53. | Anty-Tg / przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie |  |  | 500
| 54. | CMV IgG / wirus cytomegalii / cytomegalowirus |  |  | 3000
| 55. | CMV IgM / wirus cytomegalii / cytomegalowirus |  |  | 3000
| 56. | Epstein-Barr Virus / Nuclear Antigen 1 IgG |  |  | 3000
| 57. | Epstein-Barr Virus IgM |  |  | 3000
| 58. | FT3 / wolna trójjodotyronina |  |  | 3000
| 59. | FT4 / wolna tyroksyna |  |  | 5000
| 60. | HBsAg / Antygen powierzchniowy HBs |  |  | 2000
| 61. | HCG / gonadotropinakosmówkowa / typ beta |  |  | 1000
| 62. | HIV Antibody + HIV Antigen duo |  |  | 2000
| 63. | HSV-1 IgG/wirus opryszczki/Herpes simplex/wirusHSV |  |  | 200
| 64. | HSV-2 IgG/wirus opryszczki/Herpes simplex/wirusHSV |  |  | 200
| 65. | IgE / Immunoglobulina E |  |  | 3400
| 66. | Insulina |  |  | 300
| 67. | Kwas Foliowy |  |  | 1600
| 68. | NT-proBNP/peptyd natriuretyczny typu B |  |  | 5000
| 69. | PTH (intact) II gen |  |  | 300
| 70. | Prokalcytonina |  |  | 14000
| 71. | TSH gen.3 / tyreotropina |  |  | 7000
| 72. | Toxo IgG / Toksoplazmoza |  |  | 500
| 73. | Toxo IgM / Toksopazmoza |  |  | 500
| 74. | Troponina T hs / TnT |  |  | 8000
| 75. | Witamina B12 |  |  | 1600
| 76. | Witamina D Total |  |  | 4000
| 77. | anti-CCP / Autoprzeciwciała anty CCP |  |  | 200
| 78. | anty-HAV IgM |  |  | 200
| 79. | anty-HBs |  |  | 400
| 80. | anty-HCV |  |  | 1600
|  |  |  | Razem | [5 empty] | Razem
Tab. 2. Materiały kontrolne i standardy do wykonania oznaczeń wg specyfikacji Tabeli 1 - na okres 24 m-cy
|  |  | Lp. | Nazwa kalibratora / kontroli | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. w ciągu 24 miesięcy | Cena 1 opak. netto | VAT % | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość brutto (5x8)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
RAZEM
Tab. 3. Odczynniki, kontrole, standardy niezbędne do wykonania oznaczeń Na, K, Cl wg specyfikacji Tabeli 1 na okres 24 m-cy
|  |  | Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. w ciągu 24 miesięcy | Cena 1 opak. netto | VAT % | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość brutto (5x8)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
RAZEM
Tab. 4. Materiały zużywalne , płyny i inne do wykonania oznaczeń wg specyfikacji Tabeli 1 - na okres 24 m-cy
|  |  | Lp. | Nazwa kalibratora / kontroli | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. w ciągu 24 miesięcy | Cena 1 opak. netto | VAT % | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość brutto (5x8)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Podsumowanie kosztów 24 miesięcznych umowy:
|  |  |  | netto | brutto
Wartość czynszu dzierżawnego
Odczynniki
Kalibratory
Materiały kontrolne
Materiały eksploatacyjne
Razem:

## Zał. 2b parametry techniczne
Załącznik Nr 2b do SWZ Załącznik Nr 1b do Umowy
ZMIANA_I
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Producent/Wykonawca
Data produkcji urządzenia
Pełna nazwa urządzenia
Model/Typ.
Wartość sprzętu brutto
Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontroli niezbędnych do wykonania wybranych badań biochemiczno- immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
Lp | Parametry Graniczne | Tak/Nie
1 | Całkowicie automatyczny system zintegrowany random acces do badań płynów ustrojowych , wykonujacy oznaczenia w trybie „pacjent po pacjencie” w materiale: surowica, osocze, hemolizat, mocz, PMR, krew pełna (HbA1C)
2 | Wydajność analizatora biochemicznego nie mniejsza niż 600 oz/h (300 fotometrycznych +300 ozn ISE). Modułu immunochemicznego nie mniejsza niż 100 ozn./h
3 | Na pokładzie dostępne równocześnie różne zestawy odczynnikowe
4 | Analizator fabrycznie nowy nie starszy niż 2024
5 | Możliwość pracy bezpośrednio z probówkami pierwotnymi różnego rodzaju oznakowanymi kodami kreskowymi jak i próbkami wtórnymi bez kodu. Probówka trafia kolejno do poszczególnych jednostek analitycznych , gdzie dokonuje się oznaczeń wszystkich zleconych parametrów biochemicznych i immunochemicznych
6 | Oprogramowanie w języku polskim
7 | System komputerowy nadzorujący analizator wraz z UPS
8 | Stacja uzdatniania wody (jeżeli wymaga tego analizator)
9 | Możliwość pracy 24 godzinnej pracy non stop
10 | Możliwość stosowania naczyniek pediatrycznych
11 | Możliwość jednoczesnej pracy w trybie pilnym-CITO i rutynowym
12 | Analiza w fazie ciekłej
13 | Detektor poziomu płynów i piany w próbkach badanych i odczynnikach, detektor skrzepu dla badanych próbek
14 | Możliwość dodawania próbek Cito poprzez specjalny port
15 | Możliwość definiowania i wydruku multinorm i różnych zakresów wartości referencyjnych powiązanych z wiekiem i płcią
16 | Analizator pracujący w systemie odczynnikowym zamkniętym, z możliwością aplikacji w części biochemicznej otwartych kanałów dla odczynników firm trzecich
17 | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne funkcje nadzoru i kontroli pracy systemu oraz poszczególnych jednostek analitycznych , śledzenie losów próbek badanych, informacji dotyczących szczegółów pomiarów, weryfikacji i zatwierdzenia uzyskanych wyników ( automatycznie i manualnie) oraz transmisję danych z całości zakresu zlecenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego-LIS
18 | Automatyczna konserwacja wykonywana w „tle” podczas oznaczeń, wraz z ich rejestracją i sygnalizowaniem konieczności ich wykonywania
19 | Analizator posiadający pełną dwustronną komunikację i wymianę danych pomiędzy systemem zintegrowanym a Laboratoryjnym Systemem Informatycznym – LIS/ Szpitalnym Systemem Informatycznym – HIS
20 | W przypadku awarii aparatu dłuższego niż 48 h wymiana na inny sprawny
21 | Dostarczenie pełnej specyfikacji oraz zakresu norm dla danej metody oznaczenia w postaci elektronicznej
22 | Dostarczenie dokumentacji oraz paszportu technicznego aparatu
23 | Sprzęty zgodny z deklaracją CE
24 | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania (możliwość dokończenia rozpoczętych analiz) w formie zewnętrznego UPS,
25 | Moduł biochemiczny:
25.1 | Maksymalna objętość próbki aspirowanej 15ul
25.2 | czas uzyskania wyniku maksymalnie 10 minut
25.3 | możliwość przechowywania wyników odczynników cały czas w aparacie- chłodzony pokład zapewniający utrzymanie temperatury rekomendowanej przez producenta odczynnika
25.4 | odczynniki płynne gotowe do użycia, z danymi o rodzaju odczynnika , dacie ważności, nr serii itp..
25.5 | automatyczna kontrola jakości wyników , opracowywanie statystyczne wyników, graficzna prezentacja wyników na monitorze analizatora ( dzienna kontrola, precyzja)
25.6 | monitorowanie stanu i ilości odczynników oraz materiałów zużywalnych i płynów na pokładzie, z danymi o ich rodzaju, dacie ważności, numerze serii itd.
25.7 | rejestracja wykonanych kalibracji oraz sygnalizacja okresów wymaganych powtórnych kalibracji lub rekalibracji
25.8 | Mieszanie odczynników i próbek zapobiegające kontaminacji
25.9 | automatyczne płukanie igły po wykryciu skrzepu
25.1 | automatyczne funkcje rozcieńczania lub zagęszczania próbek po przekroczeniu granicy liniowości
25.11 | wykrywanie lipemii, ikterii, hemolizy w próbkach badanych i ich flagowanie
25.12 | Monitorowanie stanu i ilości odczynników, materiałów zużywalnych i płynów na pokładzie.
26. | Moduł ISE
26.1 | całkowicie bezobsługowe elektrody wymieniane pojedyncze
26.2 | możliwe pomiary w surowicy, osoczu i moczu
26.3 | maksymalna objętość próbki 15ul
27 | Moduł immunochemiczny
27.1 | całkowicie automatyczny
27.2 | na pokładzie miejsce minimum na 24 zestawy odczynnikowe
28 | Zapewnienie zewnętrznej kontroli miedzynarodowej biochemicznej i immunochemicznej (RIQAS), oznaczanych parametrów ( minimum tych których nie ma w COBJ w DL w Łodzi)
29 | Dostawa aparatu w terminie od 07.01.2025 do 22.01.2025
30 | Pełna integracja aparatu z LIS najpóźniej do 22.01.2024 z LIS
31 | Okres obowiązującej umowy 24 miesiące
32 | Ze względu na specyfikę oddziałów oznaczenie parametru Beta HCG musi obejmować pacjentów onkologicznych
33 | Serwis techniczny i przegląd min 1 raz w roku, bezpłatny zagwarantowany na czas trwania umowy dzierżawy
34 | Zdalny dostęp serwisu do analizatorów.
35 | Deklaracje CE dla analizatorów, wirówek, inkubatorów, dostępne on-line.
36 | Oferowane odczynniki do oznaczania TSH, ft3,ft4 posiadają określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, niemowląt, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach