## Gwoździe śródszpikowe
Nr sprawy: ZP/57/2024 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
PAKIET 7 - Gwoździe śródszpikowe - CPV: 33183100-7 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10°, a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego. |  | 20
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm |  | 200
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm. |  | 1
4 | Zaślepka tytanowa sterylna, standardowa i o dł. 5-15 mm lub śruba kompresyjna tytanowa, sterylna. |  | 50
5 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego. |  | 15
6 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. |  | 100
7 | Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm. |  | 2
8 | Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna. |  | 2
9 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm. |  | 2
10 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm |  | 30
11 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy kondylarny udowy, retrograde, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa w wersji krótkiej 170-200 mm, w wersji długiej 240-440mm, ze skokiem co 20 mm, średnica 9-14 mm. Możliwość wprowadzenia śrub w części bliższej w 3 płaszczyznach, w tym śrub kondylarnych z nakrętkami. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 1500 mm |  | 1
12 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm |  | 2
13 | Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm |  | 2
14 | Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna |  | 2
15 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm standardowa (o dł. 4 mm) oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm |  | 1
16 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. |  | 10
17 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm. |  | 8
18 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm. |  | 2
19 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm. |  | 10
20 | Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa krótkiego 150mm oraz długiego 220-300mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Gwoździe prawe/lewe. |  | 30
21 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 i ø 5 mm, dł. 25-60 mm |  | 60
22 | Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm. |  | 30
23 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. |  | 1
24 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm |  | 5
25 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i dł. 14.5 mm |  | 1
26 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm standardowa (o dł. 4 mm) oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm |  | 1
27 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. |  | 130
28 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. |  | 65
29 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm |  | 195
30 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-90 mm. |  | 200
31 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm, o dł. 0 mm i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm. |  | 50
| RAZEM | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy umożliwienie indywidualnego doboru rodzaju i wielkości gwoździ i dostarczenia do depozytu na podstawie umowy depozytowej - płatność po zużyciu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium do zakładania gwoździ wraz z systemem rozwiertakow śródszpikowych niezbednym do ich zakładania, na czas trwania umowy na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia min. 2 lekarzy w krajowym ośrodku wysokoreferencyjnym lub europejskim w ciągu trwania umowy.
4. Podane ilości w kolumnie "Ilość w szt" stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem, ze cena brutto całwego pakietu nie ulegnie podwyższeniu.

## Płytki mini fragment (hidden)
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Tytanowe płytki mini fragment, proste 4-20 otworów w trzonie, w kształcie T i w kształcie Y 5 i 10 otworów w trzonie. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 15 | 700 | 10500 | 840 | 11340
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T8, dł. 8-50 mm |  | 60 | 75 | 4500 | 360 | 4860
3 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T8, dł. 8-50 mm |  | 30 | 75 | 2250 | 180 | 2430
| RAZEM | X | X | X | 17250 | 1380 | 18630 | X | X