Kraków dnia: 2024-10-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-532/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa generatora arbitralnego - DE-dzp.272-532/24” – znak sprawy DE-dzp.272-532/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Zamawiający w minimalnych wymaganiach specyfikuje parametr: czystość widmowa (dla 3GHz): zniekształcenia harmoniczne <-30dBc, nieharmoniczne <-82dBc, subharmoniczne <-75dBc. Generator Rohde & Schwarz SMB100B charakteryzuje się zniekształceniami nieharmonicznymi <-76dBc dla 3GHz. W związku z tym czy Zamawiający dopuści taki generator, podany jako spełniający wymagania w SWZ?

2. Zamawiający w minimalnych wymaganiach specyfikuje parametr: dryft mniejszy niż 1*10-9 na dzień i 1*10-7 na rok. W podanym przez Zamawiającego modelu urządzenia spełniającego wymagania Rohde & Schwarz SMB100B dryft jest nie większy niż 1*10-9 na dzień i 1*10-7 na rok, Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie takiego generatora?

Odp. 1-2: W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 4.1. SWZ:

- w ppkt 10 z zapisu: „dryft mniejszy niż 1*10-9 na dzień i 1*10-7 na rok”,

Na zapis: „dryft nie większy niż  1*10-9 na dzień i 1*10-7 na rok”

-

W ppkt 14 z zapisu: „czystość widmowa (dla 3GHz): zniekształcenia harmoniczne <-30dBc, nieharmobiczne <-82dBc, subharmoniczne <-75dBc”,

Na zapis:

„czystość widmowa (dla 3GHz): zniekształcenia harmoniczne <-30dBc, nieharmoniczne <-70dBc, subharmoniczne <-76dBc”.