Kraków dnia: 2024-10-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-496/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa analizatora widma optycznego – DE-dzp.272-496/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw I

- Czy akceptują Państwo przyrządy używane z gwarancją na 24-miesiące?

Odp. Zamawiający nie akceptuje sprzętu używanego.

- Czy można prosić o podanie przykładowych modeli, które spełniają wymagania specyfikacji technicznej?

Odp. Celem Zamawiającego jest zakup urządzenia, pozwalającego na wykorzystanie go do badania systemów dalekosiężnych z użyciem pętli recyrkulacyjnej (ang. recirculating loop). Z wiedzy Zamawiającego wynika, że cechy takie posiada analizator OSA20 produkcji EXFO.

Zestaw II

- Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia pracowników AGH z obsługi urządzenia np. w czasie 4 godzin dla 3 pracowników?

Odp. Zamawiający nie wymaga szkolenia z zakresu obsługi urządzenia.

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie miało możliwość pomiaru charakterystyki spektralnej impulsowego źródła światła o dowolnym poziomie wypełnienia?

Odp. Zgodnie z SWZ oferowany przyrząd musi wspierać pomiary w systemach sieci PON oraz pracujących w trybie transmisji pakietowej (burst-mode). Dopuszczalny współczynnik wypełnienia powinien mieścić się w zakresie od co najmniej 2% do 100%.

- W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie specyfikuje parametrów wejścia optycznego w analizatorze widma optycznego. Instrumenty pomiarowe wyposażone w wejście optyczne zakończone ceramiczną ferulą są narażone na wiele mechanicznych uszkodzeń w postaci rys i odprysków materiału, które skutkują wysokimi stratami sygnału na wejściu a w niektórych przypadkach uniemożliwiają przeprowadzenie pomiaru. Czy Zamawiający wymaga aby wejście optyczne oferowanego analizatora widma optycznego posiadało interfejs bez kontaktu fizycznego ferula-ferula, tzw. ang. Freespace?

Odp. Zamawiający nie wymaga interfejsu bez kontaktu fizycznego.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wyposażonego w wysokiej rozdzielczości i czułości dotykowy ekran o wymiarach 10,4 cala?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza przyrządu o przekątnej ekranu mniejszej niż 12 cali, zgodnie z warunkami podanymi w SWZ.

- Wykonawca zamierza zaoferować analizator widma optycznego wyposażony w porty: GP-IB, RS-232, Ethernet, USB, VGA output, Analog output, Trigger input port, Trigger output port. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora widma optycznego w którym podłączenie do zewnętrznego ekranu odbywa się przez ww. porty lub przy wykorzystaniu adaptera VGA-HDMI?

Odp. Oferowane urządzenie powinno posiadać wyjście wideo w standardzie HDMI, zgodnie z warunkami podanymi w SWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora widma optycznego, którego liniowość długości fali wynosi: ±0,01nm dla zakresu spektralnego: 1520-1580nm; ±0,015nm dla zakresu spektralnego: 1450-1520nm oraz 1580-1620nm?

Odp. Zamawiający wymaga liniowości nie gorszej niż 6 pm w zakresie 1500 nm do 1640 nm, zgodnie z warunkami podanymi w SWZ. W pozostałych zakresach długości fali liniowość oferowanego przyrządu może być lepsza niż wymagane 20 pm.

- Zamawiający specyfikuje aby oferowane urządzenie posiadało parametry: „Dokładność długości fali nie gorzej niż: +/- 10pm (1500-1640) nie gorzej niż +/-25pm w pełnym paśmie”. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora widma optycznego, którego dokładność długości fali wynosi: ±0,1nm (pełen zakres spektralny tj. 600-1700nm); ±0,01nm (1520-1580nm, ±0,008nm typ.); ±0,02nm (1450-1520nm, 1580-1620nm, ±0,015nm typ.)?

Odp. Zamawiający wymaga dokładności długości fali nie gorszej niż: +/- 10pm w zakresie 1500 nm do 1640 nm. W pozostałych zakresach dokładność może być lepsza niż niż wymagane w SIWZ ±25 pm.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, którego liczba punktów próbkowania jest regulowana i wynosi: od 101 do maksymalnie 200001?

Odp. Zamawiający dopuszcza liczbę punktów regulowaną w zakresie od 101 do 200001.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, które nie obsługuje funkcji wykonywania pomiarów OSNR dla sygnałów wykorzystujących zwielokrotnienie polaryzacyjne (Pol-Mux) – do 400Gbs włącznie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza przyrządu, który nie obsługuje funkcji wykonywania pomiarów OSNR w systemach wykorzystujących zwielokrotnienie polaryzacyjne.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenie którego czas akwizycji ang. Acquisition time wynosi: 0.2 s* (SENS: Norm_auto, Span: ≤100nm, Approx. -58dBm, Sampling points: 1001, Averaging 1)?

Odp. Zamawiający dopuszcza przyrząd o szybkości skanowania 200 ms w podanych warunkach.

- W § 8 ust. 5, podpunkt d) Zamawiający określa: „d) Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 7 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 2 miesiące od momentu zgłoszenia” Sprzęt będący przedmiotem zamówienia należy do grupy sprzętów specjalistycznych, nie jest powszechnie używany a tym samym osoby posiadających uprawnienia do jego naprawy stanowią nieliczne grono. W związku z powyższym czas niezbędny na wykonanie naprawy jest znacznie dłuższy niż określony przez Zamawiającego. Wpływa na to również konieczność przesłania urządzenia za granicę z czym związana jest procedura celna jak i ograniczona dostępność komponentów niezbędnych do naprawy urządzenia. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu naprawy a tym samym wprowadzenie zmiany w § 8 ust. 5, podpunkt d) - Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 7 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 4 miesiące od momentu zgłoszenia”

Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 8 ust. 5, podpunkt d) Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 7 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 4 miesiące od momentu zgłoszenia.

W związku z powyższym Zamawiający załącza Nowy Obowiązujący Wzór umowy do Wyjaśnień z dnia 09/10/2024.