Bydgoszcz dnia: 2024-10-22

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 8217/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne kaniul żylnych na okres 36 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 135/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne posiadającą filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wyciekiem krwi i pełniący rolę zastawki antyzwrotnej? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bez otworów na skrzydełkach i możliwości przyszycia kaniuli? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zadanie nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bez nazwy Producenta na samej kaniuli. Pragniemy zaznaczyć, iż wymóg co do posiadania logo lub nazwy producenta na samej kaniuli jest niezgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych. Dyrektywa ta w Załączniku I, o "Wymogach zasadniczych" w punkcie 13.3 określa, co musi zawierać etykieta produktu, a nie zaś sam produkt Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej o poniższych rozmiarach i przepływach: Rozmiar ( GAUGE); Rozmiar w mm; Przepływ. 14 G; 2,2 x 45; 343 ml/min. 16 G; 1,7 x 45; 196 ml/min. 17 G; 1,5 x 45; 128 ml/min. 18 G; 1,3 x 33 1,3 x 45; 103 ml/min 90 ml/ min. 20 G; 1,1 x 33; 61 ml/min. 22 G; 0,8 x 25; 31 ml/min. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kaniule dożylne o rozmiarze i przepływie Rozmiar ( GAUGE); Rozmiar w mm; Przepływ. 14 G; 2,2 x 45; 343 ml/min. 16 G; 1,7 x 45; 196 ml/min. 17 G; 1,5 x 45; 128 ml/min. 18 G; 1,3 x 33 1,3 x 45; 103 ml/min 90 ml/ min. 20 G; 1,1 x 33; 61 ml/min. Zadanie nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych rozmiarach i przepływach: 24 G - 0,7 x 19 , przepływ 18 ml/ min 22 G- 0,9 x 25 , przepływ 33 ml/min 20 G - 1,1,x 32, przepływ 55 ml/min 20 G - 1,1,x 25, przepływ 55 ml/min 18 G - 1,3 x 32, przepływ 85 ml/min 18 G - 1,3 x 45, przepływ 85 ml/min 17 G - 1,4 x 45 , przepływ 126 ml/min 16 G - 1,8 x 45, przepływ 200 ml/min 14 G - 2,1 x 45, przepływ 270 ml/min Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z PUR bez systemu kapilar? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne bezpieczne posiadające filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wyciekiem krwi i pełniący rolę zastawki antyzwrotnej? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od posiadania badań klinicznych? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2 Pakiet 1, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści: Kaniula dożylna wykonana z FEP, wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, ręcznie domykany korek portu bocznego. Zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone wyłącznie bezpośrednio na opakowaniu, skrzydełka bez otworów do przyszycia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści: Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego PUR, wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w 6 pasków RTG inkorporowanych w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click. Zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone wyłącznie bezpośrednio na opakowaniu, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarach i przepływach: ml/min? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1, Pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za sztukę z dokładnością do 4msc po przecinku? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 2, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, bez systemu kapilar. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 2, Pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań klinicznych? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 2, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarach i przepływach: ml/min? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 2, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3 Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 Kaniula dożylna -posiadająca dodatkowy samozamykający się port do wstrzyknięć. Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), posiadająca 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniul. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływaniu krwi oraz samozamykający się korek górnego portu. Pakowane w opakowanie typu Blister, uniemożliwiające przypadkowe otwarcie-zabezpieczające przed wilgocią. Na opakowaniu podana nazwa materiału. Kolor wg norm ISO dotyczących kaniul. Zakończenie końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. 22G 0,9 x 25mm, przepływ 42ml/min 20G 1,1 x 32mm, przepływ 67ml/min 18G 1,3 x 32mm, przepływ 103ml/min 18G 1,3 x 45mm, przepływ 103ml/min 17G 1,5 x 45mm, przepływ 133ml/min 16G 1,8 x 45mm, przepływ 236ml/min 14G 2,0 x 45mm, przepływ 270ml/min Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 4 Pakiet 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji(18-24G), z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 22G- 0,9mm x 25 mm . - przepływ 31ml/min.; 22G x 0,9 mm x 31 mm - przepływ 28 m/min 20G 1,1mm x 25 mm - przepływ 62ml/min.; 20G- 1,1mm x 31 mm. - przepływ 55 ml/min.; 18G- 1,3mm z 31 mm. - przepływ 100ml/min.; 18G- 1,3mm x 50 mm. - przepływ 90ml/min.; 16G x 1,7 mm x 31 mm - przepływ 183 ml/min 14G x 2,1 mm x 31 mm - przepływ 272 ml/min, Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 22.10.2024 r.