Bydgoszcz dnia: 2024-10-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8253/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Usługi przeglądów i napraw sterylizatorów, myjni, automatów myjąco-dezynfekujących, szaf endoskopowych oraz stacji uzdatniania wody. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 124/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 13, tj. Stacja Uzdatniania Wody do odrębnego pakietu? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu urządzeń znajdujących się na Stacji Uzdatniania Wody objętej pozycja nr 13. Prosimy o sprecyzowanie jakie czynności serwisowe Zamawiający przewiduje do wykonania podczas przeglądu. Czy Zamawiający wymaga wymiany materiałów eksploatacyjnych (np. wymiana złóż filtrujących, membran, palników lamp UV, wkładów)? W przypadku, jeśli Zamawiający wymaga wymiany w/w materiałów, zwracamy się z prośbą o podanie dodatkowych informacji: typy, modele, ilości oraz które z materiałów eksploatacyjnych przypadają do wymiany w poszczególnych latach trwania umowy zgodnie z czasookresami wymian. Odpowiedź: Wykaz urządzeń znajdujących się na Stacji Uzdatniania Wody: 1. Filtr mechaniczny EPURION A32-2 2. Filtr jonowymienny EPUROTECH 51/057 TE TRIPLEX 3. Filtr dokładny CENTRIFUGES NW25-5 4. Filtr mechaniczno-węglowy EPUROIT I-25/20CA 5. Filtr antykoloidowy EPUROIT I-25/20-1 6. Filtr odwróconej osmozy EPURO RO-300-PL 7. Zbiornik solanki 8. Zbiornik magazynowy EPURO ZM-1000-PL/CV 9. Pompa cyrkulacyjna GRUNDFOS CRN10-4 10. Sterylizator UV EPURO UV120-12,3 Czynności serwisowe przewidziane wykonania podczas przeglądu: 1. Sprawdzenie ogólnego stanu urządzeń. 2. Sprawdzenie połączeń elektrycznych szczelności urządzeń hydraulicznych. 3. Kontrola działania stacji zmiękczania oraz jej konserwacja. 4. Przeprowadzenie cyklu regeneracji stacji zmiękczania wody. 5. Sprawdzenie poprawności nastaw stacji zmiękczania oraz ewentualne dokonanie właściwej korekty. 6. Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa zbiornika soli. 7. Sprawdzenie ilości zużycia soli w procesie regeneracji. 8. Kontrola działania stacji odwróconej osmozy RO oraz ewentualne dokonanie właściwej korekty. 9. Kontrola działania pompy obiegowej. 10. Zarejestrowanie wskazań wszystkich manometrów oraz wodomierzy przed i po dokonaniu czynności przeglądowych. 11. Wykonanie analiz wody surowej, wody po filtrach jonowymiennych oraz wody zdemineralizowanej. 12. Wymiana wkładów filtracyjnych. Dodatkowo Zamawiający wymaga: - wymiany żarnika UV 120 – wg wskaźnika zużycia, nie rzadziej niż co 2 lata – 1 szt. - wymiany wkładu węglowego 10”5μ+CA – co 3 miesiące - 1 szt. - wymiany wkładu antykoloidowego 10”/1μ – co 3 miesiące - 1 szt. Pytanie 3 Dotyczy umowy Paragraf 2, ustęp 1, punkt 1 Czy Zamawiający zgodzi się dołożyć dodatkową pozycję dla wpisania wartości roboczogodziny? Urządzenia wymienione w postępowaniu są objęte różnymi stawkami VAT. W tym wypadku obowiązujące stawki to 8% i 23%. Obecny format nie pozwala wpisania wartości z różnym opodatkowaniem. Odpowiedź: Zamawiający dołożył dodatkową pozycję dla wpisania roboczogodziny w § 2 ust. 1, pkt 1 Projektu umowy do niniejszego postępowania. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 10 do SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 23.10.2024 r.