Bydgoszcz dnia: 2024-10-29

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8446/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne stymulatorów i kardiowerterów na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 126/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

- Dot. zadania 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

- Dot. zadania 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

- Dot. zadania 2

Czy Zamawiający zgodzi się na elektrody LV tylko ze złączem IS4 w dwóch krzywiznach i o trzech długościach?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadania 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

- Dot. zadania 4

Czy Zamawiający zgodzi się na elektrody LV tylko ze złączem IS4 w dwóch krzywiznach i o trzech długościach?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadania 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

- Dot. zadania 5

Czy Zamawiający zgodzi się na elektrody LV tylko ze złączem IS4 w dwóch krzywiznach i o trzech długościach?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadania 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

- Dot. zadania 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

- Dot. zadania 7

Czy Zamawiający zgodzi się na stymulator bez algorytmu overdrive?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadania 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

- Dot. zadania 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

- Dot. zadania 10

Czy Zamawiający zgodzi się na interrogację poprzez Cardiomessenger dedykowany do rejestratora arytmii?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. zadania 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zapis epizodów wywołany manualnie przez pacjenta poprzez Remote Assistant?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

- Dot. zadania 1 pkt. 11

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pkt 11 dopuści elektrody do defibrylacji aktywne, bipolarne jedno i dwukoilowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadania 1 pkt. 16

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pkt 16 odstąpi od konieczności zaoferowania urządzenia ICD VR z bezprzewodową interrogacją i możliwością prowadzenia zdalnej kontroli urządzenia za pomocą fal radiowych (RF), jeśli zaoferowane urządzenie ma możliwość interrogacji i zdalnego monitoringu za pomocą komunikacji Bluetooth?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

- Dot. zadania 3 pkt. 5 i 13

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 pkt 5 i 13, dopuści urządzenie ICD DR certyfikowane do MRI w konfiguracji DF4, bez certyfikacji w konfiguracji DF1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadania 3 pkt. 9 i 11

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 pkt 9 i 11, dopuści elektrody przedsionkowe bipolarne z możliwością zaprogramowania unipolarnego wektora stymulacji/sensingu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadania 3 pkt. 18

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 pkt 18 odstąpi od konieczności zaoferowania urządzenia z bezprzewodową interrogacją i możliwością prowadzenia zdalnej kontroli urządzenia za pomocą fal radiowych (RF), jeśli zaoferowane urządzenie ma możliwość interrogacji i zdalnego monitoringu za pomocą komunikacji Bluetooth?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

- Dot. zadania 4 pkt. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pkt 5 dopuści urządzenie CRT-D certyfikowane do MRI w konfiguracjach DF4/IS4, bez certyfikacji w konfiguracjach DF4/IS4 i DF1/IS1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadania 4 pkt. 10

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pkt 10 dopuści elektrody przedsionkowe bipolarne z możliwością zaprogramowania unipolarnego wektora stymulacji/sensingu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadania 4 pkt. 11

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pkt 11 dopuści elektrody do defibrylacji aktywne, bipolarne jedno i dwukoilowe DF1/DF4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadania 4 pkt. 14

Czy zamawiający w Zadaniu 4 pkt 14 dopuści elektrody lewokomorowe bipolarne lub czteropolowe (brak elektrod unipolarnych)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadania 5 pkt. 7 i 8

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pkt 7 i 8 dopuści elektrody bipolarne z możliwością zaprogramowania unipolarnego wektora stymulacji/sensingu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadania 6 pkt. 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pkt 6 dopuści elektrody bipolarne z możliwością zaprogramowania unipolarnego wektora stymulacji/sensingu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. zadania 7 pkt. 9

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 pkt 9 dopuści elektrody bipolarne z możliwością zaprogramowania unipolarnego wektora stymulacji/sensingu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Dot. zadania 10 pkt. 12

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 pkt 12 odstąpi od konieczności zaoferowania urządzenia ILR z bezprzewodową interrogacją i możliwością prowadzenia zdalnej kontroli urządzenia za pomocą fal radiowych (RF), jeśli zaoferowane urządzenie ma możliwość interrogacji i zdalnego monitoringu za pomocą komunikacji Bluetooth?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-10-29