## 58
Pakiet 1 - Cewniki do karmienia noworodków | [9 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewniki do karmienia noworodków długości 40 cm, sterylne, jałowe, pakowane pojedynczo z zamykanym koreczkiem przymocowanym do cewnika końcem. Cewniki zapakowane prosto, nie zwijane w ślimak. Cewniki wykonane z PCV niezawierające ftalanów, potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym. opakowanie z oznaczeniem producenta, datą ważności, nr serii, nr katalogowym. Z możliwością utrzymania sondy przez okres od 7 - 14 dni (informacja na ulotce lub karcie produktu) | Ch 6 |  | 200 | [6 empty] | 5
|  | Ch 8 |  | 10 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 2 - Cewniki, worki, wieszaki | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik NELATONA jałowy, pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania. | 10,12, 14,16, 18,20, 22 |  | 700 | [6 empty] | 1
2 | Cewnik FOLEY `A jałowy wykonany z lateksu powlekanego silikonem, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 5 - 15 ml.Cewniki o rozm. 6,8,10 mają posiadać prowadnicę, która umożliwia bezpieczne cewnikowanie. Cewniki o rozmiarach 6, 8, 10 z balonem mogą być o poj. 1,5-3ml. | 6,8,10, 12,14, 16,18, 20,22, 24,26 |  | 19000 | [6 empty] | 1
3 | Cewnik FOLEY `A jałowy, wykonany z 100 % silikonu, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 5 - 15 ml. | 6,8,10, 12,14, 16,18, 20,22, 24 |  | 100 | [6 empty] | 1
4 | Cewnik FOLEY `A jałowy, silikonowany, czyli wykonany z lateksu powlekanego silikonem, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 30 - 50 ml | 16,18,20,22,24 |  | 11500 | [6 empty] | 1
5 | Cewnik Couvelaire`a jałowy, pakowany pojedynczo, w opakowaniu umożliwiającym aseptyczne otwieranie. | 10,12, 14,16, 18,20, 22,24 |  | 700 | [6 empty] | 1
6 | Cewnik THIEMANA jałowy, pakowany pojedynczo, w opakowaniu umożliwiającym aseptyczne otwieranie. | 6, 8, 10,12, 14,16, 18,20, 22,24 |  | 3200 | [6 empty] | 1
7 | Cewniki Foley ´a trójdrożne silikonowane, pojemność balonu 30-50ml jałowe, pakowane po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewnia aseptyczne otwieranie. | 18,20, 22,24 |  | 600 | [6 empty] | 1
8 | Cewnik moczowy DUFOUR 3 -drożny wykonany z półtwardego lateksu z balonem - 50ml, jałowy, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewnia aseptyczne otwieranie. | 16 CH,18 CH,20 CH,22CH,24CH |  | 500 | [6 empty] | 1
9 | Cewnik moczowy DUFOUR 2- drożnywykonany z półtwardego lateksu z balonem 50ml, jałowy pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie. | 16,CH,18 CH,20 CH,22 CH |  | 20 | [6 empty] | 1
10 | Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłego, sterylny, pakowany pojedynczo, z zaworem spustowym, z odpływem z zaworem przeciwzwrotnym z drenem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. - 2 litry. Dren nie krótszy niż 90 cm. |  |  | 23000 | [6 empty] | 1
11 | Worek do odpływu moczu o pojemności 4 - 5 litrów (do stałego płukania pęcherza moczowego) z odpływem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Dren nie krótszy niż 120 cm. Zestaw wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek moczu umieszczony w łączniku eliminujący możliwość zakłucia się igłą. Worki wyposażone w wieszak. |  |  | 220 | [6 empty] | 1
12 | Wieszak na worek do zbiórki moczu. Pasujący do worków z poz. 9 i 10. |  |  | 2000 | [6 empty] | 1
13 | Woreczek do zbiórki moczu, jałowy dla chłopców, pakowany pojedynczo. |  |  | 800 | [6 empty] | 10
14 | Woreczki do zbiórki moczu, jałowe dla dziewczynek, pakowany pojedynczo. |  |  | 700 | [6 empty] | 10
15 | Worki do zbiórki moczu wielodobowej (7 dni), sterylne z zastawką antyrefluksyjną, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego, z okienkiem do kontroli obecności moczu przy procesie pobierania, odpływ spustowy, dokładna podziałka, możliwość podwieszania, dren nie ulega trwałym odkształceniom. Dren nie krótszy niż 90 cm. |  |  | 5000 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 3 - Drenaż pola operacyjnego | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik do czynnego odsysania ran, typu REDON; sterylny; płaski; z podziałką; z możliwością połączenia z drenami od 6CH - 18 CH; wykonany z polietylenu. | 200 ml-400 ml |  | 4200 | [6 empty] | 2
2 | Dren do pooperacyjnego drenażu ran typu REDON; sterylny: - wykonany z poliuretanu (nie zawierający lateksu, flatanów i PCV), lub medycznego PVC, - termoplastyczny, posiadający pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu; na przemiennie, atraumatyczne otwory drenujące o długości 15 cm, - wyraźnie oznakowana głębokość założenia drenu, - długość drenu nie krótsza niż 50 cm, - pakowany pojedynczo, podłużnie, w podwójne opakowanie (wewnętrznie – folia, zewnętrznie – papier/folia), - sposób pakowania umożliwiający aseptyczne użytkowanie (otwieranie), - dren miękki, - nietoksyczny i niepirogenny. | nr 8 |  | 10 | [6 empty] | x
|  | nr 10 |  | 10 | [6 empty] | x
|  | nr 12 |  | 80 | [6 empty] | 1
|  | nr 14 |  | 110 | [6 empty] | 1
|  | nr 16 |  | 1800 | [6 empty] | 1
|  | nr 18 |  | 1500 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 4 - Etykiety i metkownice trzyrzędowe | [9 empty] | Kod CPV: 30199760-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Opakowanie handlowe |  | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. lub rolkach | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1;1 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze zielonym, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Opakowanie kartonowe. | 1 karton 12 rolek po 750 etykiet | rolka | 180 rolek | [6 empty] | 10 etykiet
1;2 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze niebieskim, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Opakowanie kartonowe. |  | rolka | 180 rolek | [6 empty] | 10 etykiet
1;3 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze żółtym, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Opakowanie kartonowe. |  | rolka | 180 rolek | [6 empty] | 10 etykiet
1;4 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej, bez celulozy, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Kolor – inny niż zielony, niebieski, żółty, czerwony Opakowanie kartonowe. |  | roka | 48 rolek | [6 empty] | 10 etykiet
1;5 | Rolka tuszująca do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke |  | sztuka | 24 szt. | [6 empty] | X
| RAZEM (poz.1;1 - 1;5): | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
1 | Metkownica trzyrzędowa, typu gke; pierwszy wiersz alfanumeryczny w pełnym zakresie znaków, wiersze drugi i trzeci przynajmniej numeryczne. |  | sztuka | 7 szt. | [6 empty] | X
| RAZEM (poz.2.1): | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 5 - Folia KS i PTFE dla Otolaryngologii | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Folia z politetrafluoroetylenu (PTFE) dla otolaryngologii, obojętna fizjologicznie, nie powodująca odczynów alergicznych i nie zmieniająca właściwości pod wpływem temperatury i środowiska, jednorazowego użytku, jałowa, pakowana pojedynczo. | 40mm x 40mm x 0,1 |  | 20 | [6 empty] | 2
|  | 40mm x 40mm x 0,8 |  | 700 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 6 - Igła Hubera | [9 empty] | Kod CPV: 33141320-9
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Igła Hubera ze skrzydełkami bocznymi do długotrwałych infuzji. Posiadająca szlif łyżeczkowy, dren bezbarwny, poliuretanowy o długości 15 cm (+/- 1 cm), z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu. Na drenie zacisk umożliwiający przerwanie infuzji w każdym momencie. Igła pakowana pojedynczo, w opakowaniu z łatwym otwarciem. Bez zawartości lateksu i DEHP. | G20 (0,9 mm x 20 mm) |  | 5000 | [6 empty] | 1
2 | Igła Hubera z atraumatycznym szlifem, zakrzywiona pod katem 90o do portów, ze szlifem łyżeczkowym gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu. | G20 (0,9 mm x 25 mm) |  | 300 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 7 - Kaniule dla dzieci, noworodków i wcześniaków | [9 empty] | Kod CPV: 33141220-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kaniula bezpieczna dla noworodków i dzieci, do wkłuć obwodowych, z biokompatybilnego poliuretanu PTFE typu neoflon, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem umożliwiającymwprowadzenie kaniuli, z plastycznymi skrzydełkami, dobrze przylegającymi do skóry, małe, dające dobrze się rozłożyć i złożyć. Trójkatne ostrze igły ze zwężeniem końcówki kaniuli, z otworem przy ostrzu, który potwierdza umieszczenie kanili przy żyle. Z podaną prędkością przepływu ( w ml/min) na opakowaniu jednostkowym, jałowa jednorazowego użycia. Pakowana pojedyńczo. Na każdym opakowaniu umieszczona data ważności. Opakowanie nie może zawierać celulozy. | 24G 0,7x19mm przepływ 13ml/min |  | 4000 | [6 empty] | 5
|  | 26G 0,6 x19mm przepływ 13ml/min |  | 20 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 8 - Kieliszki plastikowe | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kieliszki plastikowe, wykonane z materiału odpornego na uszkodzenie, jednorazowego użycia do podawania leków, z podziałką co 1 mm umożliwiającą dawkowanie leków płynnych, pakowane nie więcej niż po 100 szt. z przeliczeniem ceny na szt. Pojemność kieliszka ok. 30 ml. |  |  | 270000 | [6 empty] | 5
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 9 - Klipsownice do tamowania krwawień z przewodu pokarmowego | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt./op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; min. długość robocza 2300 mm; klipsy z mikro ząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10 mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia, do kanału roboczego 2,8 mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. |  |  | 200 | [6 empty] | 1
2 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75 mm, długość min. narzędzia 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm |  |  | 20 | [6 empty] | 1
3 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; min. długość narzędzia 2300 mm; średnica pętli 30 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; do endoskopu 2,8 mm. |  |  | 70 | [6 empty] | 1
4 | Klipsy jednorazowe , długość ramion klipsa 6,0 mm, 7,5 mm; 9,0 mm kąt rozwarcia ramion 90 stopni; 135 stopnia możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego (MRI) |  |  | 80 | [6 empty] | X
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 10 - Materiały zużywalne do badań | [9 empty] | Kod CPV: 33141625-7, 33192500-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Probówki puste z polistyrenu PS, o pojemności około 4-5 ml, średnicy zewnętrznej 12mm, wysokości 75-85mm. Dno probówki w kształcie kuli, jałowe, bez znacznika i bez kołnierza, z korkiem w opakowaniach nie większych niż 200 szt. |  |  | 5200 | [6 empty] | 2
2 | Probówki puste z polistyrenu PS, o pojemności 10 ml, średnicy zewnętrznej 16 mm wysokości ok. 105 mm, z dnem probówki w kształcie stożka, niejałowe, ze znacznikiem i kołnierzem, bez korka, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 50000 | [6 empty] | 2
3 | Probówki puste z polipropylenu PP o pojemności około 8ml, średnicy zewnętrznej 16 mm, wysokości 70 – 75 mm, z dnem w kształcie kuli, niejałowe, bez korka, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 1000 | [6 empty] | 2
4 | Kamery z siatką do określania liczby komórek w moczu i innych płynach ustrojowych 10 miejscowe typu Fast Read lub równoważne, w opakowaniu nie większym niż 100 szt. |  |  | 1800 | [6 empty] | 2
5 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24 x 24 mm w op. nie mniejszym niż 100 szt., nie większym niż 200 szt. |  |  | 5000 | [6 empty] | 2
6 | Ezy z zakończeniem prostym wykonane z polistyrenu, pojemność oczka 10 µl, jałowe, w opakowaniach po 20 – 25 szt. |  |  | 30000 | [6 empty] | 2
7 | Pałeczki plastikowe z wacikiem, jałowe, pakowane pojedynczo, w opakowaniach po 100 – 300 szt. |  |  | 13000 | [6 empty] | 2
8 | Pałeczki bez podłoża do wymazów bakteriologicznych, umieszczone w probówce , pakowane pojedynczo, jałowe, zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, z naklejką, z datą ważności oraz miejscem na opis materiału do badań w opakowaniu nie większym niż 500 sztuk. |  |  | 12000 | [6 empty] | 2
9 | Probówki puste typu Eppendorf , bezbarwne o pojemności 1,5 ml , średnicy zewnętrznej 11 mm , wysokości 40 mm , z dnem stożkowym, nie jałowe , z korkiem płaskim , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 10000 | [6 empty] | 2
10 | Probówki puste z PS , bezbarwne , o pojemności 4- 5 ml, średnicy zewnętrznej 12mm, wysokości 75-85 mm, z dnem w kształcie kuli, nie jałowe, bez znacznika i bez kołnierza, w opakowaniach nie większych niż 1000 szt. |  |  | 20000 | [6 empty] | 2
11 | Korki karbowane o średnicy 12 mm, pasujące do szczelnego zamknięcia probówki z poz.10 |  |  | 20000 | [6 empty] | 2
12 | Pipety plastikowe typu Pasteura, z tworzywa miękkiego, elastycznego, jednorazowe, o poj. 1 ml, długości ok. 14 cm, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 10000 | [6 empty] | 2
13 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi, przeźroczyste, 9 łezkowatych wgłębień w 1 rzędzie, na 45 testów, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  | 500 | [6 empty] | 1
14 | Ezy z zakończeniem prostym wykonane z polistyrenu, pojemność oczka 1 µl, jałowe, w opakowaniach po 20 – 25 szt. |  |  | 10000 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 11 - Opakowania do sterylizacji niskotemperaturowej | [9 empty] | Kod CPV: 33191100-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w rolkach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękaw zgrzewalny tyvek-folia, warstwa nieprzejrzysta wykonana z tworzywa TYVEK o gramaturze min. 60 g/m2. Wskaźnik chemiczny naniesiony pomiędzy folią a warstwą nieprzejrzystą, poza obszarem wypełnienia (między ścieżkami zgrzewu), zmieniający zabarwienie po sterylizacji z koloru czerwonego na np. niebieski. Minimum 3 warstwy bezbarwnego laminatu foliowego. Regulacja temperatury zgrzewu min. 100-130°C. Rękaw zgodny z normą PN-EN 868-5,9 oraz PN-EN ISO 11140-1* | szer. 75 mm |  | 12 | [6 empty] | X
|  | szer. 100 mm |  | 24 | [6 empty] | X
|  | szer. 150 mm |  | 48 | [6 empty] | X
|  | szer. 200 mm |  | 48 | [6 empty] | X
|  | szer. 250 mm |  | 24 | [6 empty] | 2mb
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
* Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normami: PN-EN 868-5,9 oraz PN-EN ISO 11140-1; należy dostarczyć wraz z ofertą.
Pakiet 12 - Pojemnik na materiał chirurgiczny | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą) lub zakręcany. Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dn. 16.12.2008r. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodne z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dn. 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu – deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych. | 500 ml |  | 200 | [6 empty] | 1
|  | 2300 ml |  | 200 | [6 empty] | 1
|  | 5000 ml |  | 200 | [6 empty] | 1
|  | 10000 ml |  | 20 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 13 - Pojemniki chirurgiczne z formaliną | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemniki chirurgiczne z formaliną umożliwiające szybkie i bezpieczne umieszczenie pobieranego materiału w roztworze utrwalacza. Pojemniki powinny być wypełnione 10% roztworem formaliny zbuforowanej o pH 7,2 – 7,4, w objętości umożliwiającej zabezpieczenie materiału tkankowego w proporcji 1: 10 zapewniającej dokładne zabezpieczenie materiału tkankowego. Rodzaje zamykania-zakręcane bądź dociskowe - w zależności od wielkości pojemnika. Pojemniki muszą spełniać wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. | 1000 ml |  | 500 | [6 empty] | 1
|  | 250 ml |  | 1400 | [6 empty] | 1
|  | 125 ml |  | 3240 | [6 empty] | 1
|  | 35 ml |  | 6000 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 14 - Sonda Sengstakena | [9 empty] | Kod CPV: 33141641-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Sonda Sengstakena z dwoma balonami (żołądkowy i przełykowy) i z dwoma kanałami do odsysania, wykonana z silikolateksu, pakowana pojedynczo, jałowa z możliwością aseptycznego otwierania. Długość sondy 85-100 cm, rozmiary 16/18/20 balon żołądkowy do 300 mm, balon przełykowy do 40 mm Hg ciśnienia. |  |  | 96 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 15 - Sprzęt endoskopowy do zabiegów i badań endourologicznych | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw rozszerzacza nerkowego; Rozszerzacz do poszerzania kanału przezskórnego prowadzącego do nerki celem usuwania złogów. Zestaw zawiera cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8,0 F, 3 cieniodajne rozszerzacze stożkowe (od 6,0 do 10,0 F), aby pasowały do prowadnika o średnicy 0,038 cala (0,97 mm), 11 rozszerzaczy stożkowych (od 10,0 do 30,0 F), aby pasowały do cewnika z PTFE o wymiarze 8,0 F. Długość rozszerzaczy 30 cm, długość koszulki 16 cm, sterylne, jednorazowego użycia. |  |  | 1 | [6 empty] | X
2 | Jednorazowa dwuczęściowa igła trokara. Igła stosowana do przezskórnego dostępu do przeskórnej nefrostomii. Konstrukcja igły EchoTip ma zapewnić lepszą wizualizację końcówki igły podczas używania urządzeń ultradźwiękowych do obrazowania. Wykonana ze stali nierdzewnej. Posiadająca znaki CE, klasy EC II a, sterylna, jednorazowego użycia. Nie jest pochodzenia biologicznego, nie zawiera lateksu, posiada biozgodność. Rozmiar 18 G/20. |  |  | 10 | [6 empty] | 1
3 | Prowadnik Hi Wire z rdzeniem nitinolowym. Prowadnik stosowany do uzyskiwania dostępu do moczowodu, w standardowych lub trudnych przypadkach, wymagających precyzyjnego sterowania. Prowadnik z rdzeniem nitinolowym umożliwiającym maksymalne zgięcie bez zapętlania, ze stożkową końcówka służącą do uzyskiwania optymalnej giętkości, z kontrolą obrotu w stosunku jeden do jednego. Prowadnik z powłoką hydrofilną pozwalającą na łatwe wprowadzenie ze standardowym trzonem, sterylny, jednorazowego użycia. Średnica 0,035 cala, długość 150 cm, konfiguracja końcówki prosta, długość końcówki 3 cm. |  |  | 400 | [6 empty] | 1
4 | Prowadnik Hi Wire nitinol. Prowadnik stosowany do uzyskiwania dostępu do moczowodu w standardowych lub trudnych przypadkach. Można stosować do ułatwienia wymiany lub wprowadzenia narzędzi. Prowadnik z rdzeniem nitinolowym umożliwiającym maksymalne zgięcie bez zapętlania. Sterylny, jednorazowego użycia, ze sztywnym trzonem. Średnica 0,035 cala, długość 150 cm, konfiguracja końcówki prosta, długość końcówki 3 cm. |  |  | 590 | [6 empty] | 1
5 | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem. Cewnik stosowany do wykonywania wstecznego pielogramu, przeprowadzenia drenażu i sterowania w krętym moczowodzie. Z giętką, otwartą końcówką, której konstrukcja umożliwia atraumatyczne wprowadzenie do moczowodu i przejście przez niego oraz na umieszczanie po prowadniku. Wykonany z PVC, posiada znak CE, klasy EC II a, jednorazowego użycia, sterylny, nie jest pochodzenia biologicznego nie zawiera lateksu, posiada biozgodność. F 5,0 , długość 70 cm, współpracuje z narzędziami 0,038 cala. |  |  | 260 | [6 empty] | 1
6 | Koszulka dostępu moczowodowego. Koszulka służy do wytworzenia rozwarcia moczowodowego i stałego kanału roboczego, pozwalającego na wprowadzenie endoskopu i narzędzi w trakcie zabiegów wymagających dostępu moczowodowego. Stały kanał chroni również delikatne narzędzia i małe giętkie endoskopy przed uszkodzeniem. Część koszulki, która ma mieć kontakt z pacjentem wykonana z polietylenu, posiada znak CE, klasy EC II a, sterylna, jednorazowego użycia, nie jest pochodzenia biologicznego, nie zawiera lateksu i posiada biozgodność. Średnica wewnętrzna w skali French 12, długość 35 cm. |  |  | 432 | [6 empty] | 1
7 | Nitinolowy ekstraktor złogów; Ekstraktor służący do wydobywania złogów z moczowodu. Konstrukcja ma umożliwiać chwytanie od przodu, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie. Posiada znak CE, klasa EC I, sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający biozgodność. Nie zawierający lateksu. F 2,2 długość 115 cm, średnica otwarcia 11 mm. |  |  | 1 | [6 empty] | X
8 | Nitinolowy ekstraktor złogów. Ekstraktor do przechwytywania i usuwania złogów oraz innych obcych ciał z układu moczowego oraz do zminimalizowania migracji złogów w trakcie wewnątrzustrojowej litotrypsji (w kształcie parasola). Sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający znak CE, klasy EC I, nie zawierający lateksu, posiadający biozgodność, nie będący pochodzenia biologicznego. Skala French 2,8, końcówka 3,0 F, długość 145 cm, „parasol” 7 mm. |  |  | 1 | [6 empty] | X
9 | Prowadnik przeznaczony do wytworzenia kanału oraz ułatwienia umieszczenia narzędzi chirurgicznych. Wykonany ze stali nierdzewnej o prostym kształcie z giętką końcówką o długości 5 cm. Część prowadnika, która ma mieć kontakt z pacjentem wykonana z nitinolu i platyny. Sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający znak CE, klasa EC II a, bezlateksowy, posiadający biozgodność, nie jest pochodzenia biologicznego. |  |  | 10 | [6 empty] | 2
10 | Dwukanałowy, jednorazowy, sterylny cewnik moczowodowy, dostępowy typu Flexi Tip do wstrzykiwnia środka kontrastowego i żelu znieczulającego lub do umieszcznia prowadnika zabezpieczającego, pokryty powłoką AQ, która tworzy cienką warstwę hydrofilijnego polimeru o niskim współczynniku tarcia, o długości 50 cm | 6 - 10 FR |  | 10 | [6 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 16 - Staplery | [8 empty] | Kod CPV: 33914000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), jednorazowego użycia, sterylny, pakowany pojedynczo, długość linii cięcia 40 mm (+/- 10%), zawierający ładunek do tkanki grubej o wysokości zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu muszą być zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 TESLE. Stapler ma umożliwić 5 krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu (dzięki 2 dźwigniom – spustowej i zamykającej) |  |  | 30 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 17 - Stenty moczowodowe | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru (silikon i poliuretan). Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, po 3 na każdym końcu, dodatkowy 1 marker w modelu z kotwicą. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. System wyposażony w kotwicę lub bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający refrux. Dostępne długości: 80mm, 100mm, 120mm oraz średnice 8mm i 10mm. Dodatkowo długość 200mm o średnicy 9mm przeznaczona dla długich zwężeń Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 48 | [6 empty] | X
2 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent dedykowany do cewki opuszkowej. Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Cały stent widoczny w promieniach rentgenowskich. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica stentu 45F. Stent nie ulegający skracaniu. Stent do cewki opuszkowej – dostępne długości:50mm, 60mm, 80mm. Dodatkowy model 80mm odwrócony dla zmian powyżej 15mm dystalnie od zwieracza, stent bez kotwicy. Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 8 | [6 empty] | X
3 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Przeznaczony do szyi pęcherza. Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zaburza funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 22F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulegający skracaniu. Stent do szyi pęcherza – dostępne długości: 30mm, 40mm, stent tylko z kotwicą. Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 8 | [6 empty] | X
4 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent przeznaczony do cewki sterczowej. Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zaburza funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulegający skracaniu. Stent trójkątny do prostaty – dostępne długości: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, przeznaczony dla pacjentów o masie prostaty do 120g, stent tylko z kotwicą. Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 8 | [6 empty] | X
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 18 – Sterylny żel znieczulający do cewnikowania | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Sterylny żel do cewnikowania pęcherza moczowego i wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do zabiegów endoskopowych, sterylizowany radiacyjnie, pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, stosowany docewkowo poprzez bezpośrednią aplikację. Dostępny w dwóch pojemnościach 5 - 6 ml oraz 10 - 11 ml, w wygodnych do aplikacji, bezlateksowych ampułkostrzykawkach, dawki przystosowane do warunków anatomicznych kobiet i mężczyzn, zawierający środki bakteriobójcze i bakteriostatyczne zapewniające ochronę antybakteryjną o bardzo szerokim spektrum, na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności, wysoki stopień przejrzystości preparatu, efekt znieczulający w okresie 3 – 5min, a pełny efekt odkażająco-ochronny po ok. 5 – 15 min. | 5-6 ml |  | 1500 | [6 empty] | 2
|  | 10-11 ml |  | 1500 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 19 - Strzykawki i koreczki do cytostatyków | [9 empty] | Kod CPV:33141310-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 5 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 0,2ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  | 3000 | [6 empty] | 5
2 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 10/12 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 0,5ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  | 3000 | [6 empty] | 5
3 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 20 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  | 2000 | [6 empty] | 5
4 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 30 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  | 2500 | [6 empty] | 5
5 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 50/60 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  | 3000 | [6 empty] | 5
6 | Koreczek do zamykania połączeń typu Luer-Lock; sterylny; pakowany pojedynczo; kompatybilny do strzykawek – poz. 1-5 |  |  | 3000 | [6 empty] | 10
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 20 - Szczotki do mycia endoskopów | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szczotki do mycia endoskopów jednorazowe, dwustronne, pasujące do kanałów roboczych o średnicy 2,8 - 4,2 mm. Długość min. 2300 – 2400 mm. |  |  | 300 | [6 empty] | 5
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 21 - Szkiełka mikroskopowe | [9 empty] | Kod CPV: 33793000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, rozmiar 76x26x1 mm, płaskie, klarowne, nieposklejane, szlifowane krawędzie, dwa pola matowe dla umieszczenia opisu przy użyciu pisaka lub ołówka przeznaczonego do celów histopatologii, nie ulegając rozmyciu pod wpływem odczynników stosowanych podczas barwienia HE. Zgodne z Dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zgodne ze standardem ISO (8037-1:1986, 8037-2:1997), korekta ISO 8037-2:1997/COR 1:2002). Opakowanie jednostkowe 50 szt. |  |  | 600 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 22 - Szkiełka nakrywkowe | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szkiełka nakrywkowe przeznaczone do zamykania preparatów mikroskopowych w nakrywarkach, w rozm. 24x50 mm, ze szkła borosilikatowego D263M, zabezpieczone pzed wilgocią, nieposklejane , w opakowaniach jednostkowych po 100 szt. Szkiełka zgodne z Dyrektywa 98/79/WE i/lub rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/46 oraz produkowane zgodnie z odpowiednimi standardami ISO |  |  | 400 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 23 - Ustniki jednorazowe | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Ustniki pakowane pojedynczo, jednorazowe do wykonywania badań endoskopowych – górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz bronchoskopii, miękkie zabezpieczenie na zęby, pasek ułatwiający mocowanie. |  |  | 4600 | [6 empty] | 5
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 24 - Wzierniki uszne | [7 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego, nieprzeźroczysty, pakowany w woreczkach po 50 szt w rozmiarach 2,5 mm, 4 mm; 6 mm. |  |  | 6500 | [6 empty] | 5
2 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego, nieprzeźroczysty, pakowany w woreczkach po 50 szt w rozmiarach 3,6 mm. |  |  | 1000 | [6 empty] | 5
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 25 - Zatyczki do cewnika moczowego | [9 empty] | Kod CPV: 33141240-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zatyczki do cewników moczowych, uniwersalne, jałowe, pakowane pojedynczo o budowie schodkowej z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 2600 | [6 empty] | 5
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 26 - Zestaw do lewatyw | [9 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użycia, worek 1750ml z możliwością zawieszenia, z podziałką. Dren jednolity długości 120cm, zakończony plastyczną końcówką, z centralnym i bocznym otworem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Posiada możliwość zamknięcia w formie zacisku. |  |  | 2400 | [6 empty] | 2
2 | Kanka doodbytnicza z otwartym końcem, z dwoma otworami bocznymi, jałowa, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowana, plastyczna, odporna na zaginanie. Średnica 16 – 20 mm. | 16-20 x 200 lub dłuższa |  | 100 | [6 empty] | 2
3 | Cewnik rektalny z atraumatycznym zamkniętym końcem i otworami bocznymi, jałowy, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowany, plastyczny, odporny na zaginanie. | 18-24 x 300-400 lub dłuższe |  | 50 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 27- Zestaw do nakłucia jamy otrzewnej | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do diagnostycznego nakłucia jamy otrzewnej, jałowy, jednorazowego użycia (skalpel, trokar punkcyjny, kaniula z tworzywa sztucznego) typu Peritofix. |  |  | 6 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 28 - Zestaw do zamkniętego systemu zbiórki stolca | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Zestaw do zamkniętego systemu zbiórki stolca składający się z : silikonowy rękaw odprowadzający, wyskalowana strzykawka i worek zbiorczy. Na końcu silikonowego cewnika znajduje się miękki i elastyczny balonik retencyjny, dopasowany do anatomii zwieracza odbytu, a na jego drugim końcu znajduje się łącznik z workiem. |  |  | 15 | [6 empty] | 1
2 | Worki do zestawu do zamkniętego systemu zbiórki stolca. |  |  | 20 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 29 - Zestaw stentu moczowodowego | [9 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Zestaw stentu moczowodowego (sterylny) jednorazowego użycia, do śródoperacyjnego stentowania moczowodu podczas wykonywania zespolenia moczowodowo-krętniczo-skórnego i zapewnienia szczelnej drogi odpływu moczu. Zestaw powinien zawierać 2 stenty oraz 2 elementy stabilizujące położenie cewnika i prowadnik. Możliwość utrzymania stentu przez ½ roku. | Fr. 6.0 dł. 75 cm |  | 10 | [6 empty] | 1
|  | Fr. 7.0 dł. 75 cm |  | 10 | [6 empty] | X
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 30 - Zestawy urologiczne | [7 empty] | Kod CPV: 33141642-2, 33141240-4, 33141210-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw punkcyjny do nefrostomii (do wytwarzania przetoki nerkowej metodą punkcji), jednorazowy, sterylny, w zestawie podstawowym: - cewnik poliuretanowy z pojedyńczą petlą o wymiarach 12 CH i dł. 30 cm, - prowadnica z miękką końcówka typu J, zagięta, o dł. 80 cm - Atraumatyczne poszerzadła 2 sztuki w zestawie, w rozm. 10 CH i 14 CH o dł. 18 cm, - jednorazowa igła punkcyjna, dwuczęściowa ze skrzydełkami i piaskowym ostrzem o wymiarach 18G i dł. 20 cm - Kranik jednokierunkowy z portem typu LUER - uchwyt do przyszycia cewnika - Łącznik do worka na mocz z portem typu LUER o dł. 10 cm cewnika | 12 CH |  | 220 | [6 empty] | 2
2 | Zestaw punkcyjny do cystostomii, zestaw powinien zawierać: - Cewnik prosty z balonem o dł. 40 cm 12 CH lub 14 CH - Cewnik silikonowy prosty skalowany z balonem o pojemno sci 5 ml, o wymiarach 12 CH lub 14 CH - Rozrywalna igła punkcyjna ze stali medycznej o wymiarach: 4,6 mm/12 cm i 5,6 mm/12 cm dla cewnika 14 CH - skalpel - zatyczka | 12 CH 14 CH |  | 70 | [6 empty] | 2
3 | Zestaw punkcyjny do cystostomii, zestaw powinien zawierać: - Cewnik zagięty z balonem o dł. 40 cm 12 CH lub 14 CH - Cewnik silikonowy prosty skalowany z balonem o pojemno sci 5 ml, o wymiarach 12 CH lub 14 CH - Rozrywalna igła punkcyjna ze stali medycznej o wymiarach: 4,6 mm/12 cm i 5,6 mm/12 cm dla cewnika 14 CH - skalpel - zatyczka | 12 CH 14 CH |  | 30 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 31 - Zgłębniki do tamowania jamy nosowo-gardłowej | [9 empty] | CPV:33141110-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 70 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 24 | [6 empty] | 1
2 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 70 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 24 | [6 empty] | 1
3 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | 1
4 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 32 - Zgłębniki żołądkowe | [8 empty] | CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zgłębniki żołądkowe, jałowe, pakowane pojedynczo, atraumatycznie zamknięty koniec, skalowane, nie krótsze niż 100 cm, z otworami bocznymi, odporne na zaginanie, pakowane bez zwijania zgłębnika w "ślimak", z możliwością aseptycznego otwierania. | 12 Ch |  | 10 | [6 empty] | 1
|  | 14 Ch |  | 10 | [6 empty] | 1
|  | 16 Ch |  | 1000 | [6 empty] | 1
|  | 18 Ch |  | 4000 | [6 empty] | 1
|  | 20 Ch |  | 2000 | [6 empty] | 1
|  | 22 Ch |  | 10 | [6 empty] | 1
|  | 24 Ch |  | 10 | [6 empty] | 1
|  | 26 Ch |  | 10 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 33 - Żel sterylny do USG w saszetkach | [9 empty] | CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Żel sterylny do USG w saszetkach ok 20g, podwójnie pakowany, hydrologiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, akustycznie poprawny dla szeokiego zakresu częstotliwości z zaznaczoną datą ważności . Posiadający rekomendację min. 3 producentów ultrasonografów (należy złożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający rekomendację). |  |  | 400 | [6 empty] | 10
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X