Kraków dnia: 2024-11-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-658/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa wyposażenia laboratorium dydaktycznego w urządzenia laboratoryjne do nauki preparatyki materiałów z metali nieżelaznych - DE-dzp.272-658/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Temat: Precyzyjny stolik

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w precyzyjny stolik, z przesuwem w osi Y o prędkości od 0.01mm/s do maksymalnej prędkości przesuwu 3mm/s, z krokiem co 0.01mm/s? Różnica w prędkości wynosząca 50µm/s jest na tyle mała, że nie stanowi istotnej różnicy. Dodatkowo stolik wyposażony jest w funkcję automatycznej kontroli obciążenia, dzięki czemu jest w stanie samodzielnie dostosowywać prędkość do optymalnych parametrów. Maksymalna prędkość przesuwu stolika wynosząca 3mm/s w połączeniu z joystickiem umożliwiającym precyzyjne dozowanie prędkości daje użytkownikowi pełną kontrolę nad pozycjonowaniem próbki oraz znacząco ogranicza ryzyko przypadkowej kolizji.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji w zaproponowanym w zapytaniu zakresie. Wymagany zakres prędkości posuwu stolika to: 0,005 – 3 mm/s z krokami co 0,005 mm/s. W procesie dydaktycznym będą badane różne materiały o różnych właściwościach, których preparatyka może wymagać wyśrubowanych parametrów cięcia, dlatego uzasadnione jest, aby nie ograniczać możliwości technicznych urządzenia.

- Temat: Dozowniki

Czy zamawiający dopuści automatyczną szlifierko-polerkę z 7 automatycznymi dozownikami zawiesiny, gdzie dwa dozowniki wbudowane są w głowicę urządzenia, a 5-kanałowy dozownik zawiesin ustawiony jest z boku urządzenia? 5-kanałowy dozownik wyposażony jest w 4 zasobniki na lubrykant, zawiesiny diamentowe, itp. oraz jeden dozownik na zawiesinę tlenkową. Wszystkie zasobniki sterowane są z poziomu oprogramowania polerki. Pompy perystaltyczne dla dozownika wbudowane są dozownik i są niezależne dla każdego zasobnika. Dodatkowo, dzięki umieszczeniu ich w dozowniku, dostęp do pomp i wężyków jest ułatwiony.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji w zaproponowanym w zapytaniu zakresie. Zestaw pomp do zawiesin powinien być wbudowany w urządzenie szlifierko-polerki, a dozowanie zawiesin oraz wody powinno odbywać się bezpośrednio z głowicy urządzenia. Jest to podyktowane względami logistycznymi laboratorium oraz warunkami użytkowania w procesie dydaktycznym.

- Temat: Baza materiałów

Producent oferowanego urządzenia posiada sieć autoryzowanych dystrybutorów na świecie, w tym dystrybutora i serwis na terenie Polski. Koncepcja sprzedaży urządzeń uwzględnia możliwość stosowania materiałów polerskich dowolnego producenta. Dodatkowo, każdy autoryzowany dystrybutor przeszkolony jest z doboru odpowiednich materiałów polerskich w zależności od rodzaju materiału i aplikacji, z tego powodu wbudowana baza materiałów polerskich nie jest niezbędna. Wobec tego, czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w listę gotowych procesów polerskich, ale bez wbudowanej bazy materiałów w oprogramowaniu?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji w zaproponowanym w zapytaniu zakresie. Urządzenie powinno być wyposażone w bazę danych metod preparatyki oraz bazę danych materiałów eksploatacyjnych. Urządzenie jako dydaktyczne będzie również obsługiwane przez studentów, którzy mogą nie posiadać wystarczającej wiedzy z zakresu preparatyki, dlatego powinni mieć możliwość korzystania z wbudowanych gotowych baz danych.