## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI
L.p | Nazwa | Producent | Model | Numer fabryczny | Rok produkcji | Pracownia/ lokalizacja | Ilość urządzeń | Częstotliwość przeglądów | Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji (w ramach oferty) | Planowany termin wykonania usługi
1. | Komora laminarna | Nuaire | NU-440-600E | 70198 | 1996 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1xrok | 1. Przegląd komory laminarnej. 2. Komplet filtrów. 3. Wymiana filtrów oraz ich utylizacja. 4. Dekontaminacja. 5. Wymagania dotyczące sposobu przeprowadzenia okresowego sprawdzenia działania komór laminarnych: a. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. b. Przegląd powinien obejmować w szczególności: - pomiar ilości cząstek przed filtrem głównym HEPA w komorze, - pomiar ilości cząstek w komorze, - sprawdzenie szczelności filtru głównego HEPA, - sprawdzenie filtru wylotowego, - pomiary prędkości nawiewu w komorze, - pomiar prędkości wlotu powietrza do komory, - stan licznika godzin pracy filtra Hepa, - stan licznika godzin pracy lampy UV. c. Kontrola poszczególnych podzespołów urządzenia: - kontrola klawiatury/ekranu dotykowego/panelu sterującego, - oświetlenie – lampa światła białegoOświetlenie – lampa UV, - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, - gniazda zasilające, - zasilanie palnika, - system zamykania i otwierania szyby frontowej, - czujniki pozycji szyby. 6. Po przeprowadzonym przeglądzie Wykonawca potwierdzi wykonane czynności Świadectwem Kwalifikacji wraz z Raportem z kwalifikacji komory laminarnej lub Orzeczeniem o wyniku badań czystości powietrza w zależności od zakresu wykonanych prac. | do 17 grudnia 2024 r.
2. | Komora laminarna | ESCO | ESCO Airstream AC2-6E1 | 2008-28616 | 2008 r. |  | 1 | 1xrok | 1. Przegląd komory laminarnej. 2. Komplet filtrów. 3. Wymiana filtrów oraz ich utylizacja. 4. Dekontaminacja. 5. Wymagania dotyczące sposobu przeprowadzenia okresowego sprawdzenia działania komór laminarnych: a. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. b. Przegląd powinien obejmować w szczególności: - pomiar ilości cząstek przed filtrem głównym HEPA w komorze, - pomiar ilości cząstek w komorze, - sprawdzenie szczelności filtru głównego HEPA, - sprawdzenie filtru wylotowego, - pomiary prędkości nawiewu w komorze, - pomiar prędkości wlotu powietrza do komory, - stan licznika godzin pracy filtra Hepa, - stan licznika godzin pracy lampy UV. c. Kontrola poszczególnych podzespołów urządzenia: - kontrola klawiatury/ekranu dotykowego/panelu sterującego, - oświetlenie – lampa światła białegoOświetlenie – lampa UV, - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, - gniazda zasilające, - zasilanie palnika, - system zamykania i otwierania szyby frontowej, - czujniki pozycji szyby. 6. Po przeprowadzonym przeglądzie Wykonawca potwierdzi wykonane czynności Świadectwem Kwalifikacji wraz z Raportem z kwalifikacji komory laminarnej lub Orzeczeniem o wyniku badań czystości powietrza w zależności od zakresu wykonanych prac.
3. | Komora laminarna | ESCO | ESCO Airstream AC2- 5E1 | 2007-21231 | 2007 r. |  | 1 | 1xrok | 1. Wymiana zasilacza napięcia stałego wraz z kalibracją prędkości przepływu powietrza.
4. | Komora laminarna | Telstar | BioOptima 3 | 526059 | 2020 r. |  | 1 | 1xrok | 1. Wymagania dotyczące sposobu przeprowadzenia okresowego sprawdzenia działania komór laminarnych: a. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. b. Przegląd powinien obejmować w szczególności: - pomiar ilości cząstek przed filtrem głównym HEPA w komorze, - pomiar ilości cząstek w komorze, - sprawdzenie szczelności filtru głównego HEPA, - sprawdzenie filtru wylotowego, - pomiary prędkości nawiewu w komorze, - pomiar prędkości wlotu powietrza do komory, - stan licznika godzin pracy filtra Hepa, - stan licznika godzin pracy lampy UV. c. Kontrola poszczególnych podzespołów urządzenia: - kontrola klawiatury/ekranu dotykowego/panelu sterującego, - oświetlenie – lampa światła białegoOświetlenie – lampa UV, - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego, - gniazda zasilające, - zasilanie palnika, - system zamykania i otwierania szyby frontowej, - czujniki pozycji szyby. 2. Po przeprowadzonym przeglądzie Wykonawca potwierdzi wykonane czynności Świadectwem Kwalifikacji wraz z Raportem z kwalifikacji komory laminarnej lub Orzeczeniem o wyniku badań czystości powietrza w zależności od zakresu wykonanych prac.
5. | Komora laminarna | Telstar | BioOptima 4 | 526988 | 2020 r. |  | 1 | 1xrok
6. | Komora laminarna | Telstar | BioOptima 4 | 526968 | 2020 r. |  | 1 | 1xrok
7. | Komora laminarna | Telstar | BioOptima 4 | 526987 | 2020 r. |  | 1 | 1xrok