## SOPZ załącznik nr 4
Załącznik nr 3 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NR PAKIETU | Nazwa | Producent | Model | Numer fabryczny | Rok produkcji | Pracownia/ lokalizacja | Ilość urządzeń | Częstotliwość przeglądów | Zakres czynności, które należy wykonać podczas konserwacji i przeglądu (w ramach oferty) | Planowany termin wykonania usługi
1 | Spektrometr
1. | Spektrometr Absorbcji Atomowej z atomizerem płomieniowym (FAAS) | GBC Scientific Eqipment | Avanta PM | A5846 | 2004 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x rok | 1. Przegląd spektrometru GBC FAAS (spektrofotometru z atomizerem płomieniowym). 2. Przegląd spektrometru może wykonać tylko osoba posiadająca certyfikat GBC potwierdzający przeszkolenie w zakresie serwisowania spektrometrów GBC FAAS. 3. Zakres czynności przy przeglądzie spektrometru: a. sprawdzenie układu optycznego pod kątem czystości elementów optycznych oraz pod kątem poprawności ustawiania deklarowanej długości fali. Wykonanie testów przy użyciu lampy Cu i Cs ( dla miedzi i cezu), b. sprawdzenie poprawności pracy układu korekcji tła przy użyciu filtra siatkowego, c. sprawdzenie poprawności ustawiania szczelin dla As, Cu, K ( arsenu, miedzi i potasu) oraz dla 0.0 nm, d. konserwacja układu wprowadzania próbki, regulacja rozpylacza, e. sprawdzenie układu gazowego pod kątem obecności zanieczyszczeń, sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń, f. wykonanie kalibracji dla Cu (miedzi) na wzorcach 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 w celu oceny poprawności pracy spektrometru. | do 20 grudnia 2024 r.
2 | Aparat do hydrolizy tłuszczu
1. | Aparat do hydrolizy tłuszczu | FOSS | Hydrotec 8000 | 91740849 | 2014 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1 x na 2 lata | 1. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądu powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami oraz normami i powinien obejmować: a. sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu oraz przeprowadzenie konserwacji sprzętu, w tym: czyszczenie płyty grzejnej oraz naczynia, czyszczenie obudowy, wykonanie procedury czyszczenia linii odprowadzania oparów, płukanie pompy kwasu, sprawdzanie działania czujnika płukania naczynia, czujnika pokrywy oraz czujnika poziomu, sprawdzanie działania pomp, sprawdzanie działania zaworu wody, aktualizacja oprogramowania (jeżeli konieczne), b. sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia, c. określenie czy sprzęt może być dopuszczony do użytku, d. wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu do użytku, e. dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu – jeśli dotyczy. 2. Przegląd powinien obejmować wymianę części i materiałów zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta. Zestaw części i materiałów zużywanych podczas przeglądu powinien zawierać przynajmniej: a. uszczelkę pokrywy skraplacza, b. pływak, c. wąż z materiału odpornego na działanie kwasów i ich oparów (np. Norprene) 8/12 mm i 6/12 mm, d. węże doprowadzające i odprowadzające wodę (np. z EPDM) 6/12 mm, e. wąż z materiału odpornego na działanie kwasów i ich oparów (np. Viton) 12/16 mm, f. złączki L (3 szt.), Y (2 szt.) i T (1 szt.), g. zawór jednokierunkowy (3 szt.), h. zawór zwrotny (1 szt.), i. membrany pompy kwasu (2 szt.), j. zaciski do węży, k. złączkę L z PP 11x8 mm. 3. Przegląd powinien być wykonany przez osobę posiadającą certyfikat lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie obsługi, konserwacji i serwisowania aparatury zgodnej z przdmiotem zapytania, w tym certyfikat SEP do 1kV. 4. Urządzenia kontrolno-pomiarowe używane podczas przeglądu (np. mierniki) powinnny posiadać ważne świadectwo wzorcowania i kalibracji. 5. Dostawca usługi powinien posiadać certyfikat jakości ISO 9001:2015. | do 20 grudnia 2024 r.
3 | Sprężarka
1. | Sprężarka | Atlas Copco | SF4FF | API736289 | 2015 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Serwis prac z zakresu B: - czyszczenie sprężarki, - smarowanie łożysk na mimosrodach, - czyszczenie osłony wentylatora, - wymiana membrany zaworu odciążenia lub uszczelnień wargowych, - wymiana łożysk, sprężyn stopnia śrubowego, - kontrolo/czyszczenie odwadniacza, - test zaworu bezpieczeństwa, -kontrola podzespołów elektrycznych, - kontrola przekładni pasowej, - wymiana filtrów powietrza na ssaniou, - wymiana wkładów filtrów, - wymiana pasa, - wymiana części zestawu remontowego zaworu zwrotnego, - smarowanie łożysk spirali nieruchomej. | do 20 grudnia 2024 r.
4 | Spektrometr
1. | Spektrometr absorpcji atomowej z atomizerem w płomieniu i kuwecie oraz przystawką do generacji wodorków | Perkin Elmer | AANALYST800 FIAS100 | 800S7120402, 100S7111402 | 2007 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Czyszczenie i smarowanie układu zmiany techniki, wymiana kontaktów, czyszczenie pieca, czyszczenie komory mgielnej, nebulizera, ustawienia układu szczeliny, czyszczenie okienek, wymiana wężyków, filtrów, O-ringów. Wymiana igły dozującej, zaworka OUTLET. Wymiana rurki do prowadzenia argonu. Ustawienie i sprawdzenie w technice płomieniowej: poprawności działania układu dla miedzi, kuwety grafitowej i FIASa. | do 20 grudnia 2024 r.
5 | Generator azotu
1 | Generator azotu | Peak Infinity 1031 | 1031 | A15-11-337 | 2015 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1xrok | 1. Przegląd serwisowy generatora azotu. 2. Wymiana filtra 0,01um 1/4 3. Service Kit Infinity 10 Series | do 20 grudnia 2024 r.