Kraków dnia: 2024-11-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-656/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa uniwersalnego twardościomierza do automatycznych pomiarów twardości i automatycznej prasy do inkludowania techniką na "gorąco" dla WO - DE-dzp.272-656/24” – znak sprawy DE-dzp.272-656/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Czy zamawiający dopuszcza wagę prasy do inkludowania do 39 kg? 2. Czy zamawiający dopuszcza wysokość prasy do inkludowania do 480 mm? 3. Czy zamawiający dopuszcza maksymalne ciśnienie na tłok w prasie do inkludowania do 300 bar? 4. Czy zamawiający dopuszcza średnicę ekranu dotykowego twardościomierza o przekątnej 10"? 5. Czy zamawiający dopuszcza zakres obciążeń twardościomierza do 2450 N? Odpowiedź Zamawiającego: Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza cięższych urządzeń, ze względów na maksymalne statyczne obciążenie stołu laboratoryjnego. Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza większych wymiarów urządzenia ze względów logistycznych podyktowanych warunkami zabudowy pomieszczenia. Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza zmiany maksymalnego ciśnienia w prasie do 300 bar, ze względu na różnorodne żywice dostępne na rynku. Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza mniejszej średnicy ekranu, ponieważ będzie służył on również do zajęć dydaktycznych. Ad. 5 W dniu 22.11.2024 r. Zamawiający zmienił wymagany zakres obciążeń, który wynosi aktualnie „od 49 N do 29430 N”.