## Arkusz1
PAKIET 4 - Chirurgia stopy - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT w zł | Wartość bez VAT w zł | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana, kompresyjna (typu Herberta), średnica 3,2 mm, kaniulacja ø1,0mm, długość śruby od 14 do 34 mm, skok co 2 mm. W skład zestawu wchodzi celownik do dostępu przezskórnego. |  | 1
2 | Tytanowa śruba kaniulowana ø2,0 mm, kaniulacja ø 0,8 mm, długość śruby 8-30 mm. |  | 30
3 | Tytanowa śruba kaniulowana ø3,0 mm, kaniulacja ø 1,2 mm, długość śruby 8-40mm. |  | 80
4 | Tytanowa śruba kaniulowana ø4,0 mm, sterylna, kaniulacja ø1,55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm |  | 2
5 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2,0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø1,05 m, trzon śruby ø 1,6 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. |  | 1
6 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2,5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø1,05 mm, trzon śruby ø1,8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. |  | 1
7 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø3,0 mm, samotnaca i samogwintująca, długość śruby 12-40 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10. |  | 1
8 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 4,0 mm, samotnąca i samogwintujaca, długość śruby 20-50 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10. |  | 1
9 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,0-1,5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 2D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2,7 mm i 3,5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- º. |  | 1
10 | Śruba blokowana tytanowa ø 3,5 mm, dł. 10-70 mm |  | 1
11 | Śruba blokowana tytanowa ø 2,7 mm, dł. 8-50 mm |  | 1
12 | Śruba korowa tytanowa ø 3,5 mm, dł. 10-70 mm |  | 1
13 | Śruba korowa tytanowa ø 2,7 mm, dł. 8-50 mm |  | 1
| RAZEM | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X
UWAGA: I. Dotyczy poz. od 1 do 8: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia przedmiotu zamówienia do depozytu na podstawie umowy depozytowej - płatność po zużyciu. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia narzędzi na ;podstawie umowy użyczenia. II. Dotyczy pozycji od 9 do 13: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zestawu na dzień planowanego zabiegu na podstawie pisemnego zamówienia podpisanego przez Dyrektora Szpitala. III. Przy pierwszej dostawie należy dostarczyć karty charakterystyki produktu - dotyczy wszystkich pozycji w pakiecie. IV. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy.