Kraków dnia: 2024-12-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-657/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Dostawę wyposażenia laboratorium pod kątem przygotowania specjalistycznych materiałów do druku 3D rusztowań kostnych na potrzeby WO” – znak sprawy DE-dzp.272-657/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

- Czy Zamawiający dopuści komorę dygestorium wykonaną z płyty laminowanej?

- Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta wg normy PN-EN ISO 11201?

- Czy Zamawiający dopuści wymiar komory roboczej 1112 mm bądź 1412 mm?

- Czy Zamawiający dopuści certyfikat PN-ISO 45001:2018-06 dotyczący: „Projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli laboratoryjnych oraz biurowych" zamiast PN-EN 14056:2005 lub równoważną "meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczące projektowania i instalowania"?

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory dygestorium wykonanej z płyty laminowanej ze względu na charakter pracy z specyficznymi odczynnikami chemicznymi. 

Ad 2.

NIE, Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia producenta wg normy PN-EN ISO 11201, ponieważ wskazane w zamówieniu normy są to ogólne normy, którym podlega wyposażenie laboratorium. 

Ad. 3

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory roboczej o wymiarze 1112 mm, ale dopuszcza wymiar roboczy 1412 mm.

Ad 4

Nie, Zamawiający nie dopuszcza certyfikatu PN-ISO 45001:2018-06 dotyczącego: „Projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli laboratoryjnych oraz biurowych", ponieważ wskazane w zamówieniu normy są to ogólne normy, którym podlega wyposażenie laboratorium (meble).

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.