Bydgoszcz dnia: 2024-12-10

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 9616/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu do hemodializy na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 154/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1.Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 1 cewnika permanentnego poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długościach :19 cm od mufki do zakończenia cewnika i przepływie powyżej 400ml/min? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. 2.Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 2 cewnika permanentnego poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długościach :23 cm od mufki do zakończenia cewnika i przepływie powyżej 400ml/min? Pozwoli to naszej Firmie złożyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 1.Czy w Zadaniu 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów zbudowanych z błony helixonowej sterylizowanych promieniami Gamma lub parą wodnąo powierzchni 1,4m2? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. 2.Czy w Zadaniu 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów zbudowanych z błony helixonowej sterylizowanych promieniami Gamma lub parą wodną o powierzchni 1,4m2? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. 3.Czy w Zadaniu 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów zbudowanych z błony helixonowej sterylizowanych promieniami Gamma lub parą wodną o powierzchni 1,8m2? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 4.Czy w Zadaniu 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów zbudowanych z błony polisulfonowej sterylizowanych promieniami Gamma lub parą wodną o powierzchni 2,2m2? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 Wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zadaniu nr 3 dializatorów z błoną syntetyczną polinefronową o powierzchni 1,3m2., sterylizowanych promieniami Gamma. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 2. Wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zadaniu nr 4 dializatorów z błoną syntetyczną polinefronową o powierzchni 1,5m2 lub 1,7m2, sterylizowanych promieniami Gamma Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dializatory z błoną syntetyczną polinefronową o powierzchni 1,5m2 3. Wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zadaniu nr 5 dializatorów z błoną syntetyczną polinefronową o powierzchni 1,7m2 lub 1,9m2, sterylizowanych promieniami Gamma Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. 4. Wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zadaniu nr 6 dializatorów z błoną syntetyczną polinefronową o powierzchni 2,1m2., sterylizowanych promieniami Gamma Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 5. Wyrażenie zgody na zaoferowanie w Zadaniu nr 7 dializatorów z błoną syntetyczną polinefronową o powierzchni 2,1m2., sterylizowanych promieniami Gamma Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ

Pytanie nr 4 Pytanie do zadania 1 Cewnik czasowy do hemodializy Czy Zamawiający dopuści cewnik czasowy do hemodializy dwunakałowy, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, przystosowany do kontroli podczas wprowadzania za pomocą RTG, USG, fluoroskopii, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów. samoprzylepna etykieta w celu dołączenia do dokumentacji medycznej pacjenta Dla pozycji 1 ramiona proste i ramiona zakrzywione 12F 15cm Dla pozycji 2 ramiona proste i ramiona zakrzywione 12F 20cm Dla pozycji 3 ramiona proste 12F 24cm Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie do Zadania 12 Cewniki dializacyjne permanentne Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści Cewnik naczyniowy permanentny o średnicy 15,5 Fr i przepływie do 500 ml/min? Pozostałe parametry jak w opisie. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści Cewnik naczyniowy permanentny o średnicy 14 Fr i przepływie do 500 ml/min? Pozostałe parametry jak w opisie. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 1.Dotyczy Rozdziału 7.2 SWZ: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przedłożenia wykazu dostaw na sprzęt medyczny jednorazowego użytku. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2.Dotyczy §2 ust. 4 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na: „Na fakturze musi się znajdować numer umowy przetargowej lub numer zamówienia. (…)” Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy. 3.Dotyczy Formularza cenowego: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę sposobu liczenia wartości brutto jako wartość netto + VAT (kol. 11 + kol. 9*kol. 11) Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 zadanie 1 POZ. 1,2,3 1.Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych, Dla poz. 1. Średnica 13 Fr długość – 15 cm Dla poz. 2. Średnica 13 Fr długość – 20 cm Dla poz. 3. Średnica 13 Fr długość – 25 cm Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - opakowanie zawiera 3 szt. 2. Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 POZ. 1,2 1.Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 12 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, o długościach cewnika dla poz. 1 . - końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm dla poz. 2 końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm Charakterystyka zestawu: - radiocieniujący cewnik - silikonowe ramiona - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - adapter wypełniający - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło12 Fr - rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką - nasadki iniekcyjne Luer Lock - kleszczyki – 2 szt. - opakowanie zawiera 3 szt. Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 8 zadanie 12 POZ. 1,2 1. Czy Zamawiający w zadaniu 12 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR ramiona proste o długościach cewnika dal poz. 1 - końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm - dla poz.2 końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm Charakterystyka zestawu: - radiocieniujący cewnik - zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki - silikonowe przedłużki - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - adapter wypełniający - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - kleszczyki – 2 szt. Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 zadanie 12 POZ. 1,2 1.Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR o długościach dla poz. 1 - końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 23 cm, długość całkowita 36 cm dla poz. 2 końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 27 cm, długość całkowita 40 cm Charakterystyka zestawu: - radiocieniujący cewnik - silikonowe ramiona - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze - igła wprowadzająca 18G - Trokar - rozszerzadło 12 Fr - rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką - nasadki iniekcyjne Luer Lock Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 10 Pytanie do zadania 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie następującego rozwiązania wg opisów: Poz. 1 Zestawy do cewnikowania o szerokim z ramionami prostymi 14Fr/10,10Ga/15cm wykonane z puliuretanu , prowadnica stalowa 0,038”/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące Oraz zestawy z ramionami umożliwiającymi zakrzywienie ramion wg potrzeby 14Fr/10,10Ga/15cm wykonane z puliuretanu , prowadnica stalowa 0,038”/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35 rozszerzadło, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Poz. 2 Zestawy do cewnikowania o szerokim z ramionami prostymi 14Fr/10,10Ga/20cm wykonane z puliuretanu , prowadnica stalowa 0,038”/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące Oraz zestawy z ramionami umożliwiającymi zakrzywienie ramion wg potrzeby 14Fr/10,10Ga/20cm wykonane z puliuretanu , prowadnica stalowa 0,038”/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35 rozszerzadło, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Poz. 3 Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/25cm wykonane z puliuretanu pokryte powłoką antybakteryjną ( sulfiadazyna srebra+ chlorcheksydyna), prowadnica stalowa 0,038”/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące Wszystkie zestawy wyposażone w zdejmowana, samoprzylepna etykieta w celu dołączenia do dokumentacji medycznej pacjenta z nr ref, nr serii datą produkcji i datą ważności. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 11 Pytanie do zadania 12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników dializacyjnych pernamentnych: Zestawy umożliwiające wykonanie dostępu naczyniowego w hemodializie stałej za pomocą cewnika tunelizowanego 2-światłowego, o parametrach minimalnych: cewnik rozm.: 15 Fr/10,10 Ga i dostępnych długościach TIP-TO-CUFF 19 (poz. 1) , 23cm (poz. 2) oraz konfiguracjach umożliwiających założenie metodą: zarówno retro -, jak i antegrade. Dystalna końcówka cewnika symetryczna, zwężana z otworami bocznymi, zaprojektowana tak, by zmniejszyć ryzyko powstawania skrzeplin na powierzchni cewnika oraz gwarantująca minimalną recyrkulację krwi tętniczej i żylnej, cewnik wykonany z wysokiej jakości radiocieciującego poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekujące, wyraźny kod kolorystyczny zacisków odróżniający krew żylną od tętniczej, na zaciskach wyraźne oznakowanie rozmiaru cewnika (średnica, długość) oraz objętość wypełniania . W celu identyfikacji cewnika wyraźne oznakowanie nazwy producenta i nazwy własnej cewnika na cewniku. Cewniki dostarczane wraz z zestawem do wprowadzania (w jednym opakowaniu z cewnikiem), o minimalnym składzie: igła punkcyjna 18 Ga/6,35cm, prowadnik w osłonce pokryty PTFE 0,038”, rozrywalna koszulka z podwójną zastawką hemostatyczną,min. 2 rozszerzadła tkankowe, tunelizator, bezpieczny skalpel, opatrunek, pojemnik na igły z blokadą, koreczki luer lock, opatrunek. Cały zestaw zawinięty w serwetę chirurgiczną, umożliwiającą przełożenie na sterylne pole zabiegowe, zapakowany w opak. typu folia papier oraz karton. Opakowanie handlowe liczy 1szt. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 Zadanie nr 1, pozycja nr 1-3 – Czy zamawiający dopuści zestawy do hemodializy o parametrach: • Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, skalowany • Ramiona cewnika z oznaczeniem kierunków i znakowane kolorystycznie (dostępne w wersji prostej i zagiętej) • Rozszerzacz • Prowadnica 0.038 (0,97mm) x 600mm długa • Niebieska strzykawka wprowadzająca 5ml (luer) • Igła wprowadzająca 18G (1,25mm) x 70mm (dostępna w wersji Y) • Strzykawka iniekcyjna 5ml (luer) • Igła iniekcyjna • Koreczki heparynowe luer-lock • Skalpel • Klips mocujący Dostępne rozmiary: TYP CEWNIKA; ROZMIAR; DŁUGOŚĆ CEWNIKA. Prosty; 11,5 F; 13 cm. Zagięty; 11,5 F; 13 cm. Prosty; 11,5 F; 16 cm. Zagięty; 11,5 F; 16 cm. Prosty; 11,5 F; 20 cm. Zagięty; 11,5 F; 20 cm. Prosty; 12 F; 13 cm. Zagięty; 12 F; 13 cm. Prosty; 12 F; 16 cm. Zagięty; 12 F; 16 cm. Prosty; 12 F; 20 cm. Zagięty; 12 F; 20 cm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Zadanie nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści port o przepływie 1000 ml/10 minut (przy 0,9% roztworze NaCl)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 6 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 10.12.2024 r.